## Pytania
Nazwa pliku | Data | Sygnatura dokumentu (nr) | Pytanie nr | Treść pytania do przetargu | Odpowiedź Zamawiającego | Kategorie tematyczne | Odniesienia do dokumentów | Typ odpowiedzi
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 1 | W związku z tym, że planują Państwo budowę Szpitala Onkologicznego chcielibyśmy zapytać, czy planują Państwo również wdrożenie biletowego systemu kolejkowego? | Zamawiający planuje realizację systemu kolejkowego, ale w ramach dostaw inwestorskich. | System kolejkowy Dostawy inwestorskie |  | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 2 | Proszę o udostępnienie plików dokumentacji przetargowej z przekierowaniem na właściwy link, gdyż o ile link do do serwera działa to nie ma możliwości pobrania załączników. | Zamawiający zweryfikował platformę pod kątem dostępności materiałów i potwierdzamy że wszystko działa należycie. | Dokumentacja przetargowa Platforma przetargowa |  | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 3 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny anestezjologicznej o całkowitym zasięgu ramion 1465mm składającej się z dwóch ramion pierwsze o długości 865mm, drugie 600mm udźwig kolumny 335kg? Lub kolumnę o całkowitym zasięgu 1730mm obydwa ramiona o takiej samej długości 865mm+865mm, udźwig kolumny 325kg? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kolumna anestezjologiczna Wyposażenie medyczne | Załącznik NR 15a KW, SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 4 | Czy Zamawiający dopuści schowek na nadmiar przewodów realizowany za pomocą jednej klapki (drzwiczek) z aluminium anodyzowanego, podobnego jak oferowane i wymagane panele konsoli? Schowek stanowi puszka hermetyczna, ułatwiająca szybkie gromadzenie lub oswobodzenie nadmiaru przewodów w niej przechowywanych. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Panele konsoli Schowek na przewody | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 5 | Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia,, Gniazda elektryczne oraz odciąg gazów anestetycznych tego samego producenta, co kolumna pragniemy zwrócić uwagę, że żaden producent punktów poboru gazów medycznych jako firma specjalizująca się w produkcji akcesoriów do gazów medycznych nie zajmuje się produkcją gniazd elektrycznych. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie sprzętu medycznego w którym gniazda elektryczne oraz komponenty wyposażenia pochodzą od różnych producentów specjalizujących się w swojej branży. Ponadto nadmieniamy że finalny produkt medyczny jakim jest kolumna anestezjologiczna zgodnie z obowiązującym prawem posiada certyfikat CE wraz z Deklaracją zgodności. W razie nie wyrażenia zgody prosimy o techniczne i merytoryczne uzasadnienie. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Gniazda elektryczne Odciąg gazów anestetycznych Kolumna anestezjologiczna Producenci sprzętu | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 6 | Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dodatkowego panelu z przyciskami do zwalniania hamulców i zmiany wysokości, funkcje te są realizowane poprzez przyciski na uchwytach i nie ma potrzeby dublowania tych funkcji w postaci dodatkowego panelu. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Panel sterowania Wyposażenie medyczne | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 8 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drążka monolitycznego na płyny infuzyjne z dwuczęściowym ramieniem 200mm+200mm o całkowitym zasięgu 400mm? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Drążek na płyny infuzyjne Wyposażenie medyczne | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 9 | Czy Zamawiający dopuści aby przewód kardiomonitora był prowadzony w zabudowanej części dedykowanego uchwytu na kardiomonitor? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kardiomonitor Prowadzenie przewodów | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 10 | Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie szyny montażowej dookólnej realizowane za pomocą 4 szyn mocowanych do każdej ściany konsoli. Ze względów praktycznych konsola może wówczas posiadać z każdej strony możliwość montowania, dokowania różnych akcesoriów ale z dodatkowa funkcjonalnością zmiany wysokości poziomu szyny na poszczególnych ściankach. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Szyna montażowa Konsole medyczne | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 11 | Czy Zamawiający dopuści prowadnice do montażu akcesoriów zabudowane w ściankach głowicy-konsoli kolumny? Konsola dzięki temu pozostaje bez wystających elementów z zaokrąglonymi krawędziami | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Prowadnice do akcesoriów Głowica-konsola kolumny | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 12 | Czy zamawiający dopuści osłony silikonowe prowadnic w kolorze ciemno niebieskim? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Osłony silikonowe Kolorystyka | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 13 | Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której standardową możliwość zaoferowania gniazda elektryczne zamontowane są w poziomie a nie pod kątem? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Przy czym Zamawiający oczekuje, że zamontowane gniazda będą pozwalały na wyprowadzenie kabla po kątem 45 stopni (obrócone wnętrze gniazda w stosunku do obudowy) | Gniazda elektryczne Montaż gniazd | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 14 | Czy Zamawiający dopuści kolumnę w której zabudowana w konsoli winda na aparat do znieczulania posiada regulacje wysokości w zakresie 600mm?Jest to parametr lepszy od wymaganego w PFU i jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego, ponieważ tego typu realizacja ruchu pionowego windy pozwala podnieść aparat każdego producenta aparatów do znieczulenia obecnie występujący na rynku co w konsekwencji nie ogranicza Zamawiającego w dalszych wyborach aparatu. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Winda na aparat do znieczulania Kolumna medyczna Regulacja wysokości | PFU, SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 15 | Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę wyposażoną w gniazda wyrównania potencjałów w ilości 16 szt? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Gniazda wyrównania potencjałów Kolumna medyczna | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 16 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumnę o całkowitym zasięgu 1730mm obydwa ramiona o takiej samej długości 865mm+865mm ? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kolumna chirurgiczna Parametry techniczne | Załącznik NR 15b KW | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 17 | Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych jest schowana we wnętrzu konsoli? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Prowadzenie przewodów Kolumna chirurgiczna Instalacje | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 18 | Czy Zamawiający dopuści standardową możliwość zaoferowania gniazd elektrycznych ustawionych w poziomie a nie pod kątem? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Przy czym Zamawiający oczekuje, że zamontowane gniazda będą pozwalały na wyprowadzenie kabla po kątem 45 stopni (obrócone wnętrze gniazda w stosunku do obudowy) | Gniazda elektryczne Kolumna chirurgiczna | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 19 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek mocowanych w dystansie ok 2-3cm od konsoli w celu zabezpieczenia przedostawania się ewentualnych płynów na ściankę konsoli? Warto zauważyć, że budowa paneli konsoli dla oferowanego rozwiązania jest całkowicie bryzgoszczelna a gniazda elektryczne nigdy nie są montowane poniżej poziomu półki. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Półki Zabezpieczenie przed płynami Panele konsoli | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 25 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek dla których przyporządkowany zostanie schowek na nadmiar kabli za półką (dotyczy wymogu dla dolnej półki z szufladą)?. Schowek zamykany pojedynczą klapką z aluminium anodyzowanego. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Półki Schowek na kable | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 26 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półek o wymiarach 530x480mm? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Półki Wymiary | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 33 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drążka monolitycznego na płyny infuzyjne z dwuczęściowymi ramionami 200mm+200mm x 2 o całkowitym zasięgu 400mm? Drążek może swobodnie być regulowany w zakresie wysokości, dzięki zastosowaniu zarówno klamry na haki z szybkozłączem zaciskowym oraz w miejscu mocowania z ramion. Ramiona ze względów higienicznych gładkie bez otworów i przepustów. Przewód kardiomonitora jest prowadzony w zabudowanej części dedykowanego uchwytu na kardiomonitor(zgodnie z dalszym wymogiem SIWZ). | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Drążek na płyny infuzyjne Uchwyt na kardiomonitor | SIWZ | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 35 | Czy Zamawiający dopuści szuflady podwójne mocowane pod półką o wysokości 125mm i udźwigu min 50 kg? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Szuflady Udźwig |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 36 | Czy Zamawiający dopuści mocowanie Vesa dwuramienne o długości 300+300mm? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Mocowanie Vesa |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 38 | Czy Zamawiający dopuści oświetlenie led mocowane na frontowej ścianie wraz z funkcją ściemniania, oświetlenie w postaci obrotowej lampki led z możliwością dokładnego skierowania na półkę ułatwiające przeglądanie i uzupełnianie dokumentacji medycznej? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Oświetlenie LED Lampka obrotowa |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 39 | Czy Zamawiający dopuści standardową możliwość zaoferowania gniazd elektrycznych ustawionych w poziomie a nie pod kątem? Dodać należy, że takie rozwiązanie pozwoli użytkownikowi na zmianę położenia paneli elektrycznych na wszystkich ścianach konsoli a nie tylko na 2 bocznych przy zaproponowanym w PFU opisie. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Przy czym Zamawiający oczekuje, że zamontowane gniazda będą pozwalały na wyprowadzenie kabla po kątem 45 stopni (obrócone wnętrze gniazda w stosunku do obudowy). | Gniazda elektryczne Montaż gniazd | PFU | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 40 | Czy Zamawiający dopuści możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu do sterowania hamulcami pomiędzy wszystkimi ścianami głowicy co 2 cm? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Rękojeści bezprzewodowe Sterowanie hamulcami |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 41 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysięgnika do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie jednoramienny, obrotowy o zasięgu 20cm i udźwigu 40 kg. Drążek może swobodnie być regulowany w zakresie wysokości, dzięki zastosowaniu zarówno klamry na haki z szybkozłączem zaciskowym oraz w miejscu mocowania z ramion. Ramiona ze względów higienicznych gładkie bez otworów i przepustów. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Wysięgnik Drążek infuzyjny Kolumna jednoramienna |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 42 | Czy Zamawiający dopuści wyposażenie strony infuzyjnej w lampkę Led z podwójnym przegubowym ramieniem z regulacją w poziomie i pionie z możliwością mocowania do szyny sprzętowej. Lampka o maksymalnym natężeniu 40000lx, regulacja temperatury barwowej... | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Lampka LED Strona infuzyjna Szyna sprzętowa |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 43 | Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji co 2 cm wysokości zawieszenia półek na głowicy przez użytkownika ? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Półki Regulacja wysokości |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 44 | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gniazd ekwipotencjalnych w ilości 16 szt zlokalizowane na bocznej ścianie głowicy w dwóch panelach po 8 szt w każdym panelu? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Gniazda ekwipotencjalne |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 45 | Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia gniazd elektrycznych innego producenta aniżeli producenta kolumny oraz gniazd gazowych w tym punktu odciągu gazów anestetycznych? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Gniazda elektryczne Gniazda gazowe Producenci sprzętu Kolumna anestezjologiczna | Załącznik nr 15a KW Kolumna anestezjologiczna | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 46 | Czy Zamawiający w zakresie opisanego wyposażenia kolumny anestezjologicznej zrezygnuje z wymagania 2 schowków na nadmiar przewodów na rzecz wyposażenia kolumny w system ukrywania i organizacji przewodów który to zlokalizowany jest na całej długości bocznego panelu kolumny? Takie rozwiązanie dla kolumny z podwieszonym aparatem anestezjologicznym staje się bardziej funkcjonalne. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kolumna anestezjologiczna Schowek na przewody | Załącznik nr 15a KW | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 47 | Czy Zamawiający w zakresie opisanego wyposażenia kolumny anestezjologicznej zrezygnuje z wymagania dostarczenia szyny montażowej dookólnej 1szt. na rzecz wyposażenia kolumny w 1 szt. szyny mocowaną na tylnej ścianie kolumny? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kolumna anestezjologiczna Szyna montażowa |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 48 | Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia gniazd elektrycznych innego producenta aniżeli producenta kolumny oraz gniazd gazowych w tym punktu odciągu gazów anestetycznych? Czy dla opisanej specyfikacji kolumny chirurgicznej wymagane jest dostarczenie punktu odciągu gazów anestetycznych? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kolumna chirurgiczna Gniazda elektryczne Gniazda gazowe | Załącznik nr 15b KW | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 49 | Czy Zamawiający w zakresie opisanego wyposażenia kolumny chirurgicznej zrezygnuje z wymagania 4 schowków na nadmiar przewodów na rzecz wyposażenia kolumny w system ukrywania i organizacji przewodów o długości min 70 cm, który to zlokalizowany jest na bocznym panelu kolumny oraz dodatkowo jednym schowku zlokalizowanym pod półką obok szuflady? Pojemność opisanych schowków zapewnia dogodne ukrycie nadmiaru przewodów z urządzeń posadowionych na 4 półkach kolumny. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kolumna chirurgiczna Schowek na przewody | Załącznik nr 15b KW | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 50 | Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie półek o wymiarach 530x480mm wyposażonych w boczne szyny montażowe zamiennie do wyspecyfikowanych w opisie półek o wymiarach 430x440mm? Wnioskowane rozwiązanie zapewnia optymalny montaż szuflady oraz schowka na kable pod dolną półką. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, jednakże dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | Kolumna chirurgiczna Półki Szyny montażowe | Załącznik nr 15b KW | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 53 | Prosimy o wyjaśnienie czy opisana specyfikacja paneli przyłóżkowych pionowych w ilości 85 szt. odnosi się do obsługi pojedynczych czy podwójnych stanowisk pacjenta (prawa i lewa strona panela)? Jeżeli Zamawiający specyfikuje wersje dwustanowiskową to wymagane jest uszczegółowienie punków przyłączeniowych dla każdej ze strony panela. | Opisana specyfikacja odnosi się do obsługi podwójnych stanowisk pacjenta. Wyspecyfikowane ilości poszczególnych instalacji odnoszą się do obu stanowisk. Dokładne ich rozmieszczenie będzie uzganiane z Użytkownikami po wyborze konkretnego dostawcy | Panele przyłóżkowe | Załącznik 15e KW | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 54 | Zamawiający w folderze „Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy” opublikował dwa różne pliki ze wzorem umowy, w tym jeden opatrzony datą 28.04.2022. Prosimy o informację, który dokument obejmujący wzór umowy jest obowiązujący. | Zamawiający w dniu 03.06.2022 udostępnił na platformie właściwą i obowiązującą wersję Umowy. | Wzór umowy Dokumentacja przetargowa | Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 55 | W nawiązaniu do definicji Okresu Gwarancji zamieszczonej w art. 1.1.21 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania wynikające z art. 8 Kontraktu Wykonawca obowiązany jest wykonywać przez odpowiedni okres czasu szczegółowo wskazany w art. 8.1.1 - 8.1.5 Kontraktu w odniesieniu do poszczególnych elementów Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, a nie przez cały Okres Gwarancji, tak jak został on zdefiniowany w art. 1.1.21 wzoru umowy. | Zgodnie z pkt 8.1 wzoru Kontraktu „W Okresie Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zobowiązania wynikające z art. 8 Kontraktu w odniesieniu do poszczególnych elementów Robót Budowlanych, Dostaw i Usług przez odpowiedni okres czasu szczegółowo wskazany w punktach 8.1.1 - 8.1.5.” | Wzór umowy Gwarancja | Wzór umowy: art. 1.1.21, Wzór umowy: art. 8, Wzór umowy: art. 8.1.1 - 8.1.5 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 56 | W nawiązaniu do art. 1.1.51 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wymagania Ustawowe obejmują jedynie te powszechnie obowiązujące regulacje przyjęte przez właściwe instytucje wspólnotowe, które obowiązują w Polsce i odnoszą się do wykonania lub ukończenia Robót Budowlanych, Dostaw i Usług, włącznie z naprawą oraz usunięciem wszelkich Wad zgodnie z Kontraktem. | Zamawiający potwierdza. | Wzór umowy Wymagania Ustawowe | Wzór umowy: art. 1.1.51 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 57 | W nawiązaniu do art. 2.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne konsekwencje związane z brakiem lub opóźnieniem wydania decyzji środowiskowej, o którą wystąpił Zamawiający, oraz że w przypadku opóźnienia wydania decyzji środowiskowej oraz w przypadku konieczności zmiany decyzji środowiskowej na skutek błędów, wad, nieprawidłowości oraz braków ujawnionych w złożonym przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, taka sytuacja będzie stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę. | Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, tak więc jeśli konieczność zmiany decyzji środowiskowej wynikać będzie z treści wniosku złożonego przez Zamawiającego (tj. z winy Zamawiającego), to wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności ani za zmianę tej decyzji, ani za skutki konieczności dokonania tej zmiany, przede wszystkim w postaci niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia. Co więcej, na bazie decyzji środowiskowej ma powstać projekt budowlany, którego autorem będzie wykonawca. W takim stanie rzeczy, jeśli konieczność zmiany decyzji środowiskowej wynikać będzie z odmiennych rozwiązań przyjętych przez wykonawcę w procesie projektowania, to po stronie wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za zmianę decyzji i jej skutki. Zamawiający wskazuje dodatkowe, że decyzja środowiskowa powinna zostać pozyskana przez Zamawiającego przed podpisaniem Kontraktu. | Wzór umowy Decyzja środowiskowa Odpowiedzialność wykonawcy | Wzór umowy: art. 2.4 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 58 | W nawiązaniu do art. 3.1.1 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie następującej zmiany w poniższym zdaniu (tekst pogrubiony należy wstawić): „Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować cały Szpital, wraz z wyposażeniem i sprzętem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Szpitala w zakresie wynikającym z PFU.”. | Zamawiający wskazuje, że PFU zawiera koncepcję i oczekiwania Zamawiającego, a nie szczegółowy, zamknięty zakres Szpitala – Wykonawca ma wykonać Przedmiot Zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, aby osiągnąć zamierzony efekt, również, jeśli niezbędne jest zaprojektowanie/ wybudowanie elementów nie wymienionych szczegółowo w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia celu społeczno-gospodarczego umowy w postaci zaprojektowania i wybudowania szpitala. | Wzór umowy Zakres prac PFU | Wzór umowy: art. 3.1.1, PFU | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 59 | W nawiązaniu do art. 3.1.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wymóg „dobrych praktyk rynkowych” będzie zachowany w przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem, załącznikami do Kontraktu i zasadami sztuki budowlanej, a w przypadku decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń, dopuszczeń i atestów - w przypadku uzyskania ww. dokumentów wymaganych przez przepisy prawa i niezbędnych do korzystania ze Szpitala. | Zamawiający potwierdza. | Wzór umowy Dobre praktyki rynkowe | Wzór umowy: art. 3.1.2 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 60 | W nawiązaniu do art. 3.1.6 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie terminu zatwierdzenia przez Zamawiającego zestawienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie dłuższego niż 5 dni. | Zamawiający nie wyraża zgody. Zestawienie nie warunkuje płatności, a jego systematyczne składanie ma spowodować łatwiejsze jej zatwierdzenie na końcowym etapie realizacji inwestycji. Zgodnie z 3.1.6. „Przygotowane przez Wykonawcę: wykaz środków trwałych oraz wykaz wartości niematerialnych i prawnych (tak w ich pierwotnej wersji, jak i w odniesieniu do każdej aktualizacji) podlegały będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.”, co oznacza, że Wykonawca musi przedłożyć ten wykaz z odpowiednim wyprzedzeniem. | Wzór umowy Środki trwałe Płatności | Wzór umowy: art. 3.1.6 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 61 | W nawiązaniu do art. 3.2.3 wzoru umowy i obowiązku do złożenia zabezpieczenia na okres rękojmi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia w formie niepieniężnej na okres 5 lat, z zobowiązaniem przedłużenia tego zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy, zgodnie z art. 150 ust. 7 pzp. | Zamawiający potwierdza. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Rękojmia | wzór umowy: art. 3.2.3 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 62 | W nawiązaniu do art. 3.3.2 (e) wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie dla jakich konkretnie „Instytucji Finansujących" (brak definicji w umowie) ma być uwzględniona zgoda na przelew praw i obowiązków w umowach o podwykonawstwo. | W pkt 3.3.2 (e) „instytucje finansujące" nie odnoszą się do konkretnych instytucji, ani do definicji (brak wielkich liter). | Podwykonawstwo Warunki umowy | wzór umowy: art. 3.3.2 (e) | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 63 | W nawiązaniu do art. 3.3.14 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że brak przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom może skutkować wstrzymaniem wypłaty przez Zamawiającego jedynie części wynagrodzenia wykonawcy odpowiadającej nieprzedłożonym dowodom zapłaty. | Zamawiający potwierdza. | Płatności dla podwykonawców Warunki umowy | wzór umowy: art. 3.3.14 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 64 | W nawiązaniu do art. 3.4.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakość, terminowość i ewentualne szkody w robotach Wykonawcy jakie mogą zostać spowodowane przez podmioty wprowadzone na teren budowy przez Zamawiającego, a obowiązek współpracy oznacza wyłącznie odpłatne udostępnienie mediów, w miarę dostępności organizacyjnej miejsca na ustawienie zaplecza budowy, wskazanie terminów wykonania prac przez te podmioty. | Zamawiający potwierdza i przypomina, że wykonawca w ramach Kontraktu ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. | Odpowiedzialność Wykonawcy Organizacja budowy | wzór umowy: art. 3.4.2 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 65 | W nawiązaniu do art. 3.7.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy i Podwykonawców oparta jest w tym przypadku na zasadzie winy. | Zamawiający potwierdza. | Odpowiedzialność Wykonawcy Podwykonawstwo | wzór umowy: art. 3.7.4 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 66 | W nawiązaniu do obowiązku skoordynowania terminów Dostaw Zamawiającego z Harmonogramem Realizacji Kontraktu zgodnie z art. 3.8.8 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie kiedy i w jaki sposób Wykonawca pozna terminy Dostaw Zamawiającego. | Zgodnie z pkt 3.1.1., „Wykonawca ponadto wskaże terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć Dostawy Zamawiającego." Oznacza to, że wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informacje, kiedy oczekuje dostarczenia danych Dostaw Zamawiającego na Teren Budowy (z zastrzeżeniem wszystkim obowiązków odnośnie przechowania i odpowiedzialności za Dostawy Zamawiającego wskazanych w Kontrakcie). Strony zobowiązane są w tym zakresie do współdziałania przy wykonywaniu zobowiązań umownych". Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia s | Harmonogram Dostawy Zamawiającego | wzór umowy: art. 3.8.8, wzór umowy: pkt 3.1.1 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 67 | W nawiązaniu do art. 3.10 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru mediów i zamontowania urządzeń pomiarowych na media, które będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy. Prosimy również o informacje, jeżeli dostęp do jakichkolwiek mediów znajduje się poza obrębem Terenu Budowy i wymagał będzie uzyskania prawa dostępu do nieruchomości od podmiotu trzeciego. | Zgodnie z pkt 3.10 „Za wyjątkiem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Kontraktu, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, we własnym zakresie zapewni dostawy energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych, odbiór ścieków, oraz wszelkie inne media niezbędne do wykonania zobowiązań Wykonawcy.” Kwestie miejsc poboru pozostają w gestii uzgodnień wykonawcy z dostawcami mediów. | Media na budowie Organizacja budowy | wzór umowy: art. 3.10 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 68 | W nawiązaniu do art. 3.12.4(a) wzoru umowy, prosimy o wydłużenie terminu na złożenie powiadomienia i wymaganych informacji z 5 dni do 5 dni roboczych. | Zamawiający zmienił zapisy. | Terminy umowne Warunki umowy | wzór umowy: art. 3.12.4(a) | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 69 | W nawiązaniu do art. 3.12.4(b) wzoru umowy, prosimy o usunięcie warunku: „o ile realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych na innych frontach robót nie będzie w tym czasie możliwa”. Jest to warunek nadmierny, który nie powinien wpływać na prawo wykonawcy do przedłużenia terminu realizacji Kontraktu w sytuacji wystąpienia zmian warunków gruntowych. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Przedłużenie terminu Warunki umowy | wzór umowy: art. 3.12.4(b) | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 70 | W nawiązaniu do art. 4.3 i art. 10.4.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zmiana wymogów Wymagań Ustawowych mająca zastosowanie do Dokumentacji i skutkująca koniecznością jej zmiany, stanowić będzie podstawę do zmiany umowy, w tym terminu realizacji i wynagrodzenia. | Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z 10.4, przesłanki wskazane w 10.4.1 – 10.4.7, mogą prowadzić do zmian „Wynagrodzenia, sposobu płatności wynagrodzenia, zakresu lub terminu wykonywania Robót Budowlanych, Dostaw, Usług” | Zmiana umowy Zmiana prawa | wzór umowy: art. 4.3, wzór umowy: art. 10.4.2 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 71 | W nawiązaniu do art. 4.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Dokumentacją, której doręczenie jest warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jest dokumentacja powykonawcza zgodnie z art. 7.3.1 Kontraktu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego w przypadku stwierdzenia wad dokumentacji, które nie będą miały charakteru wad istotnych, tj. uniemożliwiających ocenę wykonanych robót. | Dokumentacja powykonawcza jest warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jednakże do czasu Odbioru Końcowego wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia całej Dokumentacji wymaganej Kontraktem. Wady Nieistotne nie wstrzymują odbiorów. | Odbiór końcowy Dokumentacja powykonawcza | wzór umowy: art. 4.3, wzór umowy: art. 7.3.1 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 72 | W nawiązaniu do art. 4.5 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie czy przekazywanie Dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu ma następować w trybie określonym w Książce Procedur czy w Procedurach Odbiorowych. Wskazujemy, że w Książce Odbiorów nie ma opisanej procedury zatwierdzania Dokumentacji, lecz znajduje się ona w Procedurach Odbiorowych. | Procedury Odbiorowe wskazują podstawy i zasady odbiorów, natomiast Książka Procedur może je uszczegóławiać, natomiast oba dokumenty muszą być ze sobą zgodne. | Procedury odbiorowe Zatwierdzanie dokumentacji | wzór umowy: art. 4.5, Książka Procedur, Procedury Odbiorowe | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 73 | W nawiązaniu do art. 4.6 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie terminu 7 dni od otrzymania danej części Dokumentacji na zgłoszenie uwag przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. | Zgodnie z załącznikiem „Procedur Odbiorowe”, termin na zgłoszenie uwag do Dokumentacji wynosi 21 dni. | Terminy umowne Zatwierdzanie dokumentacji | wzór umowy: art. 4.6, Procedury Odbiorowe | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 74 | W nawiązaniu do art. 4.7 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niepowiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w terminie 10 Dni Roboczych o podtrzymaniu zgłoszonych uwag, uznaje się, że Zamawiający lub Inżynier Kontraktu nie podtrzymują uwag. | Zamawiający nie potwierdza. | Zatwierdzanie dokumentacji Terminy umowne | wzór umowy: art. 4.7 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 75 | W nawiązaniu do art. 8.9 wzoru umowy, prosimy o zmianę terminu 24 godzin na 1 dzień roboczy oraz terminu 72 godzin na 4 dni robocze. Tak krótkie, określone w godzinach czasy reakcji znacząco wpłyną na wzrost cen ofert. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Gwarancja Terminy umowne | wzór umowy: art. 8.9 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 76 | Prosimy o usunięcie art. 8.15 wzoru umowy. Procedura postępowania w ramach Gwarancji i Rękojmi powinna być uregulowana we wzorze umowy lub załącznikach do wzoru umowy znanych wykonawcy na dzień składania oferty. | Procedury Odbiorowe i Umowa wskazują podstawy i zasady postępowania w ramach gwarancji, natomiast Książka Procedur może je uszczegóławiać. Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą zgodne. | Wzór umowy Gwarancja Rękojmia Procedury Odbiorowe | Wzór umowy: art. 8.15 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 77 | W nawiązaniu do art. 10.1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku jeżeli obowiązek zastosowania się do Polecenia Zmiany wpłynie na wydłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawca będzie uprawniony do stosownego przedłużenia terminu realizacji umowy. | Zgodnie z 10.1, Polecenie Zmiany dot. Zmian technologicznych o charakterze nieistotnym, które w założeniu nie będą wpływać na wydłużenie terminu realizacji. | Wzór umowy Polecenie zmiany Termin realizacji | Wzór umowy: art. 10.1 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 78 | W nawiązaniu do art. 10.2.1 wzoru umowy, prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób (tekst przekreślony należy usunąć): „Zmiany i przestoje trwające nieprzerwanie dłużej niż 7 dni lub trwające łącznie w okresie realizacji Kontraktu ponad 14 dni, a spowodowane przez istnienie okoliczności, o których mowa w art. 3.12.3 Kontraktu.". Brak jest podstaw aby roszczenie o zmianę terminu przysługiwało tylko wówczas, jeżeli przeszkoda niezależna od Wykonawcy trwa dłużej niż 7 lub 14 dni. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Wzór umowy Zmiana terminu Termin realizacji | Wzór umowy: art. 10.2.1, Wzór umowy: art. 3.12.3 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 79 | W nawiązaniu do art. 10.2.3(a) wzoru umowy, prosimy o usunięcie sformułowania „o więcej niż 30 dni w stosunku do terminu ustawowego". Ryzyko opieszałości organów administracji nie powinno obciążać Wykonawcy. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Wzór umowy Terminy ustawowe Organy administracji | Wzór umowy: art. 10.2.3(a) | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 80 | Prosimy o zmodyfikowanie art. 10.3 wzoru umowy poprzez dodanie możliwości zmiany terminów przejściowych i końcowych realizacji Kontraktu dla przypadków opisanych w art. 10.3. | Zamawiający wprowadza zmianę dodając: Zmiany, o których mowa w 10.3 mogą skutkować zmianą terminów przejściowych i końcowych realizacji Kontraktu. | Wzór umowy Termin realizacji Terminy przejściowe | Wzór umowy: art. 10.3 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 81 | W nawiązaniu do art. 10.4.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zmiana umowy na podstawie art. 10.4.4 (rezygnacja z realizacji części Przedmiotu Kontraktu) jest zmianą wprowadzaną w drodze aneksu, czyli obie strony muszą wyrazić na nią zgodę. Prosimy również o potwierdzenie, że rezygnacja z realizacji części Przedmiotu Kontraktu w rozumieniu art. 10.4.4 oznacza, że roboty te nie będą zlecane do wykonania innemu podmiotowi. | Rezygnacja z części kontraktu w zakresie przewidzianym w art. 10.4.4 stanowi uprawnienie Zamawiającego. Skorzystanie z tego uprawnienia nastąpi poprzez złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego na zasadach określonych w art. 365 par. 2 k.c. Skutkiem rezygnacji będzie zawarcie aneksu do umowy zmniejszającego wartość wynagrodzenia. Istotą w/w postanowienia jest umożliwienie rezygnacji z części zamówienia stanowiącej integralną część kontraktu. | Wzór umowy Rezygnacja z części zamówienia Aneks do umowy | Wzór umowy: art. 10.4.4, Kodeks cywilny: art. 365 par. 2 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 82 | W nawiązaniu do art. 10.5 wzoru umowy, prosimy o dodanie w tym zapisie również przypadków określonych w art. 10.2.1 i art. 10.3.4 (odmienne warunki terenowe) jako przypadków obligatoryjnej zmiany Kontraktu. | Odmienne warunki terenowe przewidziane w art. 3.12.3 mogą być podstawą zmiany w zakresie, w jakim wpływają na wykonanie zamówienia, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez wykonawcę. Zmiany w odniesieniu do przypadków, o których mowa w 10.2.1 i 10.3.4 mogą nastąpić wyłącznie w zakresie w jakim okoliczności te będą miały wpływ na wykonanie umowy. Przesłanki zmiany nie stanowią elementów obligatoryjnych w tym zakresie. | Wzór umowy Zmiana umowy Warunki terenowe | Wzór umowy: art. 10.5, Wzór umowy: art. 10.2.1, Wzór umowy: art. 10.3.4, Wzór umowy: art. 3.12.3 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 83 | W nawiązaniu do art. 10.6.3 wzoru umowy, prosimy o usunięcie prawa Zamawiającego do powierzenia robót dodatkowych lub zamiennych innemu podmiotowi. W przypadku jeżeli Wykonawca wyceni roboty dodatkowe lub zamienne zgodnie z zasadami określonymi w art. 10.6.2 wzoru umowy, Zamawiający nie powinien mieć możliwości powierzenia robót dodatkowych lub zamiennych innemu podmiotowi. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, pkt 10.6.3 zabezpiecza Zamawiającego na wypadek braku porozumienia Stron, w tym m.in. dokonania innej wyceny niż przewidziana w Kontrakcie. | Wzór umowy Roboty dodatkowe Roboty zamienne | Wzór umowy: art. 10.6.3, Wzór umowy: art. 10.6.2 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 84 | W nawiązaniu do art. 10.6.3 wzoru umowy, prosimy o sprecyzowanie zasad, w oparciu o które Zamawiający pomniejszy zakres i wartość Kontraktu odpowiednio o część robót stanowiących wartość robot zaniechanych. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że wartość zaniechanych robót nie może przekroczyć więcej niż 10% wartości Kontraktu. | Art. 10.4.4 znajdzie odpowiednie zastosowanie. | Wzór umowy Roboty zaniechane Wartość kontraktu | Wzór umowy: art. 10.6.3, Wzór umowy: art. 10.4.4 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 85 | W nawiązaniu do art. 10.8 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie automatyzmu waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie. Uzależnienie waloryzacji od każdorazowej decyzji Zamawiającego („Zamawiający przewiduje możliwość") pozbawia klauzulę waloryzacyjną praktycznego znaczenia i nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 439 pzp. Ponadto wnosimy aby w przyjętym modelu indeksacji Wykonawca nie był dodatkowo zobowiązywany do wykazywania wpływu wzrostu cen na koszty i przedkładania dowodów, gdyż jest to faktyczne ograniczenie mechanizmu waloryzacji. Skorzystanie z wybranej metody indeksacji nie powinno wymagać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych dowodów i wyjaśnień, potwierdzających wpływ na koszty ponoszone przez wykonawcę w związku z realizacją robót. Podstawą do obliczenia zmiany wynagrodzenia powinien być sam fakt zmiany określonego wskaźnika. | Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy w ten sposób, że zostanie dodane postanowienie „W przypadku spełnienia przesłanek opisanych w niniejszym punkcie 10.8, Zamawiający nie będzie odmawiać waloryzacji Wynagrodzenia bez uzasadnionej przyczyny". | Wzór umowy Waloryzacja wynagrodzenia Indeksacja | Wzór umowy: art. 10.8, PZP: art. 439 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 86 | W nawiązaniu do art. 10.8 lit. a) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Waloryzacja będzie możliwa jeżeli wskaźnik dla kwartału wzrośnie lub zmaleje o co najmniej 0,5%, a nie konkretnie o 0,5%. Prosimy również o potwierdzenie, że wzrost lub spadek wskaźnika dla kwartału o co najmniej 0,5% będzie każdorazowo odnoszony do wskaźnika bazowego. | Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy. | Wzór umowy Waloryzacja wynagrodzenia Wskaźnik waloryzacji | Wzór umowy: art. 10.8 lit. a) | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 87 | W nawiązaniu do art. 10.10 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu propozycji zmiany wymaga każdorazowo akceptacji Wykonawcy w drodze aneksu do Umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że łączna wartość wyłączeń zakresu robót, dostaw i usług nie przekroczy wartości Kontraktu, o której mowa w art. 10.4.4. wzoru umowy, tj. 10% wartości Kontraktu. | Zamawiający potwierdza. | Wzór umowy Aneks do umowy Wyłączenie robót | Wzór umowy: art. 10.10, Wzór umowy: art. 10.4.4 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 88 | W nawiązaniu do art. 10.10 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie sformułowania: „wycenę dotyczącą wpływu na Wynagrodzenie i Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wynikający z opracowania projektu aneksu do niniejszego Kontraktu na podstawie wniosku”. | Wykonawca ma wykonać wycenę wartości zmiany (różnicy pomiędzy pierwotną wartością robót w danym zakresie, a wartością końcową) na podstawie wniosku Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu. | Wzór umowy Wycena zmiany Aneks do umowy | Wzór umowy: art. 10.10 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 89 | W nawiązaniu do art. 10.15 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zapis: „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Kontraktu, a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony albo rozstrzygnięciem sprawy na zasadach określonych w artykułe 20" - nie dotyczy robót wykonanych przez Wykonawcę na podstawie Polecenia Zmiany. Zgodnie z pkt. 8.8 Załącznika nr 3 do wzoru umowy - Procedura wprowadzania zmian, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji robót na podstawie podpisanego przez Strony Polecenia Zmiany, tj. przed podpisaniem aneksu. | Polecenie Zmiany, zgodnie z pkt. 10.1, nie wymaga aneksu do Kontraktu. Pozostałe zmiany do Kontraktu wymagają aneksu i pkt. 10.15 odnosi się do takich zmian. | Wzór umowy Polecenie zmiany Aneks do umowy Roszczenia | Wzór umowy: art. 10.15, Załącznik nr 3 do wzoru umowy: pkt 8.8, Wzór umowy: art. 10.1 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 90 | W nawiązaniu do art. 12.2.1 wzoru umowy, prosimy o zmianę zasad wypłacania wynagrodzenia za realizację Etapu 1 w taki sposób, aby było ono wypłacane częściowo po zakończeniu każdego kamienia milowego. Obecny model płatności przerzuca na Wykonawcę obowiązek przejściowego finansowania prac. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Wzór umowy Wynagrodzenie Płatności Kamienie milowe | Wzór umowy: art. 12.2.1 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 91 | W nawiązaniu do art. 12.10 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że od opóźnionych wymagalnych należności wykonawcy naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. | Zamawiający potwierdza. | Warunki umowy Płatności Odsetki | Wzór umowy: art. 12.10 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 92 | W nawiązaniu do art. 13.1.2 wzoru umowy, prosimy aby gwarancja zapłaty dotyczyła całości Wynagrodzenia, a nie jedynie części odpowiadającej Robotom Budowlanym. Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie całego obiektu - Szpitala w formule „pod klucz". Definicja ustawowa umowy o roboty budowlane kładzie nacisk na zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, a nie wykonanie określonych robót budowlanych. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Warunki umowy Gwarancja zapłaty Wynagrodzenie | Wzór umowy: art. 13.1.2 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 93 | W nawiązaniu do art. 14.1.3 wzoru urnowy, prosimy o zastąpienie zwrotu „opóźnienie" zwrotem „zwłoka". Zgodnie z art. 433 pzp, zakazane jest wprowadzanie do umowy postanowień, które przewidują odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie. | Zgodnie z 14.1.3 in fine „chyba że Wykonawca wykaże, iż opóźnienie to wynikło z przyczyn, za które zgodnie z Kontraktem Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności" - postanowienie to nie przewiduje zatem odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie. | Warunki umowy Terminologia prawna Odpowiedzialność wykonawcy | Wzór umowy: art. 14.1.3, PZP: art. 433 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 94 | W nawiązaniu do art. 14.6 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego Zamawiający pokryje uzasadnione koszty Wykonawcy związane z wykonanymi już, a wciąż nieodebranymi Robotami Budowlanymi, Dostawami lub Usługami, zakupem materiałów, zapłaconymi zaliczkami, pokryje koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu dokonania przed datą rezygnacji zamówienia u Podwykonawcy lub Podwykonawców Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług, które nie zostały wykonane do daty odstąpienia. | Zgodnie z pkt 14.7, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie znajdują zasady opisane w pkt 14.2 - 14.4 | Warunki umowy Odstąpienie od umowy Koszty | Wzór umowy: art. 14.6, Wzór umowy: pkt 14.7, Wzór umowy: pkt 14.2 - 14.4 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 95 | W nawiązaniu do art. 16.1.2 lit. b i c wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że kwoty wstrzymane lub zapłacone na podstawie artykułu 16.1.1 Kontraktu i 16.1.2 Kontraktu, zostaną zaliczone na poczet kary umownej naliczonej za zwłokę w stosunku do daty zakończenia ostatniego z Kamieni Milowych Etapu 2, a jeżeli kwota kary umownej za zwłokę w stosunku do daty zakończenia ostatniego z Kamieni Milowych Etapu 2 będzie przewyższała sumę kwot zatrzymanych lub zapłaconych zgodnie z artykułem 16.1.1 i artykułem 16.1.2 Kontraktu, Wykonawca zapłaci należne kwoty aż do kwoty należnej z tytułu kary umownej za zwłokę w stosunku do daty zakończenia ostatniego z Kamieni Milowych Etapu 2. | Zamawiający wskazuje, że przeredagował ten punkt w celu wyeliminowania wątpliwości. | Warunki umowy Kary umowne Płatności | Wzór umowy: art. 16.1.2 lit. b i c, Wzór umowy: art. 16.1.1, Wzór umowy: art. 16.1.2 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 96 | W nawiązaniu do art. 16.2.8 wzoru umowy, prosimy aby wysokość kary umownej za odstąpienie od Kontraktu odnosiła się wyłącznie do Wynagrodzenia za dany Etap, w związku z realizacją którego następuje odstąpienie. | Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ. | Warunki umowy Kary umowne Odstąpienie od umowy | Wzór umowy: art. 16.2.8, SWZ | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 97 | W nawiązaniu do art. 17.2 wzoru umowy, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że obowiązek przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego nie dotyczy programów komputerowych stanowiących część Przedmiotu Kontraktu. | Prawa autorskie do programów komputerowych uregulowane są osobno w pkt 17.8. | Warunki umowy Prawa autorskie Oprogramowanie | Wzór umowy: art. 17.2, Wzór umowy: pkt 17.8 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 98 | W nawiązaniu do art. 17.8 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w stosunku do wszelkiego standardowego oprogramowania stanowiącego część Przedmiotu Kontraktu, które nie jest wytworzone wyłącznie na potrzeby Zamawiającego, (a więc nie tylko w zakresie systemów operacyjnych, programów do obsługi biurowej, ale również m.in. programów sterujących urządzeniami i innych), zakres wymaganej licencji będzie wynikać z licencji udzielonej przez producenta. Wykonawca z reguły nie ma wpływu na treść lub zakres licencji udzielanej przez producenta danego oprogramowania. | Zamawiający potwierdza. | Warunki umowy Prawa autorskie Licencje Oprogramowanie | Wzór umowy: art. 17.8 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 99 | Prosimy o usunięcie zwrotu „z uwzględnieniem dodatkowego dwuletniego okresu" z art. 18.2.1 wzoru umowy. Wskazujemy, że ww. zapis jest sprzeczny z art. 18.2.9 wzoru umowy, który nie przewiduje żadnego dodatkowego dwuletniego terminu utrzymywania ubezpieczenia. | Zamawiający nie wyraża zgodny na usunięcie zapisu „z uwzględnieniem dodatkowego dwuletniego okresu". W okresie gwarancyjnym przez pierwsze 2 lata wymagana jest polisa pod kontrakt z sumą gwarancyjną 100.000.000 zł. Po tym okresie Wykonawca do końca trwania Okresu Gwarancji zobowiązany jest do posiadania polisy OC ogólnej prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną w wysokości min. 20.000.000 zł | Warunki umowy Ubezpieczenie Gwarancja | Wzór umowy: art. 18.2.1, Wzór umowy: art. 18.2.9 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 100 | W nawiązaniu do art. 18.3.6 wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie czy ubezpieczenie OC projektanta ma być utrzymywane do czasu zakończenia Etapu 1, czy do czasu zakończenia Etapu 2. | Zgodnie z 18.3.6, „Okres ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest projekt." Zmiana - etap 2 | Warunki umowy Ubezpieczenie OC projektanta | Wzór umowy: art. 18.3.6 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 101 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę aby wymagane polisy OC były zawarte na 12 miesięcy z zobowiązaniem do ich przedłużania. | Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku polisy na okres 12 miesięcy Wykonawca w terminie 14 dni przed upływem ważności polisy przedstawi jej kontynuację. | Warunki umowy Ubezpieczenie Polisa OC |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 102 | Prosimy o dokonanie zmiany pkt 2.2 Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Za datę odbioru uznaje się datę gotowości wskazaną w zgłoszeniu do odbioru. Stwierdzenie w trakcie odbioru Wad Nieistotnych nie stanowi podstawy do odmowy podpisania protokołu odbioru. Wady Nieistotne zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym." | Zamawiający wskazuje, że załącznik Procedury Odbiorowe został zmieniony w zw. Ze złożonymi odwołaniami. | Procedury odbiorowe Wady nieistotne Warunki umowy | Wzór umowy: Załącznik nr 1 pkt 2.2, Procedury Odbiorowe | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 103 | W nawiązaniu do pkt 2.4 Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, że podstawą odmowy odbioru częściowego mogą być tylko wady istotne. | Zamawiający wskazuje, że załącznik Procedury Odbiorowe został zmieniony w zw. ze złożonymi odwołaniami. | Procedury odbiorowe Odbiory częściowe Wady istotne | Wzór umowy: Załącznik nr 1 pkt 2.4, Procedury Odbiorowe | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 104 | W nawiązaniu do pkt 2.4 Załącznika nr 1 do wzoru umowy Procedury Odbiorowe, prosimy o rezygnację z konieczności dokonywania odbiorów częściowych tylko dla robót stanowiących etapową całość i wprowadzenie jednoznacznych zapisów, że odbiory częściowe będą podlegać rozliczeniom według stanu zaawansowania robót, na podstawie miesięcznych protokołów przerobowych. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Procedury odbiorowe Odbiory częściowe Rozliczenia | Wzór umowy: Załącznik nr 1 pkt 2.4, Procedury Odbiorowe | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 105 | W nawiązaniu do zapisów dotyczących odbiorów częściowych przewidzianych w Załączniku nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o potwierdzenie, że odmowa dokonania odbioru dotyczy wyłącznie elementu, w którym stwierdzono wadę istotną, a nie całego etapu prac, który podlega rozliczeniu. | Zgodnie z procedurą, odbiorowi częściowemu podlega etapowa całość, a nie pojedyncze elementy. | Procedury odbiorowe Odbiory częściowe Wady istotne | Wzór umowy: Załącznik nr 1, Procedury Odbiorowe | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 106 | W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o skrócenie terminu na powiadomienie Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu o gotowości obiektu do rozpoczęcia Odbioru Końcowego z 10 dni roboczych do 5 dni roboczych. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Procedury Odbiorowe Terminy Odbiór końcowy | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.2 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 107 | W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o dodanie zapisu, że wyznaczony przez komisję termin wykonania robót poprawkowych oraz uzupełniających będzie każdorazowo uzgodniony z Wykonawcą. | Zamawiający dokonał zmiany w ten sposób, że terminy usuwania Wad muszą być technicznie uzasadnione. | Procedury Odbiorowe Roboty poprawkowe Usuwanie wad | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.2 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 108 | W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 2 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o usunięcie zapisu: „W przypadku, gdy według Komisji Roboty Budowlane pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru Końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą i wyznaczy ponowny termin Odbioru Końcowego Robót.”. Brak jest podstaw do wyznaczania ponownego terminu odbioru końcowego z przyczyn formalnych i dokumentacyjnych, w sytuacji, kiedy Inżynier Kontraktu przekazał Zamawiającemu pozytywną opinię dotyczącą operatu kolaudacyjnego. | „W przypadku, gdy według Komisji Roboty Budowlane pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru Końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą i wyznaczy termin ponowny termin Odbioru Końcowego Robót.” | Procedury Odbiorowe Odbiór końcowy Dokumentacja | Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.2 | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 109 | W nawiązaniu do pkt 2.5.2 Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o potwierdzenie, że tylko istotne braki lub wady dokumentacji/formalne mogą uzasadniać przerwanie odbioru końcowego. | Zamawiający potwierdza, że tylko Wady Istotne mogą być podstawą do wstrzymania odbioru. | Procedury Odbiorowe Wady istotne Odbiór końcowy | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.2 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 109 | Prosimy o informację czy w pomieszczeniu S2.P2.21 - Opcjonalnie kawiarnia należy przyjąć do wyceny - Ladę bufetu z wbudowaną witryną na produkty spożywcze o symbolu MB1 zgodnie z załącznikiem nr 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI - SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1. | Odpowiedź jak na pytanie 9. | Wyposażenie kawiarni Lada bufetowa Wycena | załącznik nr 17_SPECYFIKACJE I UZUPEŁNIENIE KONCEPCJI - SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 110 | W nawiązaniu do pkt 2.5.3 lit. a) Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o dodanie zapisu, że wyznaczony przez Zamawiającego termin usunięcia wad będzie każdorazowo uzgodniony z Wykonawcą. | Zamawiający dokonał zmiany w ten sposób, że terminy usuwania Wad muszą być technicznie uzasadnione. | Procedury Odbiorowe Usuwanie wad Terminy | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.3 lit. a | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 110 | Prosimy o informację czy w pomieszczeniach S1.P1.03- Kawiarnia i S1.P1.04 - Zaplecze kawiarni należy uwzględnić w wycenie projekt technologii kawiarni wraz z wyposażeniem. Czy obrys widoczny na projekcie koncepcyjnym to zabudowa meblowa / lada barowa? Jeżeli tak, prosimy o wytyczne, czego oczekuje Zamawiający. | Odpowiedź jak na pytanie 9. | Projekt technologii kawiarni Wyposażenie kawiarni Zabudowa meblowa Wycena |  | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 111 | W nawiązaniu do pkt 2.5.3 lit. b) Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o sprecyzowanie, że w przypadku jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może skorzystać wyłącznie z jednego z uprawnień przewidzianych w tym zapisie, a nie z obu łącznie. Zamawiający nie może mieć kumulatywnego prawa do żądania usunięcia wady i obniżenia ceny - każdy z tych dwóch mechanizmów przewiduje pełną rekompensatę dla Zamawiającego związaną z zaistniałą wadą. | Zamawiający doprecyzował zapis. | Procedury Odbiorowe Usuwanie wad Obniżenie ceny | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.3 lit. b | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 111 | Prosimy o podanie oczekiwanej klasy odporności na wybuch fasad szklanych zewnętrznych. | W pkt 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU zamieszczone są „Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”. | Fasady szklane Odporność na wybuch | PFU: pkt 2.2.2, str. 32-33 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 112 | W nawiązaniu do pkt 2.5.3 lit. b) Załącznika nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od odbioru tylko w przypadku stwierdzenia wad istotnych. | Zamawiający potwierdza, że tylko Wady Istotne mogą być podstawą do wstrzymania odbioru. | Procedury Odbiorowe Odstąpienie od umowy Wady istotne | Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.3 lit. b | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 112 | Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu fasad szklanych zewnętrznych ze stalowego na aluminiowy. | Zamawiający dopuszcza taką zmianę, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w PFU (p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Fasady szklane System fasadowy Zmiana materiału | PFU: p. 2.2.2, str. 32-33 | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 113 | W nawiązaniu do pkt 2.5.3 lit. c) Załącznika nr 2 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o sprecyzowanie, że odstąpienie od umowy będzie możliwe tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie usunie wad istotnych w uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych. | Zamawiający doprecyzuje zapis o uzasadnionym technologicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. | Procedury Odbiorowe Odstąpienie od umowy Wady istotne Terminy | Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe: pkt 2.5.3 lit. c | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 113 | Biorąc pod uwagę, że opis przedmiotu zamówienia dotyczy kompleksowej realizacji robót budowlanych, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma przyjąć w Formularzu oferty jednolitą stawkę VAT 23%. | W formularzu oferty należy podać cenę brutto (z VAT). Zgodnie z pkt XX pkt 3 swz wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy podaje ceny w rozbiciu jak w zamieszczonej tam tabeli, w tym osobno zagospodarowanie terenów zielonych. | Stawka VAT Formularz oferty Cena brutto | SWZ: pkt XX pkt 3 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 114 | Wnosimy o zmianę warunku wskazane w 5.4.2. 2) SIWZ na nową treść: „w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zaprojektował co najmniej jeden obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 8 tys. m2;” UWAGA: Przez zaprojektowanie rozumie się wykonanie projektu budowlanego (na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę) oraz projektów wykonawczych przynajmniej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. UWAGA 2: Niedopuszczalne jest, by wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu grupy wykonawców (konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt). Wniosek powyższy uzasadniamy tym, że warunek w wersji obecnej istotnie ogranicza zawęża konkurencyjność, do zaledwie kilku podmiotów mogących się legitymować takim doświadczeniem, co skutkuje nierynkowymi ofertami potencjalnych podwykonawców. Otrzymane oferty na zakres projektowy od renomowanych podmiotów spełniających powyższy warunek przekraczają 9% wartości kontraktu, co jest w sprzeczności z wartością limitu kosztów brutto w Grupie VII wskazaną w Załączniku nr 4 do SIWZ - 5,2%. Jeśli Zamawiający nie przychyli się do ww. wniosku wnosimy alternatywnie o zwiększenie limitu kosztów brutto w Grupie VII do 9%. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jakość usług projektowych zagwarantowana pozostanie przez spełnienie warunku 5.4.2. 3) c) SIWZ - „projektant w specjalności architektonicznej”, który ma posiadać niezbędne doświadczenie i którego wykonawca może bez trudu zatrudnić we własnym zespole istotnie redukując wartość oferty. | Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. | Warunki udziału w postępowaniu Doświadczenie wykonawcy Projektowanie | SIWZ: pkt 5.4.2. 2), Załącznik nr 4 do SIWZ | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 114 | Prosimy o wskazanie drzew, które należy usunąć. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji zgodnej z obecnym stanem. | Zamawiający przekazał dokumentację, które jest w jego posiadaniu. Weryfikacja dokumentacji w tym zakresie, jest po stronie wykonawcy. Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na pytanie 57. | Wycinka drzew Inwentaryzacja zieleni |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 115 | Dotyczy: strop szklany pod budynkiem E. Na rys. MPWA_KON_NDI_AP_E0_LXX_0300, na przekroju A została umieszczona informacja "Opcjonalnie strop szklany umożliwiający wykorzystanie wnętrza jako funkcja uzupełniająca" Prosimy zatem o informację, czy należy go wziąć pod uwagę przy wycenie. | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wykorzystania budynku E jako innej funkcji niż „latarnia”. | Strop szklany Budynek E Wycena Zakres prac | rys. MPWA_KON_NDI_AP_E0_LXX_0300 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 116 | Prosimy o informację, w jaki sposób należy wykończyć ściany murowane W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych. | Ściany murowane w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych gospodarczych, a zatem tych które służą jedynie technicznej obsłudze budynku i nie są udostępniane zwiedzającym, mogą zostać pomalowane. Pomieszczenia sanitarne, takie jak toalety, a także pomieszczenia zapleczowe z racji przepisów sanitarnych wymagają innego wykończenia. | Wykończenie ścian Pomieszczenia techniczne Pomieszczenia sanitarne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 117 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć przedścianki z płyt G-K w toaletach. | Przedścianki w toaletach i ich wykończenie będzie stanowiło przedmiot uzgodnień na etapie projektowania. Zamawiający jednak wyjaśnia, że wykończenie ścian musi przypominać powierzchnię betonu. Zamawiający dopuszcza stosowanie wielkoformatowych płytek imitujących beton architektoniczny, kamień np. granit. Stosowane materiały muszą mieć wymiary nie mniejsze niż 30x60 cm. | Wykończenie ścian Toalety Płyty G-K Beton architektoniczny |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 118 | Dotyczy wykończenia posadzki w pomieszczeniu nr S2.P2.30 SERWEROWNIA. W związku z rozbieżnością informacji w "Specyfikacje materiałowe do PFU_v1" a "MPW_Zał. Nr_PFU", proszę o informację, czy w założeniach została przewidziana podłoga podniesiona czy żywica poliuretanowa. | W serwerowni należy wykonać podłogę podniesioną. | Wykończenie posadzki Serwerownia Podłoga podniesiona | Specyfikacje materiałowe do PFU_v1, MPW_Zał. Nr_PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 119 | W przekazanej dokumentacji znajdują dwie różne koncepcje dotyczące "Pokoju na lato". Wstępna Koncepcja Architektoniczna - Urbanistyczna autorstwa Nizio Design oraz Koncepcja pawilonu Pokój Na Lato autorstwa H2 architekci. Prosimy o informację, wg którego opracowania należy wycenić ten element. | Koncepcja Pokoju na Lato autorstwa H2 architekci powstała w oparciu o założenia koncepcji Nizio Design i jest jej uszczegółowieniem. Ona stanowi podstawę do wyceny. | Pokój na lato Koncepcja architektoniczna Wycena |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 120 | W nawiązaniu do paragrafu 2, punktu 5 umowy, który wskazuje, że wykonawca jest zobowiązany do "5) wykonania Dokumentacji projektowej z zastosowaniem technologii BIM." Proszę o wskazanie wymagań dla projektu i dokumentacji w kontekście szczególności LOD dotyczącym zakresu wszystkich branż dla poszczególnych faz projektu. Proszę o doprecyzowanie wymagań. | Wszystkie wytyczne w tym zakresie zostały ujęte w załączniku do PFU nr 15, opisującym wytyczne do projektowania BIM. | Technologia BIM Dokumentacja projektowa LOD | Umowa: § 2, pkt 5, Załącznik do PFU nr 15 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 121 | W nawiązaniu do zapisów na stronie: 7 PFU "d) Zamawiający odstępuje od przedstawionej koncepcji ekspozycji murali w Parku" raz na stronie 8 "8) Galeria z muralami i ogrodem różanym wymaga zmiany w stosunku do rozwiązania w Koncepcji. Finalne rozwiązanie będzie przedmiotem prac na etapie koncepcji. Przeniesienie murali nie jest w zakresie zadania Wykonawcy." - prosimy informację co należy zrobić z istniejącymi muralami na ogrodzeniu w "Galerii z muralami i ogrodem różanym"? Ogrodzenie koliduje z projektowanym budynkiem F i jest konieczność jego usunięcia. Czy przez powyższy zapis należy rozumieć że Zamawiający we własnym zakresie zdemontuje ogrodzenie? | Zamawiający wyjaśnia, że demontaż muru pozostaje w zakresie Wykonawcy. Murale zostaną zdemontowane przez Zamawiającego. | Murale Ogrodzenie Demontaż Zakres prac | PFU: str. 7, PFU: str. 8 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 122 | Prosimy o informację, czy istniejące chodniki występujące na dziedzińcu mają być zdemontowane i odtworzone, czy może należy przewidzieć nowe nawietrznie? | Zamawiający wyjaśnia, że dziedziniec będzie podlegał zmianom także w zakresie nawierzchni. Pojawią się dodatkowe elementy takie jak drzewa czy zieleń niska, jak również świetliki do podziemnej części pawilonu F. Wobec tego nie jest możliwe zachowanie dziedzińca w niezmienionym kształcie. Zamawiający jednak zakłada zachowanie (demontaż i potem ponowny montaż) części kostki betonowej, pod warunkiem możliwości jej odzyskania. Zakłada także, że na fragmentach może się okazać konieczne ułożenie płyt kamiennych, z takiego materiału jak ułożona na dziedzińcu kostka (rejon świetlików, rejon wejścia do budynku C). Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że dziedziniec stanowi element projektu podlegający uzgodnieniom. | Nawierzchnia dziedzińca Chodniki Demontaż i odtworzenie Kostka betonowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 123 | Wg opisu "MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26" wykończenie ścian zewnętrznych powinno zostać wykonane w technologii elewacji wentylowanej. Natomiast wg "SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1" elewacje mają być wykonane jako betonowe w technologii monolitycznego betonu architektonicznego w kolorze szarym. Prosimy o informację, w jakiej technologii mają zostać wycenione elewacje budynku?\ | Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z dokumentem "SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1". | Elewacje Wykończenie ścian zewnętrznych Beton architektoniczny | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 124 | Prosimy o informację czy konstrukcja żelbetowo-stalowa na dziedzińcu przy wejściu głównym do budynku AB jest do rozbiórki, bez konieczności odtworzenia po zakończonych pracach? Na obecnej koncepcji projektowej nie ma tego elementu. | Odpowiedź jak na pytanie 100. | Konstrukcja żelbetowo-stalowa Rozbiórka | Odpowiedź na pytanie 100 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 125 | Prosimy o informację czy obecne tablice informacyjne elektroniczne znajdujące się na dziedzińcu są do demontażu w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o informację co należy z nimi zrobić po zdemontowaniu? | Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy jest zdemontowanie, zdeponowanie i ponowny montaż tablic. | Tablice informacyjne Demontaż Montaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 126 | W obszarze wykonywanych prac znajdują się stojaki rowerowe. Prosimy o informację czy demontaż jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak, prosimy o informację czy należy je zutylizować/poddać renowacji i ponownie zamontować na nowym placu Inwestycji? | Zamawiający wyjaśnia, że stojaki rowerowe należy zdemontować i poddać renowacji jeśli zaistnieje taka potrzeba. Po wykonaniu prac, stojaki muszą zostać zainstalowane przez wykonawcę ponownie. Zamawiający oczekuje dostawienia dodatkowych stojaków w uzgodnionym na etapie prac projektowych miejscu (również na dziedzińcu). Należy dodać kolejne stojaki, tak aby łączna liczba miejsc do parkowania rowerów wynosiła 40. Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje parkowanie dwóch rowerów przy jednym stojaku. Dostawione stojaki muszą zachowywać formę i materiał obecnie istniejących. | Stojaki rowerowe Mała architektura Demontaż Renowacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 127 | Prosimy o informację czy demontaż aktualnego budynku Pokoju na Lato i drewnianych schodów do niego prowadzących jest po stronie Wykonawcy? Co należy zrobić z elementami obiektu po ewentualnym demontażu? | Zamawiający wyjaśnia, że Pokój na Lato jest obiektem sezonowym, rokrocznie demontowanym po sezonie letnim przez wykonawcę Pokoju. Zatem demontaż obiektu nie leży w zakresie zadania wykonawcy. | Budynek Pokój na Lato Demontaż Zakres prac |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 128 | W obszarze wykonywanych prac znajduje się rampa wraz z balustradami (przy trafostacji AB przy stojakach na rowery). Prosimy o informację czy na czas prowadzenia prac rampę należy zdemontować do późniejszego odtworzenia, wykorzystując te same balustrady? | Jeśli zaistnieje potrzeba demontażu rampy, należy ją zdemontować i następnie odtworzyć. Jeśli balustrada będzie wymagała renowacji, będzie to zadanie wykonawcy. | Rampa Balustrady Demontaż Renowacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 129 | Prosimy o informację czy stalową rampę przy budynku C można zdemontować już przed rozpoczęciem prac? Rampa znajduje się na obszarze objętym koniecznością wykonania prac. W opisie MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 znajduje się informacja, że pochylnia jest do likwidacji. | Zamawiający potwierdza, że rampę można zdemontować przed rozpoczęciem prac. Pochylnia jest do likwidacji. Zawracamy jednak uwagę na opisany w PFU wymóg przeprowadzenia remontu tarasu, który jako taki ma pozostać. Jeśli zaistnieje potrzeba czasowego demontażu tarasu, należy ten fakt uwzględnić w harmonogramie prac, podobnie jak jego odtworzenie po wykonaniu remontu lub wymiany zniszczonych elementów. | Rampa stalowa Likwidacja Remont tarasu | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26, PFU | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 130 | Prosimy o informację czy demontaż ławek ustawionych przy budynku C leży po stronie Wykonawcy? | Demontaż ławek jest po stronie wykonawcy, podobnie jak ponowny montaż. Przy czym finalna lokalizacja, zostanie dookreślona na etapie projektowania. Planowane zmiany na dziedzińcu (dodanie zieleni), może uniemożliwić zamontowanie ławek w obecnym miejscu. | Ławki Mała architektura Demontaż Montaż |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 131 | W opisie MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 znajduje się informacja odnośnie tarasu budynku C: "Przewiduje się, że taras zostanie skrócony od strony placu do lica ściany budynku, oraz od strony ulicy o część sąsiadującą z budynkiem gospodarczym. Całość zostanie obudowana drewnianą pergolą osłaniającą strefę techniczną zlokalizowaną pod tarasem oraz umożliwiającą montaż sezonowych zadaszeń przeciwsłonecznych.", natomiast w MPW_Zał. nr 1_PFU znajduje się informacja "Przy budynku konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie nowego pokrycia tarasu, przy pozostawieniu konstrukcji obecnie funkcjonującego. Istniejąca balustrada, będzie wymagała korekty po usunięciu rampy. Konieczne będzie poddanie konserwacji konstrukcji tarasu oraz balustrad, przewiduje się także wymianę legarów i remont słupków żelbetowych". Z uwagi na dwie rozbieżne informacje prosimy o wskazanie właściwego zakresu prac do wykonania. | Zamawiający wyjaśnia, że jako wiążące należy przyjąć zapisy zawarte w dokumencie „MPW_Zał. nr 1_PFU”. | Taras Zakres prac Rozbieżności w dokumentacji | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26, MPW_Zał. nr 1_PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 132 | Prosimy o informację czy nad tarasem przy budynku C należy wykonać zadaszenie. Na koncepcji MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0101 PZT - PRZEKROJE taras budynku C jest z konstrukcją zadaszenia. | Jak odpowiedź 131. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zadaszenia tarasu. | Taras Zadaszenie | MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0101 PZT, Odpowiedź na pytanie 131 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 133 | Prosimy o potwierdzenie, że pokrycie nowego tarasu ma być wykonane z desek kompozytowych. | Finalne rozwiązania materiałowe będą stanowiły przedmiot uzgodnień na etapie projektowania, muszą brać pod uwagę wymagania przepisów, w tym uwzględniać odpowiednią klasę odporności ogniowej. Muszą także być trwałe i estetyczne. Zamawiający zakłada, że wykończenie tarasu przy budynku C, będzie takie samo, jak elementy wykończenia tarasów na budynku F. | Taras Materiały wykończeniowe Deski kompozytowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 134 | Prosimy o potwierdzenie, że w budynku D nie należy wykonywać żadnych prac. | Zamawiający odsyła Wykonawcę do PFU p. 9.2.2. Budynek D (portiernia): „Nie zakłada się wprowadzania zmian w zakresie funkcji budynku. Zamawiający zakłada jednak potrzebę rozbudowy istniejących w nim systemów i powiązanego z nim wyposażenia, związanego z monitoringiem. Budynek obecnie wyposażony w kontrolę dostępu”. | Budynek D Portiernia Zakres prac Monitoring Kontrola dostępu | PFU p. 9.2.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 135 | Prosimy o informacje czy 4 konstrukcje porośnięte roślinnością z dużymi muralami (wzdłuż muru pamięci, pomiędzy budynkami AB i F) są do zdemontowania? Jeżeli tak, to czy po zakończeniu prac są do ponownego odtworzenia? Elementy te znajdują się tuż przy terenie objętym zakresem prac. Na jakim zakresie można zając teren na czas wykonywania prac? | Patrz odpowiedź na pytanie 121. | Murale Mur pamięci Demontaż Organizacja budowy | Odpowiedź na pytanie 121 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 136 | Prosimy o informację czy wzdłuż istniejącego muru pamięci jest konieczność postawienia drugiego muru równolegle? W jaki sposób ma być wykończony mur od strony budynku F? Koncepcja projektowa zakłada beton architektoniczny i porastającą go roślinność. | Zamawiający wyjaśnia, że postawienie drugiego muru może wyniknąć jedynie z kwestii konstrukcyjnych lub technologicznych. Jeśli taka potrzeba zaistnieje, będzie to zakres wykonawcy. W zakresie wykończenia muru od strony budynku F, zakładamy wykończenie betonem architektonicznym, ale konieczne będzie uzgodnienie wykończenia z SKZ. Zamawiający zakłada wprowadzenie zieleni od strony budynku F. Finalne rozwiązania będą stanowiły element uzgodnień na etapie projektowym. | Mur pamięci Beton architektoniczny Wykończenie elewacji |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 137 | Prosimy o informację czy przy murze pamięci od strony istniejącej należy odtworzyć chodnik taki sam jak występuje aktualnie? | Zamawiający zakłada odtworzenie istniejącego rozwiązania. Finalne rozwiązania będą stanowiły element uzgodnień na etapie projektowym. | Mur pamięci Chodnik Odtworzenie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 138 | Prosimy o informację czy na czas prac można rozebrać mur, z zachowaniem tablic pamiątkowych, a po wykonaniu wszystkich zamocować obecne tablice na nowym murze? | Odpowiedź jak na pytanie 102. | Mur pamięci Tablice pamiątkowe Demontaż | Odpowiedź na pytanie 102 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 139 | W dokumentacji brak jest informacji, które drzewa są do usunięcia, które do przesadzenia. W tabeli w załączniku Zalacznik-09_Inwentar_zielen opisany jest tylko stan drzew. Prosimy o informację odnośnie działania dotyczącego każdego z nich. | Jak odpowiedź na pytanie 114. | Drzewa Wycinka Przesadzanie drzew Inwentaryzacja zieleni | Zalacznik-09_Inwentar_zielen | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 140 | Prosimy o informację czy szpaler drzew wzdłuż ulicy Towarowej jest z zachowaniem drzew istniejących czy w koncepcji są przewidziane drzewa nowo nasadzane? | Zamawiający wyjaśnia, ze dosadzanie drzew wzdłuż ul. Towarowej nie stanowi zadania wykonawcy. | Drzewa Zieleń ul. Towarowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 141 | Prosimy o informację czy należy przewidzieć drogi i chodniki miejskie w miejscu istniejących? Koncepcja projektowa przewiduje przesunięcie. | Pytanie nie jest zrozumiałe. Należy przyjąć, że chodniki ani drogi miejskie nie będą zmieniały swojej lokalizacji i nie są ujęte w zadaniu wykonawcy. Zamawiający jednak przypomina o wymaganiach, jakie opisał w PFU dotyczących ingerencji w działkę 43/2 w zakresie umożliwiającym prawidłowe zorganizowanie wejścia, jak również uwzględnienie wymagań dotyczących zabezpieczeń antyterrorystycznych opisanych w załączniku 14, czy możliwości czasowego zatrzymywania się autokarów. | Drogi Chodniki Organizacja wejścia Zabezpieczenia antyterrorystyczne | PFU, Załącznik 14 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 142 | W PFU MPW Zał. nr 1 PFU na str. 29 jest zapis " Ogród i) Część poza zakresem, do osobnego opracowania. Projekt ogrodu powinien tworzyć spójną kompozycję z pozostałymi strefami". Prosimy o doprecyzowanie, do którego ogrodu odnosi się zapis, czy do Parku Wolności? | W zakresie zagospodarowania zieleni do wykonania po stronie Wykonawcy jest: zagospodarowanie dachu budynku F, aż do utwardzonego placu oznaczonego na PZT numerem 5, pasek zieleni od strony ul. Grzybowskiej (teren miejski wymagający przywrócenia do stanu pierwotnego), zagospodarowanie w elementy zieleni na dziedzińcu (zgodnie z koncepcją zawartą w zał. 17), uporządkowanie zieleni wokół budynku C i zielony skwerek na wschód od budynku C (w ramach dziedzińca), ewentualne elementy zieleniarskie od strony Towarowej, na które wyrazi zgodę ZDM i Zarząd Zieleni, które będą spełniały wymagania wytycznych antyterrorystycznych zawartych w zał. 14. | Zieleń Zagospodarowanie terenu Ogród Park Wolności | PFU MPW Zał. nr 1 PFU str. 29, PZT, zał. 17, zał. 14 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 143 | W PFU MPW_Zał. nr 1_PFU na str. 31 jest zapis "Elementem zadania projektowego jest zaprojektowanie zieleni na dziedzińcu, która nie ograniczy w znaczącym zakresie funkcjonalności dziedzińca, umożliwi przejazd i parkowanie samochodów VIP, a jednocześnie zmieni charakter dziedzińca (dodanie parterów z zielenią i 5 akcentów z zielenią wyższą - drzewa). Prosimy o informację co do wymaganej zieleni na dziedzińcu zewnętrznym, na dosłanej koncepcji jest to 8 szt parterów z zielenią wyższą, a nie 5. | Koncepcja dziedzińca zostanie doprecyzowana na etapie projektu. Załączona koncepcja ma na celu przedstawienie kierunku poszukiwań oraz oczekiwania Zamawiającego. Do oferty prosimy o przyjęcie 8 akcentów z zielenią wyższą. | Zieleń Dziedziniec Projektowanie | PFU MPW_Zał. nr 1_PFU str. 31 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 144 | Prosimy o informację czy budynek E podczas odtworzenia po wyburzeniu na zostać postawiony z tej samej oczyszczonej czerwonej cegły czy dopuszczony jest nowy materiał? | Budynek E nie posiada statusu obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wykonawca może zatem przyjąć odtworzenie budynku E z nowej cegły, lub z połączenia nowej cegły oraz odzyskanej i oczyszczonej. Zamawiający zwraca jednak uwagę, że dobór cegły będzie stanowił przedmiot uzgodnień na etapie projektowym. | Budynek E Materiały budowlane Cegła Odtworzenie budynku |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 145 | Prosimy o wskazanie granicy do jakiej możemy wykonywać prace wzdłuż muru pamięci, z uwagi na to iż wykop sięga poza obrys budynku. | Ta kwestia zostanie dookreślona na etapie organizacji prac budowlanych, po dokładnym rozeznaniu sytuacji przez wykonawcę. Ponad to Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 53 oraz 102. | Mur Pamięci Zakres prac Organizacja prac budowlanych |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 146 | Prosimy o informację czy płot, na którym aktualnie znajdują się murale jest do wyburzenia i utylizacji? | Patrz odpowiedź 121. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że mur, który jest w kolizji z projektowanym budyniem, będzie musiał zostać zdemontowany, co stanowi zadanie Wykonawcy. | Murale Płot Demontaż Wyburzenie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 147 | Prosimy o informację, czy murale w nowej lokalizacji mają powstać na murze/płocie analogicznym do obecnego, czy ma powstać nowo zaprojektowana konstrukcja do tego celu? | Patrz odpowiedź 121. | Murale Nowa lokalizacja Konstrukcja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 148 | Prosimy o informację, czy od strony północno-zachodniej budynku "C" należy wycenić koszt wyrównania terenu i zasiania nowej murawy? Przy tym obszarze są planowane prace remontowe tarasu. | Tak, Zamawiający zakłada uporządkowanie terenu i przywrócenie trawnika. | Zagospodarowanie terenu Budynek C Wyrównanie terenu Trawnik |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 149 | W PFU MPW_Zał. nr 1_PFU na str. 31 jest zapis "Zamawiający odstępuje od ujętego w koncepcji wymagania zapewnienia wejścia tymczasowego od południowo-wschodniego narożnika". Prosimy o doprecyzowanie, czy jest to rezygnacja z budynku H, czy bramy oznaczonej nr 4 na rys MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT? | Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje zarówno z bramy oznaczonej numerem 4, oraz punktu kontroli masowych oznaczonych jako Η (oznaczenia zgodnie z PZT). | Wejście tymczasowe Brama Budynek H Punkt kontroli | PFU MPW_Zał. nr 1_PFU str. 31, MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0100 PZT | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 150 | Prosimy o informację, czy nawierzchnia chodników przed budynkiem F ma być wykonana z płyt chodnikowych 50x50 standardowych miejskich czy innych? Na wizualizacji tytułowej koncepcji są to płyty wielkoformatowe. Z jakiego materiału? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 122. | Nawierzchnia Chodniki Budynek F Płyty chodnikowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 151 | Prosimy o informację, czy nawierzchnia drogi rowerowej wzdłuż budynku F ma być wykonana za takiego samego materiału jak chodniki czy jako nawierzchnia asfaltowa? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 122 oraz informuje, że nie przewiduje wykorzystania asfaltu na terenie MPW. | Nawierzchnia Droga rowerowa Budynek F Asfalt |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 152 | Prosimy o informację czy tablice Muru Pamięci wymagają odnowienia/wykonania na nowo? | Z uwagi na fakt, że Mur Pamięci znajduje się na terenie budowy i będzie bezpośrednio narażony na zabrudzenie, uszkodzenie, należy uwzględnić jego zabezpieczenie i renowację lub konserwację, w zależności od stanu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania tablic od nowa. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że Mur Pamięci objęty jest ochroną konserwatorską, wymaga zatem szczególnego traktowania, także ze względów emocjonalnych. | Mur Pamięci Tablice pamiątkowe Renowacja Ochrona konserwatorska |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 153 | Prosimy o informację jaka nawierzchnia ma zostać zaprojektowania na przedłużeniu najniższej części dachu budynku F (pomiędzy dachem a słupkami antyterrorystycznymi)? | Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia ta musi uwzględniać potrzeby ustawienia pojazdów obsługujących koncerty (np. dowóz sprzętu, elementów scenicznych), a także dowóz towarów do kawiarni, zatem musi spełniać wymagania jak dla przestrzeni parkingowych, a także umożliwiać postój pojazdów służb (na PFU oznaczone numerem 5 i opisanej jako „Powierzchnia utwardzona dostosowana do postoju pojazdów służb”... ) Parking należy wykonać z kostki graniowej takiej, jaka obecnie jest wykorzystana na dziedzińcu MPW. | Nawierzchnia Dach budynku F Słupki antyterrorystyczne Parking Kostka granitowa | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 154 | Prosimy o informację, czy żelbetowa krawędź schodów równoległych do najdłuższej krawędzi budynku F ma być zaprojektowana z zielenią tak aby w przyszłości była porośnięta roślinnością? | Zamawiający nie zakładał wprowadzania zieleni na schody. Zamawiający zwraca uwagę na zapisy PFU, w których ujął wymaganie drobnej zmiany lokalizacji schodów i ich przesunięcia schodów z działki 43/2 na działkę 43/1. | Schody Zieleń Zagospodarowanie terenu | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 155 | Prosimy o informację, czy w zakresie wyceny jest wykonanie drogi pożarowej przy Parku Wolności zgodnie z rys. MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA? | Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie zadania jest wykonanie utwardzonej powierzchni oznaczonej na PZT numerem 5 i opisanej jako „Powierzchnia utwardzona dostosowana do postoju pojazdów służb”. | Droga pożarowa Zagospodarowanie terenu Zakres prac | MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA, PZT | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 156 | Wnioskujemy o odpowiednią zmianę zapisów SWZ w zakresie wymogu by rury oraz lut (w zakresie gazów medycznych) posiadały certyfikaty dla wyrobów medycznych klasy IIB, mając na uwadze brzmienie Ustawy o wyrobach medycznych (zarówno w nowym jak i historycznym brzmieniu). Wskazane komponenty nie muszą w istocie posiadać odrębnego certyfikatu dla wyrobu medycznego. Lut i rury mają przede wszystkim odrębne normy i nie ma w nich przywołania do klasy IIb. Komponenty do montażu instalacji gazów medycznych (rur, kształtki, złączki miedziane i lut) nie muszą posiadać odrębnego certyfikatu dla wyrobu medycznego. To właśnie Ustawa o wyrobach medycznych nakłada obowiązek certyfikowania odpowiednich urządzeń medycznych - w tym przypadku instalacji gazów medycznych. | Zamawiający zmienił treść OPZ w ramach odwołań do KIO. | Instalacja gazów medycznych Certyfikacja wyrobów medycznych | SWZ, OPZ | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 156 | Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w balustradzie szklanej KS-1 w Głównej klatce schodowej zastosowanie innego materiału niż stal, np. aluminium? | Zamawiający dopuszcza zastosowanie aluminium, od warunkiem zachowania parametrów wytrzymałościowych oraz estetycznych, określonych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Rozwiązania materiałowe będą stanowiły przedmiot uzgodnień na etapie projektowania. | Balustrady szklane Klatka schodowa Materiały budowlane |  | Zgoda
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 157 | Z uwagi na okoliczność, iż zamawiający dokonał wyboru systemu okablowania firmy PANDUIT (co jednoznacznie wynika z opisu przedmiotu zamówienia w tej materii) wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych wraz z wskazaniem LISTY minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalnych służących do oceny spełnienia warunków równoważności - wnioskujemy o opracowanie stosownej listy. | Zamawiający zmienił treść OPZ. | Okablowanie strukturalne Rozwiązania równoważne PANDUIT | OPZ | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 157 | W załączniku "14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ" w rozdziale 2.2 pkt 1 na stronie 19 zawarto informację "Kontrola bezpieczeństwa: - Po pomyślnym przejściu kontroli bezpieczeństwa, zwiedzający przechodzą do czytników kodów QR/kreskowych, gdzie skanują QR kody lub kody kreskowe z biletów". W przekazanym projekcie koncepcyjnym NIZIO bramki z czytnikami QR/kreskowych zostały wrysowane jedynie na wyjściu w Holu głównym/Hol wejściowy. Prosimy o potwierdzenie, że bramki należy zaprojektować i wycenić również za strefą kontroli. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości i przekazanie specyfikacji na wyżej opisane produkty. | Zamawiający przewidział ręczne sczytywanie kodów QR po przejściu kontroli bezpieczeństwa. Zamawiający jednak zwraca uwagę na opisane w PFU wymaganie dotyczące ponownego przemyślenia przepływów zwiedzających w części wejściowej (PFU p.2.4. Zmiany w Koncepcji pp.10)). | Kontrola dostępu Bramki QR Bezpieczeństwo | 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ, PFU p.2.4 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 158 | W treści jednego z wniesionych odwołań do KIO znajduje się lista parametrów techniczno-funkcjonalnych jednoznacznie wskazujących na producenta systemu okablowania firmy PANDUIT. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania i systemy instalacyjne inne niż nominowane. | Zamawiający zmienił treść OPZ. | Okablowanie strukturalne Rozwiązania równoważne PANDUIT | OPZ, KIO | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 158 | W przestrzeni S1.P1.08 komunikacja zostały wrysowane szafki 46x46cm. Prosimy o informację czy szafy te podlegają wycenie. Jeżeli tak to czy mają to być szafy (lockery) służące do przechowywania ubrań/rzeczy, pojedyncze czy podwójne (dzielone) z drzwiami zamykane na klucz. Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 16. | Wyposażenie meblowe Szafki Lockery | Odpowiedź na pytanie 16 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 159 | W punktach 8.1.2, 8.1.5, 8.1.9.5.1, 8.1.9.5.2, 8.1.9.5.3, 8.1.9.6.1, 8.1.9.7.1, 8.1.9.8.2, 8.1.9.8.4, 8.1.9.8.5, 8.1.9.8.10, 8.1.9.8.11 dokumentu „20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy”, Zamawiający przywołuje normy ANSI/TIA, TIA, ISO/IEC, IEC, UL, które to normy nie obowiązują w Polsce. Przywoływane normy winny być opatrzone symbolem PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386). Prosimy o potwierdzenie, że w procesie akceptacji proponowanego rozwiązania Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie wymagania z norm opatrzonych symbolem PN. Nawet jeżeli Zamawiający uzna, że w pierwszej kolejności należy odwoływać się do polskich i europejskich norm, a dopiero potem w ramach norm amerykańskich, to normy amerykańskie nie są dostępne publicznie w ramach systemu normalizacji PKN. Taki wymóg ogranicza Wykonawcę do producentów dysponujących z normami amerykańskimi ogranicza Wykonawcę do systemów, które są zgodne z tymi standardami. Prosimy o modyfikację zapisów SWZ, by była możliwość złożenia oferty w oparciu o rozwiązania innego niż Panduit. | Zamawiający zmienił treść OPZ. | Okablowanie strukturalne Normy techniczne PANDUIT | 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy, SWZ, OPZ | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 160 | W punkcie 8.1.9.5.1 dokumentu „20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy” Zamawiający określa średnicę zewnętrzną kabla oraz minimalny promień gięcia dla kabla miedzianego. Są to cechy indywidualne produktu danego producenta i nie wpływają na funkcjonalność samego kabla ani całego okablowania strukturalnego. Każdy z producentów ma inne wymiary kabli jak i ich promienie gięcia względem których musi stosować się Wykonawca tak aby spełnić wymagania producenta. Wskazywanie tych parametrów nie wpływa na funkcjonalność systemu a ogranicza uczciwą konkurencję poprzez wskazywanie na konkretnego producenta. Prosimy o modyfikację zapisów SWZ, by była możliwość złożenia oferty w oparciu o rozwiązania innego niż Panduit producenta. | Zamawiający zmienił treść OPZ. | Okablowanie strukturalne Kabel miedziany PANDUIT | 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy, SWZ, OPZ | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 160 | W pomieszczeniach S1.0.15 Pomieszczenie przewodników i S1.0.16 Kasy zostały wrysowane szafy 80x40cm. Prosimy o informację czy szafy te podlegają wycenie? Jeżeli tak, to czy mają to być szafy dwudrzwiowe np. z półkami na dokumenty, czy do przechowywania ubrań/rzeczy zamykane na klucz? Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający potwierdza, że szafy do obu pomieszczeń podlegają wycenie i stanowią część zadania wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że mają być to szafki zamykane na klucz. Jednak ich dokładne wymiary oraz parametry, będą stanowiły przedmiot zadania projektowego. Do wyceny należy przyjąć, że w każdym z pomieszczeń jedna szafa, będzie umożliwiała pozostawienie odzieży wierzchniej. Pozostałe będą służyć przechowywaniu materiałów wspomagających pracę osób korzystających ze wskazanych pomieszczeń. | Wyposażenie meblowe Szafki Kasy |  | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 161 | W punkcie 8.1.9.7.1 dokumentu „20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy” Zamawiający określa średnicę zewnętrzną kabla dla kabla światłowodowego OS2. Jest to cecha indywidualna produktu danego producenta i nie wpływa na funkcjonalność samego kabla ani całego okablowania strukturalnego. Każdy z producentów ma inne wymiary kabli względem których musi stosować się Wykonawca tak aby spełnić wymagania producenta. Wskazywanie tych parametrów nie wpływa na funkcjonalność systemu, a ogranicza uczciwą konkurencję poprzez wskazywanie na konkretnego producenta. Prosimy o modyfikację zapisów SWZ, by była możliwość złożenia oferty w oparciu o rozwiązania innego niż Panduit producenta. | Zamawiający zmienił treść OPZ. | Okablowanie strukturalne Kabel światłowodowy PANDUIT | 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy, SWZ, OPZ | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 161 | W pomieszczeniach S1.0.14 Zaplecze sklepu zostały wrysowane szafy 100x60cm. Prosimy o informację, czy szafy te podlegają wycenie? Jeżeli tak, to czy mają to być szafy dwudrzwiowe np. z półkami? Prosimy o przekazanie wytycznych. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 28. | Wyposażenie meblowe Szafki Zaplecze sklepu | Odpowiedź na pytanie 28 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 162 | W punkcie 8.1.4.7.1 dokumentu „20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy" Zamawiający wymaga aby pomiary łączy wykorzystujących wtyki MPTL wykonano zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy EA wykorzystując odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzętu pomiarowego dla danej klasy okablowania. Jednakże chcąc dokonać pomiarów w oparciu o te wymagania należy skorzystać z kategorii (a nie klasy okablowania) wg normy amerykańskiej. Jest to zapis ograniczający Wykonawcę do dostarczenia tylko takiego rozwiązania, który posiada moduły zgodnie z przywołaną amerykańską normą. Nie wpływa to na funkcjonalność systemu a jedynie ogranicza uczciwą konkurencję poprzez wskazanie na producenta posiadającego takie rozwiązanie. Prosimy o modyfikację zapisów SWZ, by była możliwość złożenia oferty w oparciu o rozwiązania innego niż Panduit producenta. | Zamawiający zmienił treść OPZ. | Okablowanie strukturalne Pomiary łączy Normy techniczne PANDUIT | 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy, SWZ, OPZ | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 162 | Prosimy o doprecyzowanie zakresu bramek kontroli dostępu z czytnikami QR, w tym wskazanie: - ich dokładnej lokalizacji i ilości przejść - preferowanego rodzaju bramek (tripody, bramki sensoryczne, uchylne ewakuacyjne) - szerokości przejść (standardowe / ewakuacyjne / dla niepełnosprawnych) - innych istotnych cech i preferowanej estetyki (wysokość szyb, kolory, długości obudów, materiały) - sposobu działania (jednokierunkowe, dwukierunkowe / otwarcie tylko na kody QR czy też na karty RFID / otwarcie w systemie p.poż. itp.) - sposobu montażu czytników QR - czy tylko na wejściu, czy obustronnie (dla wejścia i wyjścia) - czy bramki będą stały na drodze ewakuacyjnej ? | Wszystkie wymienione parametry, będą stanowiły przedmiot zadania projektowego. Kwestie ewakuacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych muszą zostać uwzględnione. W zakresie estetyki, Zamawiający oczekuje zachowania wyrazu przedstawionego na załączonych wizualizacjach. Rozwiązania muszą być trwałe i estetyczne, z delikatnym detalem, bez zbędnych profili, okuć, z możliwie dużą powierzchnią szklenia (bez stosowania tripodów). | Kontrola dostępu Bramki QR Wymagania projektowe |  | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 163 | W punkcie 8.1.9.5.2 dokumentu „20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy" Zamawiający wymaga aby ekranowane moduły gniazd RJ45 kat.6A spełniały minimalne wymagania np.: zgodność ze standardami innymi niżeli PN-EN / ISO, muszą być pokryte min. 50 ucal złota dla najwyższej wydajności, Zapewnia ekranowanie 360° zintegrowane z modułem - bez dodatkowych elementów ekranujących dokładanych do gniazda etc. Takie zestawienie wymagań wskazuje na rozwiązanie konkretnego producenta i ograniczenie uczciwej konkurencji. Prosimy o modyfikację zapisów SWZ, by była możliwość złożenia oferty w oparciu o rozwiązania innego niż Panduit producenta. | Zamawiający zmienił treść OPZ. | Okablowanie strukturalne Gniazda RJ45 PANDUIT | 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy, SWZ, OPZ | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 163 | Prosimy o informację o sposobie przyznawania dostępu odwiedzającym. Czy ma to być system biletowy z kodami QR? Jaki system jest preferowany? Jakie wytyczne powinien spełniać? | Tak, Zamawiający potwierdza, że opisane wymagania w warunkach przetargowych, obejmują zastosowanie systemu biletowego z kodami QR. | Kontrola dostępu System biletowy Kody QR |  | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 164 | Wnosimy o zmianę warunku wskazanego w 5.4.2.2) SWZ Aktualne brzmienie: „w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zaprojektował co najmniej 2 (dwa) obiekty szpitala o następujących parametrach (każde): a) powierzchnia użytkowa co najmniej 8 000 m2 oraz b) obiekt składający się z co najmniej: dwóch sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej. UWAGA: Przez zaprojektowanie rozumie się wykonanie projektu budowlanego (na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę) oraz projektów wykonawczych przynajmniej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. UWAGA 2: Niedopuszczalne jest, by wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu grupy wykonawców (konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt)." Nowe brzmienie: „w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował co najmniej jeden obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 8 tys. m2;” UWAGA: Przez zaprojektowanie rozumie się wykonanie projektu budowlanego (na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę) oraz projektów wykonawczych przynajmniej w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. UWAGA 2: Niedopuszczalne jest, by wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu grupy wykonawców (konsorcjum), której był członkiem przy innym zamówieniu, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt).” Wniosek powyższy uzasadniamy tym, że warunek w wersji obecnej istotnie ogranicza konkurencyjność do zaledwie kilku podmiotów mogących się legitymować takim doświadczeniem. Skutkuje to nierynkowymi ofertami potencjalnych wykonawców. Otrzymane oferty na zakres projektowy od renomowanych podmiotów spełniających powyższy warunek przekraczają 9% wartości kontraktu, co jest w sprzeczności z wartością limitu kosztów brutto w Grupie VII wskazaną w Załączniku nr 4 do SIWZ – 5,2%. Jeżeli Zamawiający nie przychyli się do ww. wniosku wnosimy alternatywnie o zwiększenie limitu kosztów brutto w Grupie VII do 9%. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jakość usług projektowych zagwarantowana pozostanie przez spełnienie warunku 5.4.2. 3) c) SIWZ – „projektant w specjalności architektonicznej”, który ma posiadać niezbędne doświadczenie i którego wykonawca może bez trudu zatrudnić we własnym zespole istotnie redukując wartość oferty. | Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. | Warunki udziału w postępowaniu Doświadczenie wykonawcy Projektowanie | SWZ: 5.4.2.2 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 164 | W dokumencie MPW_Zał. nr 1_PFU jest zapis "Zamawiający oczekuje wykonania stopni terenowych (tarasów). Mają służyć do siedzenia uczestnikom organizowanych wydarzeń (spotkania, prelekcje, wykłady (do 300 osób). [..] Zaproponowano tarasy głębokości 4 m na pełną szerokość dachu. W strefie gastronomicznej i warsztatowej zalecane jest wykonanie tarasów głębokości 8 m, co umożliwi bardziej swobodną aranżację. Wysokość stopni przy tarasach 4 m wynosi ok. 12,5 cm, przy tarasach 8 m 25 cm, co jest wartością odpowiednią dla wykonania niewielkiej sceny". Prosimy o doprecyzowanie czy mają to być wykonane na stałe np. żelbetowe tarasy, czy mają być w formie demontowanych drewnianych konstrukcji lub innych? Jakiej formy tarasów oczekuje Zamawiający? | Zamawiający oczekuje wykonania tarasów, które w zasadniczej części nie będą demontowalne. Zamawiający oczekuje wykończenia tarasów materiałem trwałym i spełniającym parametry BROOF (t1). Wykończenie tarasów na budynku F, musi być takie jak na tarasie budynku C (po remoncie wykonanym przez Wykonawcę). | Tarasy Stopnie terenowe Zagospodarowanie terenu Materiały budowlane | MPW_Zał. nr 1_PFU | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 165 | Podtrzymują Państwo zachowanie w opisie określenia ogólnego rozwiązania laboratoryjnego z ręczną manipulacją z pojemnikami, gdzie - personel musi pojemniki odbierać, otwierać, opróżniać, zamykać, magazynować, a następnie odsyłać z powrotemmanualne rozwiązanie techniczne stacji, niewygodnej dla użytkownika i starej technologicznie nie zabezpieczające użytkownika przed infekcjami przenoszonymi przez pojemniki, czy będą Państwo wymagać zastosowania nowoczesnej technologii samowyładowczej na miarę XXI wieku z pełni automatycznym rozładunkiem pojemnika w laboratorium bez ręcznej manipulacji oraz z automatycznym bezobsługowym powrotem pojemnika do stacji nadania.Technologii, która nie wymaga stosowania tak dużej ilości pojemników potrzebnych do transportu, poprzez zastosowania specjalnych pojemników samowyładowczych, technologii, która zwiększa przepustowość przesyłową systemu, jednocześnie obniżając ilość komponentów potrzebnych do konserwacji i serwisu, co w znacznym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo awarii. Czy będziecie Państwo wymagać przeprojektowania obecnego systemu na system samowyładowczy wraz ze zmianą ilości pojemników oraz z możliwością ewentualnego podłączenia/integracji poczty pneumatycznej z automatyczną linią laboratoryjną poprzez integrację z sorterem w przyszłości? | Zamawiający oczekuje dostawy uwzględniającej w laboratoriach oddzielne stacje nadawcze i odbiorcze. Jednocześnie Zamawiający planuje wykorzystanie w przyszłości stacji samowyładowczych grawitacyjnych. W zakresie wyceny GW nie ma konieczności montowania takich stacji, a jedynie zapewnienie ich implementacji w przyszłości. | Poczta pneumatyczna Rozwiązanie laboratoryjne Stacje samowyładowcze |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 165 | Prosimy o potwierdzenie, że w nowo dobudowanym murze, wzdłuż muru pamięci (od strony budynku F) ma znajdować się wnęka na zdjęcia z przeszkleniem. Prosimy o informację czy przeszklenie ma być stałe czy w jakiś sposób otwierane. Czy należy je wykonać ze wzmocnionego szkła? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 136. | Mur pamięci Przeszklenia Elementy architektoniczne | Odpowiedź na pytanie 136 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 166 | Czy Państwo podtrzymują zastosowanie stacji standardowych nieprzystosowanych w pełni do obsługi wszystkich specjalistycznych transportów w szpitalu, które nie mają możliwości prawidłowej identyfikacji konkretnego użytkownika z konkretnym pojemnikiem bez możliwości automatycznego odesłania materiału, który nie został w ustalonym czasie odebrany ze zblokowanego kosza (autoryzacja tylko osoby, która otwiera kosz, w którym może być wiele pojemników), czy będziecie Państwo wymagać zastosowania w pełni automatycznych stacji z zabezpieczonym odbiorem z wewnętrznym automatyczno-wysyłkowym magazynem, które mają możliwość przetrzymania pojemnika do czasu odbioru, bądź potrafią automatycznie bezobsługowo odesłać pojemnik w razie nieodebrania do stacji nadawczej, oraz które w 100% prawidłowo identyfikują i autoryzują odbiorcę z pojemnikiem i zabezpieczają w pełni transportowany materiał wraz z jego automatycznym odesłaniem. Takie rozwiązanie dodatkowo umożliwia równoczesne przyjmowanie przez stację pojemników, które nie wymagają autoryzacji dzięki temu personel medyczny nie musi się dodatkowo autoryzować ze stacją, aby wyciągnąć np. pusty pojemnik tylko ma go w koszu odbiorczym pod stacją, który jest ogólnodostępny. | Zamawiający oczekuje dostawy stacji nadawczo-odbiorczych wyposażonych w zabezpieczony elektronicznie kosz odbiorczy uniemożliwiający dostęp osobom niepożądanym do jego zawartości i pozwalający na identyfikację osób uzyskujących dostęp do niego. | Poczta pneumatyczna Stacje nadawczo-odbiorcze Autoryzacja użytkownika |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 166 | Prosimy o informację, czy podesty modularne sceniczne oraz kratownica oświetleniowo - nagłośnieniowa wchodzi w zakres wyceny? Jeżeli tak, prosimy o informację do jakich wymiarów sceny i jakiej wysokości ma być dostosowana kratownica? | Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie wykonawcy jest wykonanie podbudowy pod scenę. Odsyłamy do zapisów PFU p. 1.5.4. Działalność -kulturalna i edukacyjna w pawilonie pp11). | Scena Podesty modularne Kratownica oświetleniowa Zakres prac | PFU p. 1.5.4 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 167 | Czy Państwo podtrzymują zastosowanie w maszynowni zmieniacza liniowego, który umożliwia przejazd tylko jednego pojemnika w czasie, co znacząco wydłuża czas transportu pojemników oraz stosuje kolejkowe wysyłanie priorytetów, ponieważ nie posiada możliwości magazynowania wielu pojemników równocześnie (rozwiązanie stosowane dla małych systemów, które nie pozwala na dalszą rozbudowę systemu), czy będziecie Państwo wymagać zastosowania i przeprojektowania maszynowni pod nowoczesny system karuzelowy, który posiada możliwość magazynowania do 32 pojemników równocześnie, z możliwością rozszerzenia systemu do 14 linii przesyłowych, dzięki takiemu rozwiązaniu ma możliwość dowolnego wysyłania priorytetów (bez kolejkowania) oraz możliwość przejazdu wielu pojemników w jednym czasie (większa przepustowość). Dzięki temu rozwiązaniu Szpital ma zapewnioną odpowiednią funkcjonalność i przepustowość systemu dla obecnych i przyszłych potrzeb Szpitala takich jak np. automatyczna dystrybucja leków jednostkowych pod pacjenta, przyszła rozbudowa oddziałów itp. | Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy w ramach systemu poczty pneumatycznej zmieniacza liniowego umożliwiającego przejazd minimum jednego pojemnika wraz z możliwością obsługi przesyłek priorytetowych niezależnie od kolejności ich nadejścia do zmieniacza. | Poczta pneumatyczna Zmieniacz liniowy Przesyłki priorytetowe |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 167 | W załączniku 05_KONCEPCJA NIZIO 2020 MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA wewnątrz budynku zostały wrysowane przegrody przeciw bombowe. Obrys ścian to częściowo ściany żelbetowe trzonu windowego, a w większości wydzielenie przechodzi przez ściany systemowe przeszklone. Czy Zamawiający oczekuje wykonania ścian przeszklonych w klasie odporności na wybuch? Jeżeli tak to prosimy o podanie klasy odporności na wybuch. Odnosząc się do powyższego w Załączniku 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST 14_Bezpieczeństwo Zalecenia dla MPW 26.06.25_FINAŁ pkt. 2.3 Kontrola bezpieczeństwa i prewencja pirotechniczna zapisano "Nie jest wymagana konieczność pozostawienia wstępnie projektowanego pomieszczenia zabezpieczającego przed wybuchem (parter) ze względu na to, że dyżurne zespoły minersko – pirotechniczne Policji mają wyznaczone miejsca do detonowania ewentualnych/znalezionych ładunków wybuchowych. Nie odbywa się to w obiekcie, gdzie taki ładunek zostanie odnaleziony/pozostawiony. Zabezpieczenie i prewencja pirotechniczna: Propozycja rozwiązania dot. prześwietlania bagaży" Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. | Zamawiający wyjaśnia, że koncepcja Nizio Design z 2020 r. stanowi wytyczne do projektowania, które zostały zrewidowane załącznikami 14 i 17. Zatem zapisy zawarte w tych dwóch załącznikach, w kwestiach opisanych w pytaniu 167, należy traktować jako wiążące. | Bezpieczeństwo Przegrody przeciwwybuchowe Ściany przeszklone Zabezpieczenia antyterrorystyczne | 05_KONCEPCJA NIZIO 2020 MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA, Załącznik 14_WYTYCZNE DOT ZABEZPIECZENIA ANTYTERORYST, Załącznik 17 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 168 | Czy Państwo podtrzymują utrzymanie wymagań sanitarnych bez uwzględnienia rozwiązań bezpieczeństwa systemu oraz personelu w obecnych czasach epidemii COVID 19? Czy będziecie Państwo jednak wymagać zastosowania rozwiązań bezpieczeństwa systemu oraz personelu poprzez zastosowanie atestowanej technologii, dzięki której stale będą utrzymywane odpowiednie właściwości higieniczne systemu oraz pojemników poprzez zastosowanie specjalnych rozwiązań (bram dezynfekujących dla pojemników, stacji w wykonaniu antybakteryjnym, zastosowania specjalnych filtrów antywirusowych, specjalnych pojemników antybakteryjnych z jonami srebra, systemu do ciągłej dezynfekcji wnętrza rurociągu poczty pneumatycznej i pojemników, aby w 100% przez 365 dni utrzymać odpowiednie właściwości higieniczne systemu i zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji? | Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania sanitarne wobec systemu poczty pneumatycznej. | Poczta pneumatyczna Wymagania sanitarne COVID-19 |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 168 | Prosimy o informację, czy w sanitariatach należy zabudować blat umywalkowy również od czoła (blenda pionowa). Czy Zamawiający dopuszcza inny materiał niż spiek kwarcowy? np. HPL? | Tak, zamawiający wymaga stosowania blendy pionowej. Zamawiający nie dopuszcza stosowania HPL. | Sanitariaty Wykończenie wnętrz Blat umywalkowy Materiały budowlane |  | Odmowa
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 169 | Prosimy o zmianę treści 5.4.2. 3) c) SIWZ w obecnym brzmieniu: a) projektant w specjalności architektonicznej – osoba spełniająca łącznie następujące wymogi: (...) - legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (jako projektant) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie architektury (projekt budowlany i wykonawczy) obiektu szpitala charakteryzującego się następującymi parametrami (każdy): (...) na: - legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (jako projektant) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie architektury (projekt budowlany i wykonawczy) obiektu szpitala charakteryzującego się następującymi parametrami (każdy): (...) | Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. | Warunki udziału w postępowaniu Doświadczenie projektanta Modyfikacja SWZ | SIWZ: 5.4.2. 3) c) | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 169 | Prosimy o informację, czy platforma przy budynku C dla osób niepełnosprawnych wchodzi w zakres wyceny? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 129. | Platforma dla niepełnosprawnych Zakres wyceny | Odpowiedź na pytanie 129 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 170 | 1. Analizując dotychczasowe warunki waloryzacji kontraktu zaproponowane w drafcie umowy pkt. 10.8 W tym pkt. f) Wartość waloryzacji wynosić będzie 60% wskaźnika kwartalnego ogłaszanego przez GUS. g) Maksymalny poziom waloryzacji to 15% części Wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego Etap Wykonawca zwraca uwagę, że celem wprowadzania do umowy klauzul waloryzacyjnych jest konieczność zapewnienia w umowie mechanizmów mających na celu zachowanie równowagi ekonomicznej stron umowy w trakcie jej wykonywania. Jak przykładowo zostało wskazane w komentarzu do PZP pod red. Jaworska 2022, wyd. 3, „Stosowanie klauzul waloryzacyjnych w umowie w sprawie zamówienia publicznego pozwala na zachowanie równowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty przez wykonawcę. Zapewnia niezbędną elastyczność kształtowania kosztów związanych z realizacją zamówienia w dłuższym okresie, zapewniającą możliwość bieżącego i adekwatnego dostosowania stosunku zobowiązaniowego do zmiany okoliczności. Zapobiega obciążaniu wykonawców obowiązkiem zadeklarowania w ofercie niezmiennej ceny i tym samym ponoszeniu jednostronnego ryzyka zmiany stosunków gospodarczych.". Rozsądnie przygotowujący ofertę GW będzie szacował/kalkulował dodatkowe ryzyka finansowe wynikające z w/w punktów mające bezpośredni wpływ na wzrost jego oferty przetargowej. W związku z powyższym odnośnie podpunktu f) wnioskujemy aby wartość waloryzacji wynosiła 100% o zmianę dotychczasowym zapisów umowy dot. pkt 10.8 w nowym brzmieniu tj f) Wartość waloryzacji wynosić będzie 100% wskaźnika kwartalnego ogłaszanego przez GUS. Oraz o wykreślenie w całości podpunktu g) mając na uwadze że taki zapis nie odpowiada obecnym realiom rynkowym. Podkreślenia bowiem wymaga, że zgodnie z informacją GUS „Według wstępnych danych, w kwietniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 11,0%. (...) W porównaniu z kwietniem 2021 r. podniesiono ceny budowy budynków i budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej – po 11,3% oraz robót budowlanych specjalistycznych – o 10,2%.". Mając powyższe na uwadze, niezasadne jest przyjęcie przez Zamawiającego, że suma wszystkich wprowadzonych zmian w oparciu o klauzulę waloryzacyjną nie może przekroczyć 15% w sytuacji gdy wzrost cen produkcji budowlano-montażowej rok do roku (od 04.2021 do 04.2022) jest wyższy aż o 11%. Taka klauzula nie odpowiada realnym wzrostom cen i powoduje, że wskazaną różnicę będzie musiał pokryć wykonawca. Jest to nieuprawnione i niezasadne na gruncie przepisów art. 439 PZP rozłożenie ciężaru ekonomicznego prowadzenia inwestycji. Taki sposób ukształtowania klauzuli waloryzacyjnej jest sprzeczny z jej istotą i celem. | Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy - Wartość waloryzacji wynosić będzie 100% wskaźnika kwartalnego ogłaszanego przez GUS. Zamawiający zwraca uwagę., że postanowienia wzoru umowy przewidują również możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia w przypadku, gdy konieczność taka będzie wynikiem nadzwyczajnej zmiany stosunków. | Warunki umowy Waloryzacja wynagrodzenia Klauzule waloryzacyjne | Wzór umowy: pkt 10.8 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 170 | Według najnowszej koncepcji na dziedzińcu ma się pojawić 8 donic z drzewami i inną roślinnością. Sugerując się wizualizacjami, prosimy o informację czy na donica ma pełnić również funkcję ławek i należy przewidzieć po ich obwodzie siedziska drewniane? | Dziedziniec oraz zieleń na nim przewidziana stanowią zadanie projektowe wykonawcy. Zamawiający jednak potwierdza, że donice będą także pełnić funkcję ławek. Detale zostaną dookreślone na etapie projektowych uzgodnień. | Mała architektura Donice z funkcją ławki Dziedziniec |  | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 171 | Wnosimy o modyfikację zapisów rozdziału 8 Wzoru Umowy (załącznik nr 2 do SWZ), gdyż zgodnie z wydanym orzeczeniem z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że: „Zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynności serwisowych jak również pielęgnacji terenu wokół obiektu niemieszczących się w ramach przedmiotu zamówienia, sprowadzałyby się do sprawowania funkcji zarządcy obiektu i prowadzenia eksploatacji obiektu, nie mieszczące się w uprawnieniach Zamawiającego zarówno z rękojmi jak i z udzielonej gwarancji. Bezwzględnie tego typu wymagania wymagają wyeliminowania, gdyż naruszają art. 29 ust. 1 i 2 i art. 31 ust. 1 ustawy PZP. Nie mieszczą się w pojęciu zamówienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie są z takimi robotami ściśle związane...(..) Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest tylko do usuwania usterek i wad wykonanych robót, a nie do wykonywania czynności eksploatacyjnych. Wykonawca na urządzenia zamontowane w obiekcie przekazuje karty gwarancyjne producentów ze wskazaniem punktów serwisowych. Zapewnienie bieżącej eksploatacji obiektu, w tym pielęgnacji zieleni należy do jego właściciela. Postanowienie narusza art. 99 ust. 1i 2 Pzp". Ponadto zwracamy uwagę, że odpowiedzialność Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie obejmuje skutków niewłaściwego eksploatowania urządzeń przez Zamawiającego w tym niewłaściwego serwisowania, konserwacji czy przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty działające na zlecenie Zamawiającego, niezwiązane z Wykonawcą żadnym stosunkiem prawnym. Wykonawca w trakcie odbioru przekazuje Zamawiającemu na urządzenia zamontowane w obiekcie karty gwarancyjne, książki serwisowe producentów ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych. Wykonawca nie ma wpływu z kim Zamawiający podpisze umowy serwisowe, w związku z tym nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki działań Zamawiającego i podmioty trzecie nie rekomendowane przez Producenta urządzeń. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. | Warunki umowy Gwarancja Rękojmia Czynności eksploatacyjne | Wzór Umowy: rozdział 8, orzeczenie KIO 171/13 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 171 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 40 jest zapis: „Budynek kasy zostanie zamieniony w świetlik podziemnego hallu wejściowego. Zamawiający dopuszcza jego demontaż na czas budowy. Zakłada się całkowite lub częściowe wyeliminowanie ścian wewnętrznych i brak stropu między holem, a przestrzenią wewnętrzną budynku E, w celu maksymalnego doświetlenia podziemia. Demontaż i ponowny montaż obiektu, w przypadku takiej konieczności, musi być uzgodniony z właściwymi służbami. Konieczne jest zachowanie wszystkich charakterystycznych elementów i detali, stanowiących o indywidualnych charakterze budynku E.” Prosimy o zwrócenie się do Konserwatora Zabytków o zalecenia odnośnie powyższych prac związanych z rozbiórką i odtworzeniem budynku E. | Uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, stanowią przedmiot zadania wykonawcy. | Budynek E Konserwator zabytków Roboty budowlane | PFU (zał. Nr 1) str. 40 | Informacja
zastaw_nr_4.pdf | 2022-07-06 | EZ/636/22 | 172 | Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedłużyć nam termin do 16 września 2022 roku na przygotowanie precyzyjnej oferty na projekt. | Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2022 r., godz. 12:00 | Termin składania ofert Procedura przetargowa |  | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 172 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronach 46-51 jest tabela: „7) Wykaz planowanych pomieszczeń magazynowych (z tolerancją 15%) wraz ze wstępnie określonym wymaganym wyposażeniem meblowym” Mamy następujące pytania do tabeli: a) Prosimy o informację czy dostawa i montaż wskazanego wyposażenia jest w zakresie Wykonawcy. Jeśli tak, to prosimy o specyfikację i ilości danego wyposażenia b) Suma powierzchni wszystkich 11 pomieszczeń wynosi 580+200=780m2. Minimalna powierzchnia zgodnie z założoną tolerancją 15% wynosi 663m2. Do tej powierzchni należy dodać objętość ścian działowych i niezbędne drogi komunikacji między pomieszczeniami. Jedno z pomieszczeń (Pomieszczenie do doraźnych prac konserwatorskich 1a o powierzchni 30m2) ma wymagane światło dzienne oraz powinno być zaprojektowane obok magazynu broni o powierzchni 200m2. W koncepcji na potrzeby magazynowe jest przewidziane tylko jedno pomieszczenie magazynowe na poziomie -1 (S4.P1.02 Magazyn 491,89 m2). Czy Wykonawcy powinni więc znacząco zwiększyć pawilon F aby zapewnić wymaganą przestrzeń magazynową? Czy Zamawiający może zrezygnować z wymogu światła dziennego dla pomieszczenia 1a? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 14, 15, 29, 32. Dodatkowo Zamawiający uzupełnia poprzednie odpowiedzi i wyjaśnia, że jedna z dużych powierzchni magazynowych (na kondygnacji -1 lub -2), zostanie przeznaczona na magazyn zbiorów muzealnych. Druga powierzchnia będzie magazynem do przechowywania innych niż muzealne materiały. W zakresie magazynu na zbiory muzealne, Zamawiający wymaga, aby był on wyposażony w następujące elementy wyposażenia, lub był w następujący sposób zaprojektowany i wykonany: Warunki klimatyczne i izolacja • Pomieszczenie magazynowe powinno mieć odpowiednią izolację termiczną (nieprzemarzanie zimą, nieprzegrzewanie latem), która zapewni w miarę stabilne warunki klimatyczne. • Wskazany jest oddzielny i niezależny system klimatyzacyjno-wentylacyjny. • Docelowo w pomieszczeniu magazynowym powinniśmy uzyskać zakres temperatur 16–21°C oraz wilgotność względną 40-55% RH. • W razie awarii musimy mieć możliwość skorzystania z alternatywnych urządzeń utrzymujących parametry klimatu i zapewniających wymianę powietrza. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa • Magazyn powinien spełniać odpowiednie warunki ppoż. i bezpieczeństwa (m.in. ochrona przed kradzieżą). Komunikacja i transport • Ciągi komunikacyjne powinny być wyposażone w osłony ścian zabezpieczające przed uszkodzeniem wózkami transportowymi lub wykonane z materiałów które będą zapobiegać zniszczeniom. Jakość powietrza i filtracja • Należy wyeliminować zanieczyszczenia atmosferyczne i pył w pomieszczeniach magazynowych. • Uzasadnione jest filtrowanie całego powietrza dostarczanego do pomieszczeń magazynowych (filtrem HEPA), aby usunąć kurz, dwutlenek siarki, ozon i formaldehyd. • Filtry z węglem aktywowanym zapobiegają powstawaniu korozji na fotografiach o podłożu metalowym. • Pomieszczenia magazynowe powinny posiadać niski współczynnik wymiany powietrza (0,2–0,5 m/s). • Zaleca się projektowanie systemu wentylacji z lekkim nadciśnieniem w stosunku do ciągów komunikacyjnych. • Nawiew w magazynie nie powinien znajdować się bezpośrednio nad muzealiami na najwyższych półkach regałów. Instalacje elektryczne i odkurzanie • Zalecane jest rozmieszczenie gniazdek sieci elektrycznej w dogodnej lokalizacji umożliwiającej podłączenie sprzętu odkurzającego z możliwością dotarcia do wszystkich miejsc w magazynie. • Wszystkie instalacje elektryczne powinny być zabezpieczone materiałami izolacyjnymi o najwyższych parametrach wytrzymałości, niepalnymi i odpornymi na uszkodzenia. • Materiały izolacyjne w razie pożaru nie powinny wytwarzać dymu zawierającego szkodliwe substancje lotne ani sadzy. Drzwi, ściany, podłogi i sufit • Drzwi do magazynu powinny umożliwić swobodny ruch osób i transport muzealiów. Zalecana szerokość to około 120 cm. • Powierzchnie (ścienne, podłogowe i stropowe) mogą być wykonane z porowatych materiałów budowlanych o dobrej zdolności do wymiany pary wodnej. • Posadzki muszą być wykonane z materiałów o dużej trwałości, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, gładkie – niewytwarzające pyłów oraz niegromadzące kurzu, brudu, łatwe w utrzymaniu czystości. • W pomieszczeniu magazynowym i korytarzach do niego prowadzących zaleca się wykonanie posadzek przemysłowych z gładkiego betonu pokrytego warstwą izolacyjną z akrylu nieemitującego lotnych związków organiczny cew. żywica. • W magazynowej części budynku należy unikać montażu podwieszanych sufitów. Światło i oświetlenie • Źródła światła: świetlówki liniowe lub ledy – bez emisji UV, o neutralnej barwie. • Minimalna odległość szczytu mebli od źródeł światła to 50 cm. • Maksymalna intensywność oświetlenia: 300 luksów. • Zalecane oświetlenie: LED, oprawy aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Wyposażenie i meble magazynowe • Regały magazynowe powinny być wykonane ze stali malowanej proszkowo technologią elektrostatycznego nakładania farby. • Regały powinny być umieszczone prostopadle do duktów wentylacyjnych, mieć górne półki kryjące oraz być oddalone min. 20 cm od ścian zewnętrznych. • Najniższa półka: co najmniej 10 cm nad podłogą; najwyższa: maks. 250 cm. • Przejścia pomiędzy regałami stacjonarnymi: min. 80 cm szerokości; dla obiektów wielkoformatowych – odpowiednio szersze. • Szyny regałów jezdnych: w zagłębieniach posadzki; z zachowaniem min. 2,5 cm przerwy między zsuniętymi regałami. • Długość regałów jezdnych: max. 13 m, wysokość: do 250 cm. • Szuflady: hamulce, łożyska kulkowe ze stali, ścianka tylna, głębokość max. 10 cm. • System automatyczny szaf magazynowych przesuwnych. • Wszystkie regały powinny być wyposażone w system tzw. miękkiego startu i zatrzymania • Regały muszą przewidywać możliwość magazynowania: • pudeł kartonowych, • obrazów - siatki na obrazy, • broni - siatki na broń z roletami w klasie 1 zgodnie z normą PN-EN 1627, • Zaleca się także podział magazynu na funkcjonalne strefy (wydzielone np. za pomocą ścianek lub przegród): broń, tekstylia, zbiory gabarytowe, przedmioty, obrazy. • konieczne zastosowanie regałów z szufladami, regały stalowe zamykane na klucz (głębokość ok. 1m) • Wyposażenie: tylko niezbędne do obsługi muzealiów (dedykowane magazynowi muzealnemu) • stoły robocze – stół roboczy o wymiarach: 200 × 130 × 95 cm (wysokość) – 1 sztuka, biurko do pracy o wymiarach: 145 × 70 × 75 cm (wysokość) – 1 sztuka) • Szafy kartotekowe metalowe (na dokumenty A4), o wymiarach: szer. 60 cm × gł. 80 cm x wys. 200 cm – 15 sztuk. • Szafy na plany i mapy, o wymiarach: szer. 130 cm x gł. 90 cm × wys. 150 cm – 15 sztuk, zamykane na klucz, stalowe. Instalacje i systemy bezpieczeństwa • Zaleca się instalowanie systemu wykrywania wycieków. • Należy unikać używania materiałów emitujących szkodliwe związki chemiczne (smary, kleje, plastiki, gumy). Zgodność z przepisami prawnymi Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 września 2014 r.: 1. Drzwi muszą spełniać wymogi zwiększonej odporności na włamanie w klasie 3 zgodnie z PN-EN-1627. 2. Drzwi wejściowe zaopatrzone w urządzenie kontroli dostępu. 3. System sygnalizacji włamania i napadu: Ο wszystkie otwory drzwiowe, Ο sterowanie zabezpieczeniem w obrębie wydzielonego podsystemu, Ο czujki z antymaskingiem, Ο ochrona indywidualna szafy z bronią palną. 4. System telewizji dozorowej musi zapewniać obserwację i nagrywanie obrazu sprzed wejścia. 5. System sygnalizacji pożarowej Powyższe warunku zostaną włączone do PFU przed podpisaniem umowy (tekst jednolity PFU) | Pomieszczenia magazynowe Wyposażenie meblowe Warunki klimatyczne Bezpieczeństwo Instalacje elektryczne | PFU (zał. Nr 1) str. 46-51, Odpowiedź na pytanie 14, Odpowiedź na pytanie 15, Odpowiedź na pytanie 29, Odpowiedź na pytanie 32, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 września 2014 r., PN-EN 1627 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 173 | W części opisowej PFU na stronie 23 jest zapis: "1.5.3. Wymagania ogólne: 1) Koncepcja wymaga zrewidowania i ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym po naniesieniu niezbędnych korekt. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie kształtu i lokalizacji Pawilonu, uwzględniającego potrzeby organizacji koncertów, oraz lokalizacja klatek schodowych, w tym południowej, znajdującej się w koncepcji na działce, która nie stanowi własności Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji Pawilonu prostopadłej do długiej osi budynku F (przesłanianie). Zamawiający oczekuje wykonania analizy widoczności." W części opisowej PFU na stronie 26 jest zapis: "Działalność –kulturalna i edukacyjna w pawilonie: (...) iv) Oczekiwane jest rozwiązanie w stylu anglosaskiego kampusu – zieleń dominująca, ale nadająca się do wykorzystania jako „dywan", na którym można siadać, budować podesty, rozsadzić widownię, itp., w niższej części dachu oraz w miarę możliwości w projekcie należy uwzględnić zieleń wysoką (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zieleni). Należy pamiętać o zachowaniu spadków, umożlwiających stworzenie rampy dla niepełnosprawnych. Kąt nachylenia dachu zaproponowany w załączonej koncepcji, będzie podlegał rewizji na etapie koncepcji Wykonawcy i będzie przedmiotem akceptacji Zamawiającego." W związku z powyższymi zapisami mamy pytania: a) czy schody nad osią "B" są schodami na działce, która nie stanowi własności Zamawiającego i które trzeba będzie zlokalizować w innym miejscu? b) czy Zamawiający oczekuje dostępu z ulicy Towarowej do Pawilonu na dachu budynku F jednocześnie poprzez klatkę schodową i rampę dla niepełnosprawnych? | Zamawiający potwierdza, że przywołane w pytaniu schody, znajdują się poza działką Zamawiającego. Dlatego, Zamawiający w wymaganiach PFU opisał wymaganie ich przesunięcia. Zamawiający potwierdza, że do Pawilonu powinny prowadzić zarówno schody, jak i rampa. | Pawilon Klatka schodowa Dostępność dla niepełnosprawnych Lokalizacja obiektu | PFU str. 23, PFU str. 26 | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 173 | Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie detektora umożliwiającego pomiar m.in. I-131 i Lu-177 bez możliwości pomiaru Y-90? | Zamawiający wymaga pomiaru również izotopu Y-90. | Detektor izotopów |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 174 | części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronach 6-8 są zapisy: „Szczególnie istotne dla Zamawiającego problemy projektowe, które wymagają szczegółowego opracowania w projekcie architektonicznym to w szczególności: 1) Zieleń i PZT: c) Zamawiający odstępuje od ujętych w koncepcji zmian w Parku Wolności, oraz otoczenia budynku A/B od strony południowej i wschodniej z wyłączeniem niezbędnej infrastruktury; d) Zamawiający odstępuje od przedstawionej koncepcji ekspozycji murali w Parku; (...) 8) Galeria z muralami i ogrodem różanym wymaga zmiany w stosunku do rozwiązania w Koncepcji. Finalne rozwiązanie będzie przedmiotem prac na etapie koncepcji. Przeniesienie murali nie jest w zakresie zadania Wykonawcy.” W związku z powyższym mamy pytania: a) o jakiej niezbędnej infrastrukturze jest mowa w podpunkcie c)? b) czy w zakresie prac projektowych i budowlanych jest realizacja ewentualnej konstrukcji pod murale oraz wykonanie ogrodu różanego? Jeśli tak, to prosimy o więcej szczegółów na potrzeby wyceny. | Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja pod murale nie stanowi zadania wykonawcy. W zakresie „niezbędnej infrastruktury” Zamawiający wyjaśnia, że jeśli zaistnieje potrzeba zlokalizowania elementów infrastruktury ujętych w ramach zadania w innym miejscu niż pierwotnie wskazano na etapie uzgodnień projektowych może nastąpić zmiana. | Zakres prac Infrastruktura Murale Ogród różany | PFU (zał. Nr 1) str. 6-8 | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 174 | Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie systemu komputerowego, kontrolującego parametry zbiorników, bez możliwości obliczania szacunkowego czasu zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych? | Zamawiający nie pozwala na takie ograniczenie systemu. | System kontroli zbiorników ścieków |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 175 | Na czas wykonywania prac budowalnych będzie konieczność zmiany lokalizacji głównego wejścia do muzeum, kas biletowych, schowków bagażowych oraz szatni. W części opisowej PFU na stronie 54 jest zapis: „W czasie prac budowlanych wejście obsługujące zwiedzających zlokalizowane będzie od strony południowo-wschodniej, przy parkingu i Parku Wolności w Muzeum. Etapowanie budowy, w tym uwzględnienie kwestii funkcjonalności muzeum (czasowe zamknięcie/zamknięcia), muszą zostać ujęte w harmonogramie prac, przedstawionym do akceptacji w terminie opisanym umowie” Prosimy o informację, kto ponosi koszty wykonania tymczasowej organizacji pracy muzeum uwzględniającej: - wykonanie tymczasowego zaplecza (kasy, schowki, szatnie) - wykonanie robót wewnątrz muzeum - zmiana aranżacji wystawy uwzględniającą nową trasę zwiedzania | Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany organizacji wystawy. W zakresie przeniesienia niezbędnej infrastruktury (kasy, schowki, szatnie), Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje jej przeniesienia (całości lub uzgodnionej części) przez wykonawcę. Tymczasowa aranżacja wejścia będzie przedmiotem ustaleń na etapie projektowania. | Organizacja budowy Tymczasowe zaplecze Koszty Organizacja pracy muzeum | PFU str. 54 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 176 | Prosimy o wykonanie nowych, aktualnych badań gruntowych na terenie istniejącego dziedzińca (między budynkami C oraz A/B). Jeśli to możliwe prosimy również o podanie rzędnych wysokościowych fundamentów budynku C oraz A/B. | Wykonanie badań gruntowych stanowi zadanie wykonawcy. W zakresie posadowienia obiektów istniejących, Zamawiający udostępnił dokumentacje powykonawczą. | Badania gruntowe Fundamenty |  | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 176 | Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie systemu komputerowego, kontrolującego parametry zbiorników, bez możliwości raportowania wyższego niż oczekiwano napływu odpadów? | Zamawiający nie pozwala na takie ograniczenie systemu. | System kontroli zbiorników ścieków |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 177 | Ze względu na złożoność przedmiotowej inwestycji ogłoszonej w formule „zaprojektuj i wybuduj" prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert na 7.10.2025r. | Zamawiający zmienił termin składania ofert na 28 sierpnia 2025r. | Termin składania ofert Procedura przetargowa |  | Zmiana treści dokumentu
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 177 | Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie zbiorników bez systemu automatycznego pobierania próbek? | Zamawiający nie pozwala na takie ograniczenie instalacji. | Zbiorniki na ścieki radioaktywne |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 178 | związku z udostępnieniem w dniu 17.07.2025 nowego Formularzu Ofertowego prosimy o potwierdzenie, że warunki w SWZ tj. SWZ Część V. kwalifikacja podmiotowa wykonawców, pkt. 6, ppkt. 1) tj.: 1) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz była kierownikiem robót budowlanych: a) polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni netto nie mniejszej niż 4 000 m 2 ; b) polegających na budowie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków; c) polegających na budowie lub przebudowie budynku położonego z zabudowie śródmiejskiej. oraz SWZ Część XV. Kryteria oceny ofert, pkt. 3, ppkt. 2) tj.: 2) Osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie budynku użyteczności publicznej z częścią wystawienniczą oferta otrzyma 2,5 pkt za każdą wykazaną inwestycję. Jeżeli osoba ta posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót budowlanych nie niższej niż 100 000 000 zł brutto- oferta otrzyma 2,5 pkt za każdą wykazaną inwestycję. Maksymalna liczba punktów 10 muszą zostać spełnione przez 1 osobę. | Tak. Założeniem jest skierowanie do wykonania zadnia jednej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych. | Warunki udziału w postępowaniu Kierownik budowy Kryteria oceny ofert | SWZ Część V. kwalifikacja podmiotowa wykonawców, pkt. 6, ppkt. 1, SWZ Część XV. Kryteria oceny ofert, pkt. 3, ppkt. 2, Formularz Ofertowy | Zgoda
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 178 | Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości dostosowania powierzchni bunkra na odstojniki ścieków radioaktywnych do wielkości i ilości zaoferowanych zbiorników oraz uzyskania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym zakresie. | Zamawiający dopuszcza dostosowanie wielkości bunkra na odstojniki ścieków radioaktywnych do wielkości i ilości wymaganych zbiorników, przy zachowaniu zgodności z przepisami i normami. | Bunkier na odstojniki ścieków |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 179 | Zwracamy się o doprecyzowanie par. 2 ust. 2 pkt. 17 wzoru umowy poprzez określenie, że obowiązek usunięcia kolizji dotyczy tylko tych kolizji, które zostały wskazane w dokumentach udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, przed terminem złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie Inwestycji. | W ramach zadania wykonawcy jest usunięcie wszystkich kolizji. | Umowa Kolizje Zakres prac | wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 17 | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 179 | Ponieważ przewidywana powierzchnia zabudowy (120 m2) pod bunkier na odstojniki ścieków radioaktywnych nie jest wystarczająca do montażu 9 zbiorników o pojemności ok. 13,4 m3 (każdy) wraz z niezbędnymi osłonami (pkt. 3.18.4 / str. 58, 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) wnioskujemy o potwierdzenie poprawności wykonanych obliczeń w zakresie ilości i objętości zbiorników oraz ich usytuowania wobec siebie. | Zamawiający potwierdza, że wskazana ilość i pojemność zbiorników jest prawidłowa dla funkcjonowania jednostki. Prawidłowe usytuowanie zbiorników wobec siebie będzie rolą Wykonawcy. | Bunkier na odstojniki ścieków Zbiorniki na ścieki radioaktywne | pkt. 3.18.4 / str. 58, 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 180 | Zwracamy się o zmianę wartości kary umownej zastrzeżonej w par. 15 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy na 0,015% wynagrodzenia brutto określonego w par. 13 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. Kara umowa za zwłokę w zgłoszeniu obiektu do odbioru, o którym mowa w § 8 ust 4 w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 3 za każdy dzień zwłoki - jest rażąco wygórowana. | Zamawiający nie wyraża zgody. | Kary umowne Umowa | wzór umowy par. 15 ust. 1 pkt. 3, wzór umowy par. 13 ust. 3, wzór umowy § 8 ust 4 | Odmowa
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 180 | W nawiązaniu do art. 12.2.2 lit d) wzoru umowy o brzmieniu: „w przypadku faktur obejmujących czynności, które Wykonawca wykonuje w ramach KM 6, KM 7, KM 8, KM 11, Zamawiający z każdej płatności zatrzyma 10%, a kwota ta zostanie zwolniona po wystawieniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Kamienia Milowego” - prosimy o potwierdzenie, że zatrzymanie powyższych kwot ma zastosowanie tylko w przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w pieniądzu, a w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w formie niepieniężnej Zamawiający nie będzie zatrzymywał powyższych kwot. Zwracamy uwagę, że obecne brzmienie zapisu sugeruje, że Zamawiający chce wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu, poza zabezpieczeniem wymaganym zgodnie z pkt 3.2 Kontraktu na kwotę 10% Wynagrodzenia. Takie rozwiązanie byłoby natomiast rażąco sprzeczne z art. 450 pzp, zgodnie z którym zabezpieczenie może być wnoszone w formie wybranej przez wykonawcę, oraz z art. 452 ust. 3 pzp, który stanowi, że zabezpieczenie można ustalić w wysokości nie większej niż 10% ceny całkowitej” | Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe postanowienie nie wprowadza dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego celem jest zapewnienie płynności finansowej wykonawcy na etapie realizacji wskazanych kamieni milowych poprzez umożliwienie płatności przejściowych przed dokonaniem odbioru kamienia milowego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne w swej istocie wnoszone jest na cały okres realizacji zamówienia i zwracane na zasadach określonych w ustawie. Istota przedmiotowego zobowiązania umownego odnosi się wyłącznie do struktury płatności wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych kamieni milowych. Co do zasady bowiem płatność wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane powinna nastąpić po ich odbiorze. | Zabezpieczenie należytego wykonania Płatności | art. 12.2.2 lit d) wzoru umowy, pkt 3.2 Kontraktu, art. 450 pzp, art. 452 ust. 3 pzp | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 181 | W związku z par. 10 ust. 3 umowy, określającym obowiązek przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 2.1 lub 2.2. do Umowy (wzoru umów podwykonawczych), zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje umowy podwykonawcze, które będą zawierały postanowienia zawarte w/w załącznikach natomiast zostaną dodatkowo rozszerzone o inne postanowienia, stosowane W umowach podwykonawczych, np. dotyczące zasad odpowiedzialności, praw autorskich, BPH, gospodarowania odpadami, zasad odbiorów? Wykonawca polega na sprawdzonych i zaufanych podwykonawcach, z którymi posiada wypracowane i korzystne warunki, których to zaimplementowanie do jako dodatkowych zapisów do zał. 2.1 lub 2.2 pozwoli Wykonawcy złożyć optymalną ofertę Zamawiającemu. | Zamawiający wyjaśnia, że umowy podwykonawcze mogą zostać dopasowane do wzorów wykonawcy, przy czym istotne jest ujęcie w nich wymaganych wzorami postanowień. | Umowa Podwykonawstwo | umowa par. 10 ust. 3, załącznik nr 2.1 do Umowy, załącznik nr 2.2 do Umowy | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 181 | W nawiązaniu do art. 12.2.2 lit d) wzoru umowy o brzmieniu „w przypadku faktur obejmujących czynności, które Wykonawca wykonuje w ramach KM 6, KM 7, KM 8, KM 11, Zamawiający z każdej płatności zatrzyma 10%, a kwota ta zostanie zwolniona po wystawieniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Kamienia Milowego” - prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie to postanowienie będzie miało zastosowanie w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w formie niepieniężnej. | Postanowienie niniejsze odnosi się wyłącznie do struktury płatności i nie wpływa na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy odnosi się do całego kontraktu. | Zabezpieczenie należytego wykonania Płatności | art. 12.2.2 lit d) wzoru umowy | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 182 | Zwracamy się o doprecyzowanie par. 2 ust. 2 pkt. 30 wzoru umowy poprzez zmianę: - podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub konieczne; Wykonawca nie może odmówić wykonania takich działań i prac w ramach wynagrodzenia, nawet jeżeli nie są one wskazane wprost w umowie a są konieczne dla osiągniecia celu Umowy, o ile Wykonawca mógł je przewidzieć jako profesjonalny wykonawca w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację przetargową. Zwracamy się o doprecyzowanie par. 5 ust. 5 pkt. 2 wzoru umowy poprzez określenie, że Wykonawca może odmówić wprowadzenia uwag Zamawiającego do dokumentacji w przypadku gdyby ich wprowadzenie w zakresie rozwiązań technicznych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami i prawem lub nieuzasadnione pod względem technicznym. | Zamawiający oczekuje wykonania całości zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Umowa Zakres prac Dokumentacja projektowa | wzór umowy par. 2 ust. 2 pkt. 30, wzór umowy par. 5 ust. 5 pkt. 2 | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 182 | Kolumna anestezjologiczna - załącznik nr 15a KW Prosimy o dopuszczenie do postępowania kolumny anestezjologicznej o podanych poniżej parametrach. Pragniemy zwrócić uwagę iż różnice pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a rozwiązaniem wymaganym w ramach niniejszego postępowania wynikają jedynie ze względu na technologię produkcji danego wytwórcy, a parametry użytkowe sprzętu są bardzo zbliżone. Kolumna anestezjologiczna w wersji z pionową głowicą z windą o regulowanej wysokości oraz udźwigu odpowiednio 220 kg dla co gwarantuje spełnienie stawianych wymagań w zakresie podwieszenia aparatu do znieczulenia ogólnego. Kolumny składając się z dwóch ramion o długościach 1200mm i 900mm, otrzymując całkowitą rozpiętość 2,2 metra. Zakres obrotu ramion oraz kolumny wynosi 330°. Dogodnie umieszczone panele sterujące i ergonomiczne uchwyty pozwalają jednej osobie na szybkie i precyzyjne przemieszczenie kolumny w dowolnym kierunku. Obrotowe przeguby, niewymagające oznaczenia kolorystycznego ze względu na zastosowanie [Podział zawijania tekstu]uchwytów pojemnościowych zwalniających hamulce bezpośrednio po ich pochwyceniu, wyposażone są w [Podział zawijania tekstu]system hamujący, który zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę. System podnoszenia umożliwia łatwe [Podział zawijania tekstu]pozycjonowanie wyposażenia w pionie, stosownie do potrzeb zabiegu. Głowica wyposażona w uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania. Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi. Uchwyt wyposażony w elektroniczną kontrolę zawieszenia aparatu - blokującą możliwość regulacji wysokości windy w przypadku niepoprawnego zadokowania aparatu. Regulacja wysokości windy z aparatem do znieczulania za pomocą systemu zawieszenia z regulacją wysokości, co najmniej 40 cm. Uchwyty do zwalniania blokady obrotu oraz przyciski do zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach z możliwością instalacji - posadowienia na każdej szynie montażowej kolumny. Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy w przednią i tylną ścianką głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół. Ścianki głowicy zasilającej wykonane z aluminium malowanego proszkowo, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nítów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Na każdej ściance kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej jaki lewej możliwość zlokalizowania gniazd przyłączeniowych: gazowych, elektrycznych, logicznych. Na przedniej i tylnej ścianie głowicy zainstalowane plonowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwytu na monitor, wysięgników, półek, szyn montażowych itp.). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości - rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Kolor zgodny z technologią producenta. Kolumna wyposażona w zintegrowany system ukrywania przewodów oraz w odpowiednie schowki na przewody i zasilacze. Pomiędzy panelami kolumny zamontowane schowki na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. Możliwość ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku. Takie rozwiązanie skraca czas potrzebny na czyszczenie i dezynfekcję, poprawia organizację poprzez usunięcie rzadko używanych przewodów i rur z przestrzeni roboczej, zmniejsza ryzyko przypadkowego odłączenia sprzętu. Panele z przyłączami gazowymi, elektrycznymi i teleinformatycznymi są instalowane na czterech ściankach kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej i lewej. Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44. Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj.. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). Dwuczęściowy uchwyt drążka na płyny infuzyjne złożony z ramion o długości min. 300mm + 300mm z przegubami wyposażonymi w blokady cierne, pozwala na swobodne ustawienie i zablokowanie pozycji drążka w przestrzeni. Mocowanie wysięgnika możliwe na każdej z szyn montażowych kolumny. Kolumna anestezjologiczna bilans przyłączy: Punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen (O2) - 2 szt. - sprężone powietrze (Air) - 2 szt. - próżnia (Vac) - 2 szt. - odciąg gazów anestezjolog. (AGSS) - 1 szt. - gniazdka elektryczne 230 V - 10 szt. - bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) - 10 szt. - gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 4 szt. - szyna medyczna - 1 szt. - uchwyt sterowania kolumną - 2 szt. - schowki na nadmiar przewodów - 2 szt. - wykończenie bocznych ścianek panelu: malowane proszkowo aluminium Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32. Odciąg gazów anestetycznych zgodny z normą PN EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar. System zawieszenia - wysięgnik obrotowy dwuramienny: - zasięg kolumny: 220 cm - udźwig kolumny: 220 kg - regulacja wysokości windy kolumny: 40 cm - pneumatyczna blokada obrotu ramion - TAK Wyposażenie dodatkowe kolumny anestezjologicznej: - uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego - 1 szt. - przegubowe ramię boczne na monitor czynności życiowych pacjenta - 1 szt. - drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek - 1 szt. - wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie - 1 szt. - szyna montażowa dookólna - 1 szt. - wysięgnik do mocowania drążka płynów infuzyjnych, monitora oraz kardiomonitora. Mocowanie wysięgnika możliwe na każdej z szyn montażowych kolumny. | Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie ponieważ nie stanowi ono wniosku o wyjaśnienie treści SWZ tylko stanowi przedłożenie nowego opisu przedmiotu zamówienia. Prezentowane rozwiązanie jest rozbieżne technicznie od przyjętych założeń przez Zamawiającego. Prosimy o precyzyjne pytania lub sugestie zmian zapisów. | Kolumna anestezjologiczna | załącznik nr 15a KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 183 | Zwracamy uwagę, że poniższy zapis Umowy par. 8 ust. 3 pkt. 5 należy traktować jako zbyt daleko idące jednostronne uprawnienia Zamawiającego 1)Zamawiający na potrzeby wypłaty wynagrodzenia ma prawo korygować wskaźnik procentowy stanu zaawansowania Robót, o którym mowa w punkcie poprzednim. Skorygowany przez Zamawiającego wskaźnik procentowy jest wiążący dla Stron. Prosimy o wykreślenie zapisu. | Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest uproszczenie procesu rozliczeń, a nie blokowanie środków. | Umowa Wynagrodzenie Rozliczenia | Umowa par. 8 ust. 3 pkt. 5 | Odmowa
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 183 | Kolumna chirurgiczna - załącznik nr 15b KW Prosimy o dopuszczenie do postępowania kolumny chirurgicznej o podanych poniżej parametrach. Pragniemy zwrócić uwagę iż różnice pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a rozwiązaniem wymaganym w ramach niniejszego postępowania wynikają jedynie ze względu na technologię produkcji danego wytwórcy, a parametry użytkowe sprzętu są bardzo zbliżone. Kolumna chirurgiczna w wersji z pionową głowicą o regulowanej wysokość oraz udźwigu 180 kg dla co gwarantuje spełnienie stawianych wymagań w zakresie posadowienia aparatury medycznej. Zaprojektowano kolumnę składającą się z dwóch ramion o długościach 1200mm i 900mm, otrzymując całkowitą rozpiętość 2,1 metra. Zakres obrotu ramion oraz kolumny wynosi 330°. Dogodnie umieszczone panele sterujące i ergonomiczne uchwyty pozwalają jednej osobie na szybkie i precyzyjne przemieszczenie kolumny w dowolnym kierunku. Obrotowe przeguby, niewymagające oznaczenia kolorystycznego ze względu na zastosowanie uchwytów pojemnościowych zwalniających hamulce bezpośrednio po ich pochwyceniu, wyposażone są w system hamujący, który zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę. System podnoszenia umożliwia łatwe pozycjonowanie wyposażenia w pionie, stosownie do potrzeb zabiegu. Uchwyty do zwalniania blokady obrotu oraz przyciski do zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach z możliwością instalacji - posadowienia na każdej szynie montażowej kolumny. Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy w przednią i tylną ścianką głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół. Ścianki głowicy zasilającej wykonane z aluminium malowanego proszkowo, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Na przedniej i tylnej ścianie głowicy zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwytu na monitor, wysięgników, półek, szyn montażowych itp.). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości - rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Kotor zgodny z technologią producenta. Kolumna wyposażona w zintegrowany system ukrywania przewodów oraz w odpowiednie schowki (nawijaki) na przewody. Na szynach montażowych kolumny zamontowane schowki (nawijaki) na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. Możliwość ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku. Takie rozwiązanie skraca czas potrzebny na czyszczenie i dezynfekcję, poprawia organizację poprzez usunięcie rzadko używanych przewodów i rur z przestrzeni roboczej, zmniejsza ryzyko przypadkowego odłączenia sprzętu. Panele z przyłączami gazowymi, elektrycznymi i teleinformatycznymi instalowane są na czterech ściankach kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej i lewej. Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44. Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj.. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). Kolumna wyposażona w cztery półki o powierzchni roboczej łatwej do utrzymania w czystości: gładkiej, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Narożniki półki zabezpleczone zintegrowanymi z półką zaokrąglonymi szynami uniwersalnymi. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika. Dolna półka wyposażona w jedną szufladę o nośności min. 7kg każda. Dolna pólka wyposażona w szufladę. Opcja sale endoskopowe Na wspólnym zawieszeniu sufitowym zamocowana oś z ramieniem, wysięgnikiem poziomym 1000 mm na monitor o przekątnej w zakresie 24" - 32". Dopuszczalna waga monitora z zasilaczem do 14 kg. Uchwyt w standardzie VESA 100 I VESA 75 ze schowkiem na zasilacz i nadmiar kabli. Regulowany uchwyt sterylny dla chirurga z wymiennymi rękojeściami. Zasięg całkowity ramienia 1930 mm. Kolumna chirurgiczna bilans przyłączy: Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - punkty poboru gazów medycznych - dwutlenek węgla (CO2) - 2 szt. - sprężone powietrze (Air) - 2 szt. - próżnia (Vac) - 2 szt. - tlen (O2) - 2 szt. - Punkty zasilania i niskoprądowe: - gniazdka elektryczne 230 V - 10 szt. - bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) - 10 szt. o gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 4 szt. - uchwyt sterowania kolumną - 1 szt. - schowki na nadmiar przewodów - 4 szt. Wykończenie bocznych ścianek panelu: aluminium malowane proszkowo System zawieszenia: wysięgnik obrotowy dwuramienny: - zasięg kolumny: 210 cm - udźwig kolumny: 180 kg - pneumatyczna blokada obrotu ramion Wyposażenie dodatkowe kolumny chirurgicznej - półka 45 x 48,5 cm z bocznymi szynami montażowymi - 4 szt. - szuflada pod dolną półką - 1 szt. - schowki na nadmiar przewodów - 4 szt. | Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie ponieważ nie stanowi ono wniosku o wyjaśnienie treści SWZ tylko stanowi przedłożenie nowego opisu przedmiotu zamówienia. Prezentowane rozwiązanie jest rozbieżne technicznie od przyjętych założeń przez Zamawiającego. Prosimy o precyzyjne pytania lub sugestie zmian zapisów. | Kolumna chirurgiczna | załącznik nr 15b KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 184 | Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu Umowy par. 14 ust. 2 pkt. 2, 3 poprzez dopuszczenie fakturowania raz na miesiąc przez Wykonawcę. Powyższe ma bezpośredni wpływ zarówno na zapewnienie stabilności i płynności finansowej Wykonawcy w ramach przedmiotowej inwestycji jak i optymalizację kosztów oferty. Ponadto należy wskazać, że fakturowanie miesięczne zalicza się do dobrych praktyk Zamawiającego w ramach postępowań publicznych. | Zamawiający w umowie dopuścił taki mechanizm w szczególnych sytuacjach. Postanowienia pozostają bez zmian. | Umowa Fakturowanie Płatności | Umowa par. 14 ust. 2 pkt. 2, 3 | Odmowa
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 184 | Kolumna do sal wybudzeniowych - załącznik nr 15c KW Pytanie nr 184 Prosimy o dopuszczenie do postępowania kolumny do sal wybudzeniowych o podanych poniżej parametrach. Pragniemy zwrócić uwagę iż różnice pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a rozwiązaniem wymaganym w ramach niniejszego postępowania wynikają jedynie ze względu na technologię produkcji danego wytwórcy, a parametry użytkowe sprzętu są bardzo zbliżone. Kolumna przyłóżkowa przeznaczona do instalacji na sali poznieczuleniowej, umożliwiająca powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania. Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej o wysokosci powyżej 1 350mm. Ścianki głowicy zasilającej wykonane z aluminium malowanego proszkowo, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Ścianki głowicy zasilającej wykonane z aluminium malowanego proszkowo, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Na krawędziach (min. 4) głowicy zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwytu na monitor, wysięgników, półek, szyn montażowych itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Kolor zgodny z technologią producenta. Kolumna wyposażona w cztery półki o powierzchni roboczej łatwej do utrzymania w czystości: gładkiej, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką zaokrąglonymi szynami uniwersalnymi. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika. Dolna półka wyposażona w jedną szufladę o nośności min. 7kg każda. Panele z przyłączami gazowymi, elektrycznymi i teleinformatycznymi są instalowane na czterech ściankach kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej i lewej. Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 90 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44. Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanle gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). Dwuczęściowy uchwyt drążka na płyny infuzyjne złożony z ramion o długości min. 300mm + 300mm z przegubami wyposażonymi w blokady cierne pozwala na swobodne ustawienie i zablokowanie pozycji drążka w przestrzeni. Mocowanie wysięgnika możliwe na każdej z szyn montażowych kolumny. Kolumna jedostanowiskowa - wyposażenie: - Gniazda elektryczne (230V) - 6 szt. - Gniazda wyrównania potencjałów (PE) - 6 szt. - Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych - 1 szt. - Gniazdo sieci komputerowej (RJ45) -- 2 szt. - Tlen (02)-2 szt. - Próżnia (Vac) - 2 szt. - Sprężone powietrze (Air) - 2 szt. - Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka 25mm na kolumnie, dwuramienny min. 300 mm + 300 mm - 1 szt. - Drążek infuzyjny 1000 mm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek, udźwig 20 kg - 1 szt. - Półka 450 x 485 mm z szynami montażowymi po bokach - 2 szt. - Szuflady podwójne, mocowane pod półką wys. 250 mm, udźwig 10 kg. - 1 szt. - Schowek nadmiaru przewodów mocowany na szynie montażowej - 2 szt. - Mocowanie VESA dwuramienne 400+300 mm - 1 szt. - Oświetlenie nocne - 1 szt. Kolumna dwustanowiskowa - wyposażenie: - Gniazda elektryczne (230V) - 16 szt. - Gniazda wyrównania potencjałów (PE) – 16 szt. - Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych – 2 szt. - Gniazdo sieci komputerowej (RJ45) - 4 szt. - Tlen (02)-2 szt. - Próżnia (Vac) - 2 szt. - Sprężone powietrze (Air) - 2 szt. - Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka 25mm na kolumnie, dwuramienny 300 mm + 300 mm - 2 szt. - Drążek infuzyjny 1000 mm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek, udźwig 20 kg - 2 szt. - Półka 450 x 485 mm z szynami montażowymi po bokach - 4 szt. - Szuflady podwójne, mocowane pod półką wys. 250 mm, udźwig 10 kg. - 2 szt. - Schowek nadmiaru przewodów mocowany na szynie montażowej - 4 szt. - Mocowanie VESA dwuramienne 300+300 mm - 2 szt. - Oświetlenie nocne - 1 szt. | Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie ponieważ nie stanowi ono wniosku o wyjaśnienie treści SWZ tylko stanowi przedłożenie nowego opisu przedmiotu zamówienia. Prezentowane rozwiązanie jest rozbieżne technicznie od przyjętych założeń przez Zamawiającego. Prosimy o precyzyjne pytania lub sugestie zmian zapisów. | Kolumna do sal wybudzeniowych | załącznik nr 15c KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 185 | Prosimy o zmianę par. 15 ust. 2 na: 1.Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 13 ust. 1. Uzasadnienie: Pierwotna propozycja limitu kar jest niewspółmiernie wysoka w stosunku przedmiotu inwestycji i warunków zdefiniowanych w SWZ, a także zbyt represyjna wobec Wykonawcy. | Zamawiający nie przewiduje zmiany. | Kary umowne Umowa | par. 15 ust. 2, § 13 ust. 1 | Odmowa
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 185 | Mosty sufitowe dwustanowiskowe - załącznik nr 15d KW Pytanie nr 185 Prosimy o dopuszczenie do postępowania mostu sufitowego dwustanowiskowego o podanych poniżej parametrach. Pragniemy zwrócić uwagę iż różnice pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a rozwiązaniem wymaganym w ramach niniejszego postępowania wynikają jedynie ze względu na technologię produkcji danego wytwórcy, a parametry użytkowe sprzętu są bardzo zbliżone. Most sufitowy jednostanowiskowy, z możliwością łączenia sąsiadujących stanowisk (w celu stworzenia mostu dwustanowiskowego). Most zbudowany z poziomej belki zawieszonej na kolumnach nośnych do stropu. Kolumny nośne o profilu w kształcie trapezu. Belka zawieszona na wysokości pozwalającej na swobodne przejście pod belką, tj. około 220 cm +/- 10 cm (odległość dolnej krawędzi belki od podłogi). Pod poziomą belką zamontowane dwa ruchome wózki (infuzyjny i aparaturowy), z możliwością przesuwania wzdłuż belki po prowadnicach ukrytych w profilu belki. Wózki poruszające się na ułożyskowanych rolkach. Możliwość blokady przesuwu wózków za pomocą hamulca elektromagnetycznego lub pneumatycznego. Pod wózkiem infuzyjnym zawieszona na wysięgniku obrotowym o długości 500 mm +/- 100 mm pionowa głowica zasilająca. Pod wózkiem aparaturowym zawieszona bezpośrednio także głowica zasilająca. Wszystkie media zasilające prowadzone wewnątrz urządzenia - poprzez kolumny nośne, belkę poziomą, do gniazd zasilających w głowicach. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji na zewnątrz urządzenia np. w peszlach, rurach, itp. Głowice smukłe, niezajmujące wiele miejsca na stanowisku. Przekrój głowic o wymiarach nie większych niż 390x280 mm (szer. x gł.) i wysokości min. 1 150 mm. Każda z głowic wyposażona w gniazda: tlen, sprężone powietrze, próżnia, gniazda 230V, gniazdo wyrównania potencjałów, gniazda sieci komputerowej RJ45. Gniada elektryczne i gazowe rozmieszczone symetrycznie w pionowym rzędzie po obu stronach głowicy. Ścianki głowicy zasilającej wykonane z aluminium malowanego proszkowo, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Na krawędziach (min. 4) głowicy zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwytu na monitor, wysięgników, półek, szyn montażowych itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości - rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Kolor zgodny z technologią producenta. Czujniki do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany położenia umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach z możliwością instalacji - posadowienia na 4 szynach na krawędziach kolumny. Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy przednią i tylną ścianką głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. Kolumna wyposażona w zintegrowany system ukrywania przewodów oraz w odpowiednie schowki (nawijaki) na przewody. Na szynach montażowych kolumny zamontowane schowki (Nawijaki) na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. Możliwość ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku. Takie rozwiązanie skraca czas potrzebny na czyszczenie i dezynfekcję, poprawia organizację poprzez usunięcie rzadko używanych przewodów i rur z przestrzeni roboczej, zmniejsza ryzyko przypadkowego odłączenia sprzętu. Panele z przyłączami gazowymi, elektrycznymi i teleinformatycznymi instalowane są na czterech ściankach kolumny: frontowej, tylnej oraz bocznych prawej i lewej. Udźwig każdej z głowic (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 100 kg. Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półek na głowicach przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. Dwuczęściowy uchwyt drążka na płyny infuzyjne złożony z ramion o długości min. 300mm + 300mm z przegubami wyposażonymi w blokady cierne, co pozwala na swobodne ustawienie i zablokowanie pozycji drążka w przestrzeni. Mocowanie wysięgnika możliwe na każdej z szyn montażowych kolumny. Wymiary wszystkich szyn montażowych na głowicach i wyposażeniu zgodne z normą PN-EN19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. Belka pozioma mostu wyposażona w oświetlenie: - ogólne, umieszczone na górnej powierzchni belki, skierowane w stronę sufitu, - nocne, umieszczone w dolnej ścianie głowicy, - miejscowe, skierowane w stronę pacjenta. Oświetlenie wykonane w technologii diod LED. Wyłączniki oświetlenia umieszczone na jednej z głowic. Wyposażenie mostu jednostanowiskowego: Przyłącza na stanowisko: - Gniazda elektryczne (230V) - 4+8 szt. - Gniazda wyrównania potencjałów (PE) - 4+8szt. - Gniazda teletechniczne (RJ45) - 4 szt. - Przygotowanie pod instalacje gniazd niskoprądowych - 1+1 szt. - Tlen (O2) - 1+2 szt. - Próżnia (Vac) - 1+2 szt. - Sprężone powietrze (Air) - 1+2 szt. STRONA INFUZYJNA - wyposażenie: - Drążek Infuzyjny z wieszakiem do kroplówek - 1szt. - Uchwyt dwuramienny (300/300) do mocowania drążka Infuzyjnego - 1 szt. - Rury montażowe - 2 szt. - Półka 450x485 mm z szynami montażowymi po bokach - 1 szt. - Szuflada montowana pod półką - 1 szt. STRONA APARATUROWA - wyposażenie: - Półka 450x485 mm z szynami montażowymi po bokach - 2 szt. - Szuflada montowana pod półką – 1 szt. - Uchwyt dwuramienny (300/300) do mocowania drążka infuzyjnego - 1 szt. - Uchwyt dwuramienny (300/300) do mocowania kardiomonitora - 1 szt. | Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie ponieważ nie stanowi ono wniosku o wyjaśnienie treści SWZ tylko stanowi przedłożenie nowego opisu przedmiotu zamówienia. Prezentowane rozwiązanie jest rozbieżne technicznie od przyjętych założeń przez Zamawiającego. Prosimy o precyzyjne pytania lub sugestie zmian zapisów. | Mosty sufitowe dwustanowiskowe | załącznik nr 15d KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 186 | Prosimy o akceptację zmiany zapisu par. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, poprzez obniżenie wartości wskaźnika. 1.Wynagrodzenie umowne za wykonane świadczenie umowne może zostać zmienione (zwaloryzowane) o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przy czym w okresie pierwszych 12 miesięcy (pierwszych czterech kwartałów) licząc od dnia podpisania Umowy wartość wynagrodzenia za wykonane i zafakturowane w tym okresie świadczenia nie podlega waloryzacji. 2. Zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) nastąpi, jeżeli: 1) w piątym kwartale realizacji Umowy ogłoszona zmiana cen produkcji budowlano montażowej (wskaźnik) w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej wyniesie więcej niż 0,6% w stosunku do kwartału poprzedzającego; albo 2)nie nastąpiła zmiana opisana w punkcie 1 oraz licząc od piątego kwartału - jeżeli w następujących po sobie kolejnych kwartałach suma zmian cen produkcji budowlano-montażowej wyniesie więcej niż 0,6%. Uzasadnienie: Złagodzenie warunków waloryzacji poprzez zaproponowane przez Wykonawcę m.in. obniżenie progu waloryzacji pozwala na bardziej elastyczne dostosowanie wynagrodzenia do zmieniających się warunków rynkowych, zapewniając jednocześnie stabilność i przewidywalność realizacji umowy przez Wykonawcę, tym bardziej wobec okresu 12 miesięcy wskazanego przez Zamawiającego w trakcie, którego świadczenie nie podlega waloryzacji. | Zamawiający nie wprowadza zmiany. | Waloryzacja wynagrodzenia Umowa | par. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 | Odmowa
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 186 | Kolumna intensywnej terapii - załącznik nr 15g KW Pytanie nr 186 Prosimy o dopuszczenie do postępowania kolumny intensywnej terapii o podanych poniżej parametrach. Pragniemy zwrócić uwagę iż różnice pomiędzy proponowanym rozwiązaniem a rozwiązaniem wymaganym w ramach niniejszego postępowania wynikają jedynie ze względu na technologię produkcji danego wytwórcy, a parametry użytkowe sprzętu są bardzo zbliżone. Szczegółowa charakterystyka kolumny po stronie infuzyjnej Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1 200 mm. Na krawędziach (min. 4) głowicy zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, szyn montażowych itp.). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości - rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na 2 stronach głowicy. Przy podstawie oraz górnej części głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania akcesoriów medycznych. Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330 stopni. Wymaga się aby ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nítów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen - 2 szt. - sprężone powietrze - 2 szt. - próżnia - 2 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V - 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne - 12 szt. e) gniazdko sieci komputerowej - 2 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych - 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32. Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalnych montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 90° w stosunku do osi głowicy. Wyposażenie kolumny: - pionowa szyna montażowa - 4 szt. - półka - 1 szt. - szuflada 2 szt. - schowek na nadmiar kabli - 1 szt. - drążek infuzyjny - 2 szt. - wysięgnik do mocowania drążka - 2 szt. Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo -przymocowanego do jednej z półek. Dodatkowo dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego plonowo. Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy w przednią i tylną ścianką głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką zaokrąglonymi szynami uniwersalnymi. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Dwie szuflady zainstalowane pod półką. Szuflada bez wystających uchwytów. Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm i udźwigu minimum 20 kg. Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Strona infuzyjna wyposażona w lampkę LED z pojedynczym ramieniem, o długości ramion 100 cm (± 10%), z regulacją położenia w pionie i poziomie, z możliwością mocowania do szyn sprzętowych kolumny. Lampka o maksymalnym natężeniu min. 30 000 lux mierzonym z odległości 0,5 metra. Stała temperatura barwowa w zakresie od 4500K. Współczynnik oddawania barw Ra min. 96. Moc pobierana max 20W. Lampka posiadająca certyfikat wyrobu medycznego. Szczegółowa charakterystyka kolumny po stronie aparaturowej Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1200 mm Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330 stopni. Na krawędziach (min. 4) głowicy zasilającej zainstalowane plonowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, szyn montażowych itp.). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości - rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na 2 stronach głowicy. Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) tlen - 2 szt. b) sprężone powietrze - 2 szt. c) próżnia - 2 szt. d) gniazdka elektryczne 230 V - 12 szt. e) bolce ekwipotencjalne - 12 szt. f) gniazdko sieci komputerowej RJ 45 - 2 szt. g) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych - 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32. Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 90° w stosunku do osi głowicy. Wyposażenie kolumny: - półka - 2 szt. - szuflada 1szt. - schowek na nadmiar kabli - 2 szt. - drążek infuzyjny - 1 szt. - wysięgnik do mocowania drążka - 1 szt. - lampka oświetleniowa LED Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo -przymocowanego do jednej z półek. Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo. Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy w przednią I tylną ścianką głowicy na dowolnej wysokości Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką zaokrąglonymi szynami uniwersalnymi. Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półek na głowicy przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. tanowisko strony aparaturowej powinno być wyposażone w lampkę LED z pojedynczym ramleniem, o długości ramion 100 cm (± 10%), z regulacją położenia w pionie i poziomie, z możliwością mocowania do szyn sprzętowych kolumny. Lampka o maksymalnym natężeniu min. 30 000 lux mierzonym z odległości 0,5 metra. | Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie ponieważ nie stanowi ono wniosku o wyjaśnienie treści SWZ tylko stanowi przedłożenie nowego opisu przedmiotu zamówienia. | Kolumna intensywnej terapii | załącznik nr 15g KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 187 | Ze względu na trwający okres urlopowy prosimy o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 26.09.2025 r. Przedmiot zamówienia jest szczególnie złożony, co wymaga od nas dodatkowego czasu na dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów oraz przygotowanie oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania i standardy jakościowe. Jesteśmy przekonani, że dodatkowy czas pozwoli wszystkim potencjalnym oferentom na złożenie ofert bardziej przemyślanych i kompleksowych, co w efekcie przełoży się na wyższą jakość realizacji inwestycji. Dodatkowy czas na przygotowanie oferty pozwoli również na uniknięcie ewentualnych błędów czy niedociągnięć, które mogłyby wynikać z pośpiechu. Wierzymy, że przedłużenie terminu składania ofert będzie korzystne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla wszystkich uczestników przetargu, umożliwiając złożenie ofert, które w pełni oddadzą potencjał i kompetencje każdej z zainteresowanych firm. | Termin składania ofert został przedłużony do 28 sierpnia 2025 r. | Termin składania ofert Procedura przetargowa |  | Zmiana treści dokumentu
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 187 | W nawiązaniu do zmodyfikowanego i opublikowanego w dniu 06.07.2022r. Załącznika nr 2 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, prosimy o zmodyfikowanie poniższych zapisów przewidujących uprawnienie Zamawiającego do wyznaczenia dowolnego terminu na usunięcie stwierdzonych wad, w następujący sposób: - pkt 2.3 - „Każdorazowo też Inżynier Kontraktu określi maksymalny, technicznie uzasadniony czas na dokonanie uzupełnień przez Wykonawcę w celu uzyskania statusu A lub Strony uzgodnią inny, technicznie uzasadniony termin”; - pkt 2.4 - „W przypadku, gdy wg Inżyniera Kontraktu dokumenty potwierdzające jakość i zgodność wykonanych Robót Budowlanych z Kontraktem nie będą wystarczające do przeprowadzenia czynności odbiorowych, Inżynier Kontraktu wyznaczy ponowny technicznie uzasadniony termin odbioru lub Strony uzgodnią inny, technicznie uzasadniony termin” - pkt 2.5.2 - „Termin wykonania robót poprawkowych, robót uzupełniających oraz robót niezakończonych wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie lub Strony uzgodnią inny, technicznie uzasadniony termin. W każdym przypadku termin na wykonanie ww. robót będzie technicznie uzasadniony.” Wskazujemy, że na posiedzeniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w dniu 6 czerwca 2022r. Zamawiający zobowiązał się doprecyzować w ramach przepisów procedury odbiorowej, że termin na usunięcie wad w każdym przypadku będzie technicznie uzasadniony. Zamawiający wprawdzie dodał możliwość uzgodnienia przez Strony technicznie uzasadnionego terminu, ale jednocześnie pozostawił możliwość wyznaczania dowolnego terminu jednostronnie przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający nie wykonał zobowiązania do zmiany postanowień Procedur Odbiorowych w ramach postępowania odwoławczego przed KIO. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad, będzie to termin technicznie uzasadniony. | Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zamówienia. Jest oczywistym, że wyznaczony termin na usunięcie wad musi być technicznie uzasadniony, w przeciwnym razie zobowiązanie do ich usunięcia będzie niemożliwe do spełnienia. | Procedury odbiorowe Termin usunięcia wad Wzór umowy | Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Procedury Odbiorowe, pkt 2.3, pkt 2.4, pkt 2.5.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 188 | Zamawiający wymaga integracji systemów teletechnicznych w istniejącej infrastrukturze oraz „...Nie przewiduje się kompleksowej wymiany instalacji w istniejących budynkach w celu zapewnienia integracji. Intencją Zamawiającego jest jednak maksymalna integracja systemów”. Prosimy o podanie: a) standardów systemów posiadanych przez Zamawiającego (system, typ, producent, rok zainstalowania) b) wymaganych poziomów integracji dla poszczególnych systemów c) wymaganych warunków gwarancji na istniejące systemy d) czy w ramach integracji z istniejącymi systemami będzie wymagana aktualizacja oprogramowania | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. Dodatkowo Zamawiający uzupełnia podstawowe parametry w zakresie istniejących systemów: • BMS - istniejący system Hyoneywell SymmetrE w wersji R300.2. • Systemy sygnalizacji pożaru – istniejący system Polon 4800. Do rozbudowy/integracji. • System sygnalizacji włamania i napadu oraz System kontroli dostępu – istniejący system: ATS Master – 3 centrale ATS 4800. Do rozbudowy/integracji. • System telewizji dozorowej (CCTV AHD) – istniejący system IP Novus, w skład wchodzą 2 serwery NMS oraz rejestratory AHD – do rozbudowy, z uwzględnieniem wymagań zawartych w Zał. 14. • Integracja i wizualizacja systemów z obsługa użytkowników – istniejący system SKD-IFTER EQU - do rozbudowy/integracji, • Istniejąca Centralna bateria – EURO ZB1/52 – dla projektowanego obiektu konieczne uwzględnienie nowej centralnej baterii, łatwej w użytkowaniu i wymiennej, system kompatybilny z istniejącym. | Systemy teletechniczne Integracja systemów BMS SSP SSWiN SKD CCTV | Zał. 14 | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 188 | W nawiązaniu do art. 3.1.1 wzoru umowy, prosimy o usunięcie słowa „sfinansować”. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest sfinansowanie budowy szpitala przez Wykonawcę. | Zamawiający modyfikuje postanowienia wzoru umowy. | Wzór umowy Finansowanie | Wzór umowy: art. 3.1.1 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 189 | Zamawiający w ramach prac projektowych wymaga zaprojektowania „systemu wzmocnienia GSM”. Do stosowania urządzeń GSM, w których występuje wzmocnienie sygnału uprawnione są podmioty posiadające koncesję (w tym operatorzy). Samodzielne instalowanie tego typu urządzeń jest nielegalne. Prosimy o weryfikację tego wymogu, lub potwierdzenie, że w zakresie jest wyłącznie projekt instalacji antenowej w budynku (instalacja pasywna bez wzmacniaczy sygnału). | Zamawiający potwierdza, że zakresie Wykonawcy jest wyłącznie projekt instalacji antenowej w budynku (instalacja pasywna bez wzmacniaczy sygnału). Wykonanie instalacji pasywnej wraz z okablowaniem pozostaje po stronie Wykonawcy. | Instalacja GSM Instalacja antenowa |  | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 189 | W nawiązaniu do art. 10.6 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że przewidziana w tym artykule możliwość podwyższenia lub obniżenia Wynagrodzenia odnosi się do wszystkich podstaw zmian umowy przewidzianych w art. 10 wzoru umowy. | Art. 10.6 określa sposób, w jaki może zostać zmienione wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do zakresu zmian o charakterze merytorycznym wprowadzanych aneksem do umowy, w szczególności robót dodatkowych i zamiennych i będzie miał odpowiednie zastosowanie do wszelkich tego rodzaju zmian wprowadzanych na podstawie przesłanek wynikających z art. 10 umowy. | Wynagrodzenie Wzór umowy Zmiana umowy | Wzór umowy: art. 10.6, Wzór umowy: art. 10 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 190 | Prosimy o wskazanie Beneficjenta gwarancji wadialnej w przypadku wniesienia zabezpieczenia oferty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnie z Część X. ust. 5. | Beneficjentem gwarancji jest Zamawiający Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. | Gwarancja wadialna Procedura przetargowa | Część X. ust. 5 | Informacja
zastwa_nr_5.pdf | 2022-08-26 | N/1248/2022 | 190 | Zwracamy się z wnioskiem o znaczące przesunięcie terminu składania ofert do 31.05.2023r. Przedmiotowy przetarg jest jednym z największych przetargów tego typu w kraju. Odpowiedzialność za prawidłowo złożoną ofertę musi być priorytetem dla każdego zainteresowanego podmiotu. Jest niebywale istotne, aby złożona oferta była przygotowana w sposób profesjonalny, rzetelny i kompleksowy, bo na tym opiera się późniejsza prawidłowa i terminowa realizacja inwestycji. Dodatkowo wskazujemy, że ostatnie miesiące przyniosły branży budowlanej wiele kluczowych zmian, które w istotny sposób zmieniły podejście wykonawców do składanych w postępowaniach ofert. Sytuacja gospodarcza w kraju, atak militarny Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także będący konsekwencją poprzedniego aspektu kryzys humanitarny miały i cały czas mają ogromny wpływ na podejmowane przez firmy budowlane decyzje w sprawie zaangażowania w konkretne kontrakty. Negatywne skutki trwającej wojny nie tylko nie omijają rynku budowlanego, ale oddziałują na niego w sposób i w skali dotychczas niewystępującej. Opisane czynniki sprawiają, że przygotowanie rzetelnej i prawidłowo skalkulowanej oferty wymaga dzisiaj znacznie zwiększonego nakładu środków (czasu, zasobów ludzkich, wnikliwej analizy finansowej etc.) w porównaniu do sytuacji sprzed kilku miesięcy - ze względu na dynamikę zmian, których przewidzieć się w zasadzie nie da. W związku z powyższym wnioskujemy, by wyznaczony przez Zamawiającego termin składania ofert w postępowaniu był przesunięty do 31.05.2023r. | Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 15.12.2022 godz. 15:00. | Termin składania ofert |  | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 191 | Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli używając stwierdzenia "Zamawiający oczekuje uporządkowania otoczenia budynku C". | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania: 129 i 148. | Otoczenie budynku C Zagospodarowanie terenu | Odpowiedź na pytanie 129, Odpowiedź na pytanie 148 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 192 | W związku ze zmianą oczekiwań Zamawiającego względem założeń Galerii z muralami oraz ogrodem różanym zawartych w koncepcji, prosimy o wskazanie zakresu wymaganych przez Zamawiającego zmian. | Jak odpowiedzi na pytania 121, 146, 147. | Galeria z muralami Ogród różany Zakres prac | Odpowiedź na pytanie 121, Odpowiedź na pytanie 146, Odpowiedź na pytanie 147 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 192 | Zwracamy się z prośba o udzielenie informacji w zakresie pliku ,,informacja nr 4 dla wykonawców ” z dnia 06.07. 2022Pyt i odpowiedź nr 164 - prosimy o informację jak faktycznie wygląda nowe brzmienie zapisów wedle odpowiedzi zamawiającego ,,Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ i ogłoszenia w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ogłoszeniu z dnia 6.07.22 nie widzimy modyfikacji zapisów. Prosimy o wyjaśnienie i podpowiedz, gdzie umieścili Państwo zapis. | Zmiana zapisów SIWZ w zakresie projektanta znajduje się w zmienionym SWZ stanowiącym część pakietu dokumentacji zlokalizowanej w pliku Zmiany_uzupelnienia_dokumentacji_06_07_2022.zip. | Modyfikacja SWZ Warunki udziału w postępowaniu | Informacja nr 4 dla wykonawców, SWZ | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 193 | Prosimy o potwierdzenie, że szczegółowa koncepcja wielobranżowa ma obejmować jedynie zmiany dotyczące koncepcji, która została dołączona do PFU oraz opisane przez Zamawiającego brakujące zakresy. Jeśli tak, prosimy o informację na jakich zasadach ma odbyć przeniesienie praw autorskich na pozostałą część koncepcji. | Wszelkie kwestie związane z przeniesieniem praw do Szczegółowej Koncepcji opracowanej przez wykonawcę są uregulowane w § 16 Projektu Umowy | Koncepcja wielobranżowa Prawa autorskie Zakres prac projektowych | Projekt Umowy: § 16 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 193 | Plan Zarządzania Kontraktem: pkt 2.4.5 - Prosimy o usunięcie zapisu: „(...) Zapewnienie wprowadzenia i szkolenia dotyczące CDE dla wszystkich stron projektu po stronie GW," ponieważ dostarczenie platformy CDE nie jest w zakresie GW. | Zamawiający nie zgadza się na zmianę. Obowiązkiem IK będzie przeszkolenie kadry Generalnego Wykonawcy, natomiast szkolenia z obsługi podwykonawców będzie po stronie GW. | Platforma CDE Szkolenia Zakres prac GW | Plan Zarządzania Kontraktem: pkt 2.4.5 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 194 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni nieodpłatnie wspólnie uzgodniony fragment terenu pod zorganizowanie zaplecza budowy. Jednocześnie prosimy o informację o możliwości podłączenia sanitarnego i elektrycznego zaplecza budowy do istniejących sieci. | Zamawiający nie przewiduje udostępnienia terenu MPW pod zaplecze budowy. | Zaplecze budowy Organizacja budowy |  | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 194 | Wymagania BIM: pkt 5.5.2 - Prosimy o usunięcie zapisu: „Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi Platformy Odbiorowej", ponieważ dostarczenie platformy CDE nie jest w zakresie GW. Ponadto w pkt. 3.2.13. widnieje informacja o tym, że przeprowadzenie tych szkoleń jest w zakresie IK. | Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści pkt.5.5.2. Wymagań BIM: Było: Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi Platformy Odbiorowej oraz oprogramowania do analiz Harmonogramu 4D dla personelu Zamawiającego i IK. Jest: Wykonawca przeprowadzi szkolenia oraz dostarczy instrukcje z zakresu obsługi oprogramowania do analiz Harmonogramu 4D dla personelu Zamawiającego i IK. | BIM Szkolenia Platforma Odbiorowa Harmonogram 4D | Wymagania BIM: pkt 5.5.2, Wymagania BIM: pkt 3.2.13 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 195 | Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej istniejącego budynku E przeznaczonego do rozbiórki i odbudowy. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. | Budynek E Dokumentacja powykonawcza Rozbiórka |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 195 | Wymagania BIM: pkt 2.2. Definicja „Harmonogram 4D” - prosimy o wykreślenie z definicji: „stworzenie sekwencji prac projektowych", ponieważ w dalszej części wymagań są opisane jedynie wymagania dotyczące przedstawienia tego harmonogramu dla robót budowlanych lub prosimy o potwierdzenie, że w zakresie GW nie jest wykonanie harmonogramu 4D dla stworzenia sekwencji prac projektowych. | Zamawiający potwierdza, że harmonogram 4D powinien dotyczyć jedynie sekwencji prac budowlanych. | BIM Harmonogram 4D Zakres prac GW | Wymagania BIM: pkt 2.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 196 | Prosimy o przekazanie dokumentacji 3D istniejących budynków o której mowa na stronie 15 PFU. | Zamawiający dysponuje aktualnym skanem obiektów z zewnątrz oraz skanem węzłowych miejsc połączenia tkanki istniejącej z projektowaną. Ta dokumentacja nie zawiera jednak więcej informacji niż udostępniona dokumentacja powykonawcza. Zostanie udostępniona po podpisaniu umowy. | Dokumentacja 3D Skanowanie 3D Modelowanie BIM | PFU: str. 15 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 196 | Wymagania BIM: pkt 4.1. Prosimy o usunięcie zapisu: „Wykonawca zapewni oprogramowanie oraz sprzęt IT całemu własnemu zespołowi oraz wszystkim podwykonawcom", ponieważ w takim brzmieniu oszacowanie kosztów tego wymagania nie jest możliwe. Pierwsze zdanie punktu 4.1. w pełni zabezpiecza wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu i oprogramowania („Wykonawca do celów realizacji Inwestycji będzie dysponował sprzętem IT oraz legalnymi licencjami oprogramowania umożliwiającymi realizację celów BIM i spełnienie wszystkich wyznaczonych wymogów opisanych w tym dokumencie.”). | Zamawiający wykreśla pierwszy akapit pkt. 4.1. Wymagań BIM. | BIM Sprzęt IT Oprogramowanie | Wymagania BIM: pkt 4.1 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 197 | Prosimy o udostepnienie aktualnych zaleceń konserwatorskich dla planowanej inwestycji rozbudowy MWP tj. dla przekazanej koncepcji. W przekazanych wytycznych Konserwatora z 2018 wydanych dla koncepcji rozbudowy z 2016r konserwator nie zezwolił na wyburzenie ceglanego muru wzdłuż ul. Towarowej. | Zamawiający przekazał wszystkie wytyczne, jakimi dysponuje. Uzgodnienie z SKZ stanowi zadanie wykonawcy. | Zalecenia konserwatorskie Mur ceglany Uzgodnienia z SKZ | Wytyczne Konserwatora z 2018 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 197 | Wymagania BIM: pkt 3.2.11. Prosimy o usunięcie zapisu: „Niedopuszczalne jest dodawanie informacji lub zmiana geometrii w modelach IFC względem modelu natywnego". Przy tak dużym i skomplikowanym obiekcie oraz Wymaganiach BIM postawionych przez Zamawiającego pomimo dołożenia wszelkich starań modyfikacje modeli mogą okazać się niezbędne do osiągnięcia celów Zamawiającego. Ponadto zgodnie z załącznikiem 05_Załącznik 5 KW - Instrukcja korzystania z modeli BIM" pkt 1.5. załączone do SWZ modele IFC zostały wyedytowane w programie SimpleBIM, co oznacza, że modele IFC i natywne nie są jednolite. Z uwagi na przedstawione wymagania dotyczące zachowania jednolitości modeli wykonanych w ramach zamówienia do modeli Koncepcji Wielobranżowej, konieczne może być dokonywanie edycji modeli IFC w celu spełnienia tego wymagania. | W szczególnych przypadkach, gdy mimo dołożenia wszelkich starań niemożliwe będzie osiągnięcie założonych celów Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie odpowiednich procedur. Jako zasadę nadrzędną należy jednak dążyć do tego, aby źródłem wszystkich danych zawartych w modelu IFC był model natywny. | BIM Model IFC Model natywny | Wymagania BIM: pkt 3.2.11, Załącznik 5 KW - Instrukcja korzystania z modeli BIM: pkt 1.5 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 198 | Prosimy o potwierdzenie że dozwolone jest wyburzenie ceglanego muru stanowiącego ogrodzenie muzeum wzdłuż ul. Towarowe zgodnie z zapasami MPZP z 30.11.2017r rozdział 3, &18, pkt.10. | Kwestia muru i uzgodnienie ingerencji w jego rejonie, stanowi zadanie wykonawcy i będzie przedmiotem ustaleń na etapie projektowym. | Mur ceglany Wyburzenie MPZP | MPZP z 30.11.2017r rozdział 3, &18, pkt.10 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 198 | Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie modeli powykonawczych dla zakresu Dostaw Zamawiającego. | Zgodnie z treścią pkt. 3.2.3. Wymagań BIM: "Modele BIM [opracowane przez Wykonawcę] powinny obejmować cały zakres prac projektowych, również w zakresie projektowanym przez wykonawcę, ale wyłączonym z dostaw wykonawcy". | BIM Modele powykonawcze Zakres zamówienia | Wymagania BIM: pkt 3.2.3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 199 | Zgodnie z informacją przedstawioną w PFU str. 11, punkt 4. Zadania wykonawcy, podpunkt 4.1 Wstępne prace projektowe :" (...) Zamawiający zwraca uwagę na potrzebę integracji budynków istniejących i projektowanego, także w zakresie instalacyjnym, tak aby nie tworzyć dwóch, niezależnych organizmów. Zakres integracji, w tym możliwości integracji, będzie przedmiotem dalszej identyfikacji, na etapie projektowania." W związku ze wskazaną informacją, prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budynku muzeum razem z instalacjami sanitarnymi/mechanicznymi. Pozwoli to na rzetelne opracowanie oferty i wstępne ustalenie integracji budynków. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą oraz powiązane z nią dokumenty. | Integracja systemów Instalacje sanitarne Instalacje mechaniczne Inwentaryzacja | PFU: str. 11, pkt 4.1 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 199 | Czy jest znana platforma CDE jaka będzie dostarczona przez IK? Jeśli tak, prosimy o jej wskazanie. | Zamawiający informuję, że platforma CDE będzie spełniać następujące wymagania: Wymiana danych z Zamawiającym będzie odbywała się przez CDE dostarczone przez Wykonawcę. CDE powinno: 1. Umożliwić dostęp jedynie uprawnionym użytkownikom po przeprowadzeniu minimum jednoetapowej weryfikacji przeprowadzanej na podstawie indywidualnego loginu i hasła, przy czym ilość użytkowników nie może być ograniczona; 2. Zostać dostarczone przez podmiot spełniający wymagania normy ISO/IEC 27001; 3. Posiadać centra przetwarzania danych zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 4. Posiadać nieograniczoną przestrzeń dyskową dla przechowywanych danych; 5. Generować (adekwatnie do określonego dla użytkownika poziomu uprawnień) powiadomienia e-mail co najmniej o: • umieszczeniu danych w CDE, • statusie prowadzonych obiegów. 6. Umożliwić elektroniczną realizację procedur określonych przez Wykonawcę w Książce Procedur co najmniej w zakresie: • zapytań, • wniosków, • zatwierdzeń protokołów/notatek/zgłoszeń itp., • uzgodnień, 7. Umożliwiać działania na modelach IFC co najmniej w zakresie: • wyświetlania wybranych przez użytkownika, dowolnych zestawów modeli IFC, • filtrowania elementów modeli IFC w widoku, • definicji przycięć modelu za pomocą płaszczyzny przekroju, • przeglądu informacji zawartych w modelach IFC, • komunikacji opartej na zastosowaniu formatu BCF (minimum w wersji 2.0) w odniesieniu do wybranego przez użytkownika elementu(ów) modelu(i), przy czym CDE powinno umożliwiać zarządzanie utworzonymi komentarzami co najmniej poprzez zastosowanie filtrowania względem autora, odbiorcy, statusu, rodzaju/ typu komunikatu, 8. Posiadać możliwość wersjonowania dokumentów; 9. Umożliwiać zarządzanie danymi co najmniej poprzez wyszukiwanie plików minimum w przez wskazanie fragmentu nazwy oraz słów kluczowych (tagów) opisujących przechowywane dane; 10. Umożliwiać zdefiniowanie niezależnej od podmiotu dostarczającego CDE lokalizacji (wskazanej przez Zamawiającego) przechowywania kopii zapasowej zasobów CDE oraz częstotliwości jej wykonywania | Platforma CDE Wymagania funkcjonalne | ISO/IEC 27001 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 200 | Czy Zamawiający posiada dokumentacje archiwalną bunkra który koliduje z projektowaną windą nr.8 przy wejściu do budynku A. Jeżeli tak to prosimy o jej przekazanie. | Wykonawca prawdopodobnie ma na myśli nieczynny zbiornik pożarowy, widoczny np. na części rysunkowej MPZP. Nie posiadamy jego dokumentacji. Zbiornik jest okrągłym obiektem o średnicy ok. 10m. Jego utylizacja pozostaje w zakresie Wykonawcy. | Dokumentacja archiwalna Zbiornik pożarowy Utylizacja Kolizje | MPZP | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 201 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowo-osobowa przy osi 13 ma mieć przystanek na +1 tj. na dachu budynku F zgodnie z zapisami w MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 8. | Zamawiający nie potwierdza. W tym punkcie mowa o windzie przy osi 10. | Winda towarowo-osobowa Budynek F | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 8 | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 201 | Wymagania BIM / Tabela LOIN / Model Wykończeń wnętrz / Projekt Wykonawczy - Prosimy o rezygnację z wymagania nadawania faktur dla wszystkich elementów wykończeniowych. Tekstury nie są dobrze wspieranym aspektem IFC 2x3 (poza tym nie ma gwarancji, że programy do modelowania dobrze zaimplementowały eksportery w zakresie tej funkcji). Tekstury zostaną nadane elementom, które będą podlegały wizualizacji w ramach panoram 360 opisanych w Wymaganiach BIM w środowisku natywnym. | Zamawiający informuje, że Wymagań BIM nie należy odnosić jedynie do modeli dostarczonych w formacie IFC 2x3. Przytoczone przez Wykonawcę wymaganie dotyczy modelu w środowisku natywnym. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Zamawiający oczekuje nadania tekstur elementom, które będą podlegały wizualizacji w ramach panoram 360 opisanych w Wymaganiach BIM w środowisku natywnym. | BIM Tabela LOIN Model Wykończeń wnętrz Tekstury Wizualizacje | Wymagania BIM, Tabela LOIN | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 202 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowa (przy kuchni w osi 10) ma mieć 3-ci dodatkowy przystanek w przypadku powiększenie części podziemnej budynku na kondygnacji -2 z uwagi na rezygnację z budowy magazynu G. | Zamawiający potwierdza, oraz zwraca uwagę, że w zgodnie z zapisami w MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona, winda ta ma mieć również przystanek na dachu budynku F. | Winda towarowa Budynek F Magazyn G | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 202 | Wymagania BIM - Tabela LOIN - Model Konstrukcji - Projekt Wykonawczy - Prosimy o rezygnację z parametru stopień zbrojenia na etapie projektu wykonawczego dla elementów żelbetowych, ponieważ na tym etapie jest już docelowy projekt zbrojenia. | Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie. Zamawiający wymaga docelowego projektu zbrojenia będącego wynikiem normatywnych założeń stopnia zbrojenia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby masa zbrojenia w odniesieniu do elementu konstrukcyjnego została podana bezpośrednio w dokumentacji wykonawczej. | BIM Tabela LOIN Model Konstrukcji Projekt zbrojenia | Wymagania BIM, Tabela LOIN | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 203 | Prosimy o potwierdzenie, że winda towarowo-osobowa przy osi 13 ma pełnić funkcje windy pożarowej zgodnie z zapisami MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 9. | Ta kwestia stanowi zadanie projektowe, za które odpowiedzialny jest wykonawca. Zatem finalne potwierdzenie będzie możliwe na etapie projektowania i po uzgodnieniu wykonawcy z rzeczoznawcą w porozumieniu z Zamawiającym. | Winda towarowo-osobowa Winda pożarowa Zakres prac projektowych | MPW_Zał. nr 1_PFU pkt. 6 strona 9 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 203 | Wymagania BIM - Tabela LOIN - Model Konstrukcji - Projekt Wykonawczy -- Prosimy o zmniejszenie dokładności modelowania w zakresie konstrukcji stalowej i pozostawienie jej zgodnie z poprzednim kamieniem milowym. Dokładne projekty połączeń zostaną wygenerowane w ramach dokumentacji warsztatowej. | Zgodnie z treścią pkt. 2.2.3.4.3. PFU projekt wykonawczy powinien obejmować także rysunki wykonawcze konstrukcji stalowych, także rysunki warsztatowe. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. | BIM Tabela LOIN Model Konstrukcji Konstrukcja stalowa | PFU: pkt 2.2.3.4.3 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 204 | Prosimy o potwierdzenie że "Konstrukcja płyty dziedzińca / stropu łącznika powinna zapewnić możliwość przejazdu pojazdów między bramami przy ul. Przyokopowej i Grzybowską. " MPW_Zał. Nr 1_PFU pkt. 5 b) strona 44. | Funkcjonalność obecnego dziedzińca wejściowego w zakresie poruszania się pojazdu nie może ulec zmianie. Dlatego należy pozostawić możliwość wjazdu pojazdów np. ze specjalnymi odwiedzającymi. | Dziedziniec Konstrukcja stropu Ruch pojazdów | MPW_Zał. Nr 1_PFU pkt. 5 b) strona 44 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 204 | W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr 180 i 181 prosimy o potwierdzenie, że zatrzymanie płatności w kwocie 10% na podstawie art. 12.2.2 lit. d) wzoru umowy będzie następowało wyłącznie w przypadku rozliczeń dokonywanych w trybie miesięcznym, a w przypadku jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na rozliczenie elementów zaplanowanych w trybie miesięcznym Zamawiający nie będzie zatrzymywał 10% z danej płatności. | zmiana Umowy - odstępujemy od 10% zabezpieczenia płatności. | Umowa Płatności Zabezpieczenie płatności | Wzór umowy: art. 12.2.2 lit. d | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 205 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizacje zaplecza budowy w Parku Wolności. | Z uwagi na coroczne obchody oraz inne uroczystości realizowane na terenie Parku, Zamawiający nie wyraża zgody. | Zaplecze budowy Park Wolności Organizacja budowy |  | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 205 | W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 189 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że każda przesłanka zmiany umowy określona w art. 10 wzoru umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy. | Każda przesłanka zmiany umowy może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy, odpowiednio dla pozostałych okoliczności uzasadniających zmianę. | Umowa Zmiana umowy Wynagrodzenie | Wzór umowy: art. 10 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 206 | Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie widoczne ściany żelbetowe podziemia mają zostać wykonane w technologii betonu architektonicznego. | Zamawiający potwierdza. | Ściany żelbetowe Beton architektoniczny |  | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 206 | W spisie załączników PFU (dokument: Program Funkcjonalno-użytkowy strona 79-80) wymieniono załącznik pt."09_Załącznik 9KW-animacja" którego brak jest w dokumentacji, nie ma tego folderu. Prosimy o udostępnienie tego załącznika. | Animacja służyła Zamawiającemu jako materiał prezentacyjny i nie będzie udostępniana Wykonawcom. | Dokumentacja przetargowa PFU Załączniki | PFU, 09_Załącznik 9KW-animacja | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 207 | Prosimy o informacje, czy Zamawiający przewidział miejsce pod zaplecze budowy, jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca. | Organizacja zaplecza budowy jak również wybranie dogodnego miejsca na jego organizację, stanowi zadanie wykonawcy. | Zaplecze budowy Organizacja budowy |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 207 | W związku wykreśleniem pozycji 5.4.2 swz prosimy o informacje ( ewentualne stosowane zmiany ) czy Wykonawca w zakresie pkt 6.2.1.poz. 10 dołącza zgodnie z art. 126 pzp wykaz usług. | Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z wykreśleniem pozycji 5.4.2 swz wykonawca nie przedkłada wykazu usług. Zamawiający dokonuje odpowiednich modyfikacji SWZ i ogłoszenia w tym zakresie. | Wykaz usług Warunki udziału w postępowaniu | SWZ: pkt 5.4.2, SWZ: pkt 6.2.1.poz. 10, PZP: art. 126 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 208 | Prosimy o informację jaką mocą elektryczna dysponuje Zamawiający na potrzeby budowy. | Muzeum dysponuje niewielkim zapasem po stronie zasilenia podstawowego, które nie może zostać wykorzystane dla potrzeb budowy. Po stronie zasilania rezerwowego konieczne będzie zwiększenie mocy transformatora do poziomu bezpiecznego (zapewnienie zasilenia wszystkich obiektów). | Zasilanie elektryczne Zaplecze budowy |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 208 | Prosimy o zamieszczenie poprawnych plików dotyczących poczty pneumatycznej. Obecnie umieszczone w folderze: Załącznik numer 1 do SIWZ PFU\02_Załączniki PFU\00_Załącznik O PFU Koncepcja wielobranżowa\02_Rysunki\04_Instalacje teletechniczne\05_Poczta pneumatyczna są uszkodzone i nie można ich otworzyć. | W ramach odpowiedzi Zamawiający załącza poprawny plik. | Dokumentacja projektowa Poczta pneumatyczna | Załącznik numer 1 do SIWZ, PFU | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 209 | §2 ust. 2 pkt 17 prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kolizje uwidocznione w materiałach przekazanych Wykonawcy przed dniem złożenia oferty | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 179. | Kolizje Umowa | Umowa: §2 ust. 2 pkt 17, Odpowiedź na pytanie 179 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 209 | W nawiązaniu do spotkania wykonawców on linie 14.06.22 zwracamy się o udostepnienie protokołu/ notatki ze spotkania - jeśli takowa jest dostępna, celem zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na zadane pytania. | Zamawiający informuje, że do spotkania Wykonawców w formule online z dnia 14.06.2022 nie zostały zadane pytania. Protokół/notatkę stanowi ogólnodostępny link do spotkania. | Spotkanie z wykonawcami Protokół ze spotkania |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 210 | §5 ust. 6 prosimy o wskazanie właściwych odesłań. Obecnie wskazuje się na ust. 2, 3, 5 §5 a najprawdopodobniej odesłania powinny kierować do §4. | W ustępie 6 gwarantuje się Zamawiającemu prawo do sprawdzenia dokumentacji projektowej przekazanej po ewentualnych zmianach w ramach każdego z podetapów 1.1., 1.2 i 1.4. W przypadku dalszych uwag zastosowanie znajdują odpowiednie punkty ustępu 2, 3 i 5 dotyczące terminów przekazania uwag i ich wprowadzania. | Umowa Dokumentacja projektowa | Umowa: §5 ust. 6 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 210 | Prosimy o informację czy okna zewnętrzne mają być montowane na konsolach (poza licem muru). | Zamawiający potwierdza, że okna zewnętrzne mają być montowane na konsolach poza licem muru w warstwie izolacji termicznej i zlicowane z zewnętrzną krawędzią elewacji w pasie okiennym. | Stolarka okienna Montaż okien Elewacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 211 | Prosimy o sprecyzowanie w sposób pozwalający Wykonawcy na wycenę kosztów oczekiwanych przez Zamawiającego działań, o których mowa w §6 ust. 3 pkt 20 cyt.: „wykonywać wszelkie inne działania niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.” | Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją przekazaną. Jeśli więc osiągnięcie celu wykonania obiektu wymagałoby innych prac niż przewidziane w umowie – zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego o wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca jest obowiązany je wykonać. | Umowa Wynagrodzenie ryczałtowe Zakres prac | Umowa: §6 ust. 3 pkt 20 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 211 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć słupy zewnętrzne (6szt) jak pokazuje rys.poniżej (jak rodzaj elewacji): | Wskazane słupy zewnętrzne należy wykonać w sposób tożsamy z wykończeniem elewacji przyziemia tj. jako elewację wentylowaną z okładziną z płyt włókno-cementowych w kolorystyce z zakresu RAL 7000-7015. | Elewacja Słupy zewnętrzne Wykończenie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 212 | Prosimy o określenie terminu na zatwierdzenie materiału. Proponujemy 3 dni od daty przedłożenia. Brak określenia terminu uniemożliwi wykonawcy sporządzenie harmonogramu prac. | Zamawiający określa ten termin na 10 dni w przypadku pilnych kwestii i 14 dni na elementy wyposażenia, które powinny zostać przedstawione z dużym wyprzedzeniem, pod warunkiem uwzględnienia wymagań Zamawiającego opisanych w warunkach przetargowych oraz uzgodnionych na etapie koordynacji. | Zatwierdzenie materiałów Terminy Harmonogram prac |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 212 | Prosimy o informację jak należy wykończyć daszek zewnętrzny, który znajduję się po obrysie całego budynku, nad parterem. (rys. poniżej przedstawia lokalizację daszku) | Wskazany element należy wykonać jako lamelę przeznaczoną do montażu zewnętrznego i ma wykonany z wytrzymałego materiału, np. tłoczone aluminium malowane na kolor RAL 9010 lub zbliżony podobnie jak lamele na wyższych kondygnacjach. Lamela ta ma szerokości 120cm, stanowi osłonę od słońca okien parteru oraz osłonę wejść do obiektu przed warunkami atmosferycznymi. Lamela ta w rejonach nad drzwiami wejściowymi do budynku powinna zostać wyposażona w odwodnienie. | Daszek zewnętrzny Elewacja Lamele |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 213 | §8 ust. 3 prosimy o uzupełnienie o wskazanie terminu na przeprowadzenie odbioru robót zanikających. Proponujemy niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. | W § 8 ust 2 okresowo czas na przystąpienie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni robocze. | Odbiór robót Roboty zanikające Terminy Umowa | Umowa: §8 ust. 3, Umowa: §8 ust. 2 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 213 | Prosimy o informację, która dokumentacja w zakresie wykończeń wnętrz jest nadrzędna - Zestawienie kompleksowe pomieszczeń (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_ZestawieniePomieszczeń) czy punkt 4.8.6.6 Lokalizacja poszczególnych typów wykończeń w Opisie technicznym wielobranżowym (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) czy Załącznik KW nr 16 (20008_DCO_Opis Wykończenia wnętrz). W wymienionych dokumentach opisy wykończeń ścian, sufitów i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach różnią się od siebie. | W przypadku niezgodności jako nadrzędny dokument we wskazanym zakresie należy przyjąć Załącznik KW nr 16 - 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy | Wykończenie wnętrz Hierarchia dokumentów Dokumentacja projektowa | Zestawienie kompleksowe pomieszczeń (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_ZestawieniePomieszczeń), Opis techniczny wielobranżowy (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy): pkt 4.8.6.6, Załącznik KW nr 16 (20008_DCO_Opis Wykończenia wnętrz) | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 214 | §8 ust. 3 pkt 3 lit. d prosimy o sprecyzowanie, o jakie dokumenty chodzi. | Jeżeli dla danych robót budowlanych niezbędne będą inne dokumenty dla potwierdzenia jakości i prawidłowości wykonania, Zamawiający zastrzega prawo żądania takich dokumentów. | Odbiór robót Dokumentacja powykonawcza Umowa | Umowa: §8 ust. 3 pkt 3 lit. d | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 214 | Prosimy o uzupełnienie symbolu drzwi wewnętrznych w tabeli w pkt 4.8.7 Drzwi wewnętrzne zawartej w opisie technicznym wielobranżowym (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) na str. 142, dotyczącego drzwi do pomieszczeń biurowych w dziale Administracji. | Drzwi wewnętrzne w administracji częściowo w ścianach pełnych są wykonane jako DW-L a częściowo nieoznakowane gdyż stanowią element ścian wewnętrznych aluminiowych przeszklonych (EI30) opisane w modelu jako panel drzwiowy w ścianie wewnętrznej przeszklonej. | Stolarka drzwiowa Drzwi wewnętrzne Dokumentacja projektowa | Opis techniczny wielobranżowy (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy): pkt 4.8.7 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 215 | §8 ust. 7 pkt 7 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma na myśli kopię dziennika budowy, gdyż jego oryginał stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie obiektu, którą to decyzję wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. | Zamawiający potwierdza, przy czym Zamawiający będzie oczekiwał także wersji elektronicznej. | Dziennik budowy Odbiór końcowy Umowa | Umowa: §8 ust. 7 pkt 7 | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 215 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż systemu RMS w Aptece Szpitalnej, o którym mowa w Opisie Wielobranżowym z dn. 23.06.2022 str. 412, jest poza zakresem GW. Zgodnie z opisem w zakresie GW jest jedynie wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Zamawiającego dot. tego zakresu. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac System RMS Apteka Szpitalna | Opis Wielobranżowy z dn. 23.06.2022 str. 412 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 216 | §8 ust. 9 pkt 2 Prosimy o wyjaśnienie treści. Wydaje się że zdanie drugie nie zawiera pełnej treści. | § 8 ust 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 9. Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiązany nie później niż w terminie 1 tygodnia od otrzymania uwag do: 1) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji, albo 2) w przypadku odmowy ich uwzględnienia do przedstawienia szczegółowego pisemnego uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za zasadną lub niezłożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie w związku z tą odmową żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania odmowy uznaje się za zaakceptowanie dokumentacji. | Umowa Odbiór końcowy Dokumentacja odbiorowa | Umowa: §8 ust. 9 pkt 2 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 216 | Prosimy o informację, czy dostawa i montaż wyposażenia Apteki Szpitalnej jest w zakresie GW. Jeśli tak prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia apteki, które należy uwzględnić w wycenie. | Zakres wyposażenia apteki jest po za zakresem zamówienia. W ramach realizacji zadania należy zaprojektować kompleksowe wyposażenie apteki w uzgodnieniu z Użytkownikiem, oraz w ramach realizacji robót przewidzieć wszelkiego rodzaju wzmocnienia konstrukcyjne i przyłącza instalacyjne do projektowanego wyposażenia. | Zakres prac Wyposażenie apteki Apteka Szpitalna |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 217 | §8 ust. 13 pkt 2 Prosimy wprowadzenie zmiany stwierdzającej obowiązek Zamawiającego dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych. | § 8 ust 13 pkt 2 dotyczy warunkowego odbioru obiektu w przypadku wad nieistotnych. | Odbiór końcowy Wady nieistotne Umowa | Umowa: §8 ust. 13 pkt 2 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 217 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia meblowego takiego jak: zabudowy meblowe kuchenne, zabudowy meblowe medyczne, zabudowy meblowe medyczne ze stali nierdzewnych, zabudowy meblowe standardowe, opisane w załączniku do KW (08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), są poza zakresem GW. W opisie wielobranżowym pojawia się zapis: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy" (pkt. 4.8.2.16). | Zamawiający potwierdza. Wymienione zabudowy meblowe w pytaniu i w załączniku nr 8 KW poza szafkami ubraniowymi opisanymi w pkt 4.8.2.16 są poza zakresem dostaw GW. Zamawiający oczekuje zaprojektowania powyższych elementów. | Zakres prac Wyposażenie meblowe Zabudowy meblowe | Załącznik 8 KW (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), Opis wielobranżowy: pkt 4.8.2.16 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 218 | §10 ust. 3, załącznik do umowy nr 2.2, nr. 2.1 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający określa jedynie minimalne wymagania co do treści umów zawieranych przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami a w pozostałym zakresie pozostawia generalnemu wykonawcy swobodę w kształtowaniu treści zawieranych umów. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 181. Umowy z podwykonawcami mogą być przygotowane wedle wzorów wykonawcy o ile będą zawierały postanowienia odpowiadające wzorom dołączonym do projektu umowy. | Umowa Podwykonawcy | Umowa: §10 ust. 3, Załącznik do umowy nr 2.2, Załącznik do umowy nr 2.1, Odpowiedź na pytanie 181 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 218 | Prosimy o informację co należy uwzględnić w Specyfikacji cenowej w punkcie "6.2 Zabudowy meblowe: lady informacyjne". Zgodnie z Opisem technicznym wielobranżowym z dn. 23.06.2022, punkt 4.8.2.16: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy". W przytoczonym punkcie znajduje się także podpunkt: "Zabudowa meblowa w punktach pielęgniarskich, recepcji i rejestracji". | Zabudowy meblowe w postaci lad informacyjnych, lad w punktach pielęgniarskich, recepcji czy rejestracji są w zakresie dostaw inwestorskich. Zamawiający oczekuje od Generalnego Wykonawcy zaprojektowania powyższych elementów. | Zakres prac Zabudowy meblowe Lady informacyjne Dostawy inwestorskie | Specyfikacja cenowa: pkt 6.2, Opis techniczny wielobranżowy z dn. 23.06.2022: pkt 4.8.2.16 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 219 | §14 ust. 10 Prosimy o potwierdzenie że wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom jak tego wymaga art. 447 pzp, i Zamawiający nie oczekuje przedkładania dowodów zapłaty wynagrodzenia, które na tą chwilę nie było jeszcze wymagalne. | Ustęp 10 § 14 stanowi: W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, w terminie 15 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty. | Płatności Podwykonawcy Umowa | Umowa: §14 ust. 10, PZP: art. 447 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 219 | Prosimy o informację, czy dostawa i montaż szafek szatniowych, opisanych w załączniku do KW (08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), są w zakresie GW. Zgodnie z zapisem w opisie wielobranżowy: pkt. 4.8.2.16: "Wyposażenie meblowe znajduje się poza zakresem dostaw Generalnego Wykonawcy". Jeśli zakres ten należy uwzględnić w ofercie prosimy o wskazanie, w którym punkcie w Specyfikacji cenowej należy ująć te elementy. | Szafki szatniowe - stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na nóżkach wysokości min. 10cm z możliwością regulacji wysokości do wypoziomowania szafki. Szafki wyposażone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki podwójne szatniowe dzielone w kształcie litery „L” lub proste. W każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, półka oraz min. 1x haczyk metalowy na ściance bocznej. Drzwi szafek wyposażone w wentylację (perforacja). Dodatkowo szafki powinny posiadać ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni a także numerację naklejaną lub metalową. Zamawiający wymaga również ławek stałych lub w przypadku zbyt małej powierzchni w stosunku do planowanej ilości osób ławki wysuwane pod szafkę. | Zakres prac Szafki szatniowe Wyposażenie meblowe | Załącznik 8 KW (20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia), Opis wielobranżowy: pkt 4.8.2.16, Specyfikacja cenowa | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 220 | §15 ust. 1 pkt 6 Prosimy o rozważenie obniżenia wysokości kary tam wskazanej kara w wysokości 5000 zł za każdy dzień opóźnienia w płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy i jest rażąco wygórowana w stosunku do interesu Zamawiającego który zabezpiecza ta kara, a w wielu przypadkach obiektywnie niewielkie opóźnienie w płatności może spowodować że kara umowna należna Zamawiającemu będzie wyższa niż płatność dokonana z opóźnieniem. | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. | Kary umowne Płatności Podwykonawcy Umowa | Umowa: §15 ust. 1 pkt 6 | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 220 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż technologii żywności (w tym wyposażenie kuchni) jest poza zakresem GW. Zgodnie z zapisem w Opisie technicznym wielobranżowym z dn. 23.06.2022, punkt 4.12.3, w zakresie GW jest wykonanie jedynie projektu koncepcji technologii, co będzie stanowić podstawę do dalszych opracowań projektowych i realizacji inwestycji. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac Technologia żywności Wyposażenie kuchni | Opis techniczny wielobranżowy z dn. 23.06.2022: pkt 4.12.3 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 221 | §17 ust. 6 Prosimy o wprowadzenie doprecyzowania że chodzi o szkody powstałe z winy wykonawcy | Postanowienie dotyczy ubezpieczenia od szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych przez wykonawcę. | Warunki umowy Ubezpieczenie Odpowiedzialność za szkody | Wzór umowy: §17 ust. 6 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 221 | Prosimy o informację, jaki elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - gabinety lekarskie. Na rysunkach koncepcji jest wrysowana jedynie umywalka U1. | W gabinetach lekarskich należy uwzględnić jedynie umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem. | Urządzenia sanitarne Wyposażenie gabinetów lekarskich Specyfikacja cenowa | Specyfikacja cenowa: pkt 6.3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 222 | §20 ust. 10 Prosimy o rozważenie usunięcia tego punktu. Wykonawca jest gwarantem i ponosi odpowiedzialność za jakość zrealizowanych przez siebie robót. Wykonawca nie ma wpływu na zakres obowiązków wskazywanych przez dostawców gwarantów. Udzielenie gwarancji jest prawem a nie obowiązkiem producenta w związku z tym możliwość negocjowania warunków gwarancji jest więcej niż umiarkowana. Dopełnienie przez Zamawiającego obowiązków wskazanych w gwarancji będzie warunkowało utrzymanie gwarancji niezależnie od zapisów umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikających z przekazanego dokumentu gwarancyjnego spowoduje wygaśnięcie odpowiedzialności gwaranta niezależnie od intencji zamawiającego. | Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji przez wykonawcę, a w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta – również takiej gwarancji. | Gwarancja Warunki umowy Obowiązki wykonawcy | Wzór umowy: §20 ust. 10 | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 222 | Prosimy o informację, jaki elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - gabinety zabiegowe. Na rysunkach koncepcji jest wrysowana zabudowa meblowa ZM2 (zgodnie z zapisem w Opisie technicznym wielobranżowym zabudowy meblowe poza zakresem GW) oraz umywalka nablatowa U5 i zlew Z1. | W gabinetach zabiegowych należy uwzględnić jedynie umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem oraz wykonanie podejścia pod zlew montowany w blacie. | Urządzenia sanitarne Gabinety zabiegowe Wyposażenie | Specyfikacja cenowa: poz. 6.3, Opis techniczny wielobranżowy, Rysunki koncepcji | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 223 | §15 ust. 1 pkt 13 prosimy o rozważenie obniżenia kary umownej do wysokości 5.000 za przypadek ujawnienia informacji poufnych niezgodnie z zasadami opisanymi w umowie. | Nie wyrażamy zgody. | Kary umowne Poufność Warunki umowy | Wzór umowy: §15 ust. 1 pkt 13 | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 223 | Prosimy o informację, jakie elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - blok operacyjny. Na rysunkach koncepcji jest wrysowany jedynie sprzęt medyczny. | W obrębie bloku operacyjnego należy uwzględnić umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem, koryta chirurgiczne, zlewy robocze/porządkowe oraz wykonanie podejścia pod pozostałe urządzenia sanitarne (zlewy w blacie, myjki, dezynfektory itp). | Urządzenia sanitarne Blok operacyjny Wyposażenie | Specyfikacja cenowa: poz. 6.3, Rysunki koncepcji | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 224 | §23 ust. 6 prosimy o wprowadzenie ograniczenia czasowego dla obowiązku zachowania poufności. Proponujemy 12 miesięcy od podpisania Protokołu Przekazania Obiektu do Użytkowania. Wniosek o wprowadzenie ograniczenia motywowany jest surową konsekwencją przewidzianą przez Zamawiającego. Wykonawca nie może w nieskończoność pozostawać w niepewności co do możliwego przypisania mu naruszenia zobowiązania do zachowania poufności i obciążenia go karą umowną. | Nie wyrażamy zgody ze względu na specyfikę obiektu i dostęp dla osób VIP. | Poufność Warunki umowy Ograniczenia czasowe | Wzór umowy: §23 ust. 6 | Odmowa
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 224 | Prosimy o informację, jakie elementy wyposażenia należy uwzględnić w pozycji 6.3 Urządzenia sanitarne -> Wyposażenie w urządzenia sanitarne - pozostałe obszary szpitala. Jakie pomieszczenia należy tu uwzględnić? | W pozostałym obszarze szpitala należy uwzględnić umywalki mocowane do ściany, z półpostumentem, zlewy robocze/porządkowe oraz wykonanie podejścia pod pozostałe urządzenia sanitarne (zlewy w blacie, myjki, sterylizatory, dezynfektory itp). | Urządzenia sanitarne Wyposażenie szpitala | Specyfikacja cenowa: poz. 6.3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 225 | Prosimy o potwierdzenie, że odbiorom częściowym będą podlegać zakresy wykonane w danym okresie, a nie zakończone elementy wskazane w harmonogramie. | Zamawiający potwierdza. | Odbiory częściowe Harmonogram prac Warunki umowy |  | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 225 | Prosimy o informację, czy w zakresie GW jest dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego takiego jak: dozowniki na mydło, podajniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, dozowniki do płynów dezynfekujących. Jeśli tak prosimy o udostępnienie listy urządzeń, które należy uwzględnić. | Każda z umywalek ma myć wyposażona w dozownik na mydło i płyn dezynfekcyjny oraz podajnik na ręczniki papierowe. Każdy z ustępów dla pacjentów i odwiedzających ma być wyposażony w podajnik dla papieru toaletowego oraz szczotkę do toalety. Każdy z pozostałych ustępów ma być wyposażony w podajnik dla papieru toaletowego oraz szczotkę do toalety. | Wyposażenie sanitarne Dozowniki Podajniki |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 226 | Wnosimy o możliwość fakturowania częściowego co miesiąc. Aktualne rozliczenia raz na kwartał powodują konieczność finansowania inwestycji przez GW i doliczenia do oferty kosztów takiego finansowania. Wprawdzie Zamawiający przewidział możliwość wystawiania faktur częściej niż raz na kwartał jednak tylko gdy będzie taka wola/potrzeba Zamawiającego, wiec Wykonawca przy składaniu oferty nie ma pewności czy tak będzie się odbywało rozliczenie i oferta zostanie powiększona o koszty finansowania. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 183. | Fakturowanie Płatności Warunki umowy |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 226 | Prosimy o informację, jakie elementy należy uwzględnić w Specyfikacji cenowej w punkcie 6.1 Sprzęt specjalistyczny -> Zabudowa sal operacyjnych 23% VAT. | Zamawiający przygotował tabelę specyfikacji cenowej w sposób, w który to wykonawca jest odpowiedzialny za przypisanie elementów do właściwej stawki podatku VAT z uwagi na możliwość różnego sposobu rozliczenia elementów zabudowy w zależności, czy będzie on zabudową medyczną czy też nie. Zamawiający dopuszcza aby jedna z tych pozycji specyfikacji cenowej wynosiła 0. | Specyfikacja cenowa Podatek VAT Zabudowa sal operacyjnych Sprzęt specjalistyczny | Specyfikacja cenowa: pkt 6.1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 227 | ZNW umowa par. 24. Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania na okres 5 lat z obowiązkiem jego przedłużenia. | Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia na okres 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy - nie krótsze niż 5 lat. W przypadku nieprzedstawienia nowego lub przedłużonego zabezpieczenia na kolejny okres Zamawiający zastrzega prawo do wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W związku z czym w § 24: Zmienia się ust. 2, który przyjmuje brzmienie: 2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp | Zabezpieczenie należytego wykonania Warunki umowy | Wzór umowy: §24 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 228 | Zgodnie z pkt. 3.4 umowy Zamawiający oświadcza, ze będzie posiadał środki na realizacje inwestycji a jednocześnie przewiduje (p. 21.1.11 umowy) możliwość zmiany zakresu „w przypadku utraty dofinansowania realizacji Inwestycji lub zmiany kwoty otrzymanego dofinansowania" Prosimy o informacje, jak są zabezpieczone środki na relację inwestycji i skąd będzie pochodzić finasowanie. | Zamawiający posiada podpisaną umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia. | Finansowanie inwestycji Dofinansowanie Warunki umowy | Wzór umowy: pkt 3.4, Wzór umowy: p. 21.1.11 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 228 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż przyspieszaczy liniowych oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem AL jest poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Przyspieszacze liniowe Sprzęt medyczny | Rysunki koncepcji | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 229 | Prosimy o doprecyzowanie, że zmiana zakresu wskazana w p. 21.1.11 umowy może nastąpić jedynie w przypadku, gdy utrata dofinansowania lub zmiana kwoty dofinansowania będzie spowodowana winą Wykonawcy. | Przywołamy punkt dotyczy zmian umowy na wypadek utraty finansowania inwestycji, w tym niezależnie od winy wykonawcy. | Finansowanie inwestycji Dofinansowanie Zmiana zakresu umowy | Wzór umowy: p. 21.1.11 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 230 | Prosimy o ustalenia maksymalnego ograniczenia zakresu Robót o którym mowa w §21 ust. 1 pkt 10), 11) - do 10% wartości zamówienia. | Postanowienia nie ulegają zmianie. | Zakres robót Warunki umowy Zmiana zakresu umowy | Wzór umowy: §21 ust. 1 pkt 10), 11) | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 231 | Prosimy o informację, czy dostawa mebli ruchomych leży w zakresie wykonawcy? | Tak. | Zakres prac Wyposażenie meblowe |  | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 231 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż paneli nadłóżkowych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" jest poza zakresem GW. | Zamawiający informuję, że dostawa montaż paneli nadłóżkowych jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW. | Zakres prac (GW) Panele nadłóżkowe Wyposażenie medyczne | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia, Załączniki 15a-15g do KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 232 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje wyposażenie w szatniach pracowników (pom. S3.0.27, S3.029). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zamawiający potwierdza. Należy przyjąć szafki pojedyncze zamykane na kluczyk z ławką. | Zakres prac Wyposażenie meblowe Szatnie pracownicze |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 232 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż skanerów PET-CT, skanerów SPECT CT oraz skanerów Gamma wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz jest poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Skanery PET-CT Skanery SPECT CT Skanery Gamma Sprzęt medyczny | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 233 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje wyposażenie w garderobach (pom. S2.P1.06, S2.P1.08, S2.P1.11, S2.P2.08). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zamawiający potwierdza. W garderobach należy przyjąć proste blaty o głębokości jak oznaczono to na rysunkach, z pojedynczą szufladą przy każdym stanowisku, lustro z odpowiednim dla potrzeb wykonywania makijażu oświetleniem oraz krzesło tapicerowane obrotowe. Lustro musi posiadać boczne skrzydła (lustro teatralne). | Zakres prac Wyposażenie meblowe Garderoby |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 233 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż rezonansów magnetycznych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" oraz oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem MRI jest poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Rezonans magnetyczny Sprzęt medyczny | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia, Rysunki koncepcji | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 234 | Prosimy o informację, czy wycena obejmuje zabudowy kuchenne w pokojach socjalnych (pom. S1.0.11, S1.0.15, S3.0.11). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych? | Zmawiający potwierdza. Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie 8. | Zakres prac Zabudowa kuchenna Pokoje socjalne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 235 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje wyposażenie sklepu (lada recepcji ze stanowiskiem kasowym, regały sklepowe)? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 28. | Zakres prac Wyposażenie sklepu |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 235 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż tomografów komputerowych, tomografów komputerowych do brachyterapii, tomografów komputerowych do planowania radioterapii, tomografów komputerowych niskodawkowych wymienionych w załączniku "08_Załącznik 8 KW -> 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia" są poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza. | Zakres prac (GW) Tomografy komputerowe Sprzęt medyczny | 08_Załącznik 8 KW, 20008_KA_GIT_AR_SH_ZA_LA_Zestawienie Wyposażenia | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 236 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje wyposażenie szatni (lada szatni, wieszaki szatniowe). | Zmawiający potwierdza. | Wyposażenie szatni Lada szatni Wieszaki szatniowe |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 237 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje wyposażenie bufetu. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 9. | Wyposażenie bufetu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 238 | Prosimy o potwierdzenie, czy wycena obejmuje fotele kinowe w sali widowiskowej. | Zamawiający potwierdza. Wymagania w tym zakresie opisano w PFU. | Wyposażenie sali widowiskowej Fotele kinowe | PFU | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 239 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż indywidualnych zestawów przyłóżkowych pacjenta oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolem PN1 jest poza zakresem GW. | Zamawiający informuję, że dostawa montaż indywidualnych zestawów przyłóżkowych pacjenta jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW. | Zestawy przyłóżkowe Panele medyczne Wyposażenie medyczne | Załączniki 15a - 15g do KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 240 | Załącznik „250428_zal 1 do EIR_MPW_BIM” do „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: W kolumnie "Uwagi" umieszczono informację o usunięciu danego parametru. Czy Zamawiający potwierdza, że dane parametry mogą zostać usunięte? | Zamawiający potwierdza. | BIM EIR Parametry BIM | Załącznik „250428_zal 1 do EIR_MPW_BIM”, Wymagania BIM | Zgoda
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 240 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż sufitowych jednostek zasilających oznaczonych na rysunkach koncepcji symbolami SJ1, SJ2 oraz SJ3 są poza zakresem GW. | Zamawiający informuję, że dostawa montaż sufitowych jednostek zasilających jest w zakresie umowy GW. Panele opisano w załącznikach 15a - 15g do KW. | Sufitowe jednostki zasilające Panele medyczne Wyposażenie medyczne | Załączniki 15a - 15g do KW | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 241 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: Prosimy o przekazanie załączników wymienionych w powyższym dokumencie, które nie zostały załączone do dokumentacji przetargowej: a. MPW_Z3_LOD b. MPW_Z4_LOI c. MPW_Z5_MO d. MPW_Z6_AM | Zamawiający zrezygnował z załączenia wymienionych załączników. | Dokumentacja przetargowa BIM Załączniki do PFU | Załącznik nr 15 do PFU, Wymagania BIM | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 242 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”: Zgodnie z zasadą kolejności numerowania załączników oraz faktem, że w dokumencie występują załączniki oznaczone od MPW_Z3 do MPW_Z6, prosimy o doprecyzowanie, czy istnieją również załączniki MPW_Z1 oraz MPW_Z2. Jeśli tak, uprzejmie prosimy o ich przekazanie. | Zamawiający zrezygnował z załączenia wymienionych załączników. | Dokumentacja przetargowa BIM Załączniki do PFU | Załącznik nr 15 do PFU, Wymagania BIM | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 242 | Prosimy o potwierdzenie, że opłata za przyłączenie instalacji do sieci gazowej leży po stronie Inwestora. | Zamawiający potwierdza. | Sieć gazowa Opłaty przyłączeniowe Koszty |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 243 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 7.4: Prosimy o podanie wymagań ogólnych LOI I LOD dla projektu powykonawczego. | Wymagania dla dokumentacji powykonawczej są takie same jak dla dokumentacji wykonawczej. | BIM LOI LOD Dokumentacja powykonawcza | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 7.4 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 243 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych tj. sale audytoryjne, przestrzeń na potrzeby cateringu, sale seminaryjne są poza zakresem GW. | Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych tj. sale audytoryjne, przestrzeń na potrzeby cateringu, sale seminaryjne są poza zakresem GW. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie elementy wyposażenia muszą zostać przez GW zaprojektowane. Dodatkowo Zamawiający oczekuje dostawy i montażu ścian mobilnych/składanych akustycznych a w części zapleczowej cateringu Zamawiający oczekuje dostawy i montażu armatury i ceramiki niezbędnej do odbioru obiektu do pozwolenia na użytkowanie. | Pomieszczenia dydaktyczne Wyposażenie Ściany mobilne Armatura Zakres robót |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 244 | Załącznik nr 1 do OPZ „Program Funkcjonalno-Użytkowy”, ust. 5.5: „Zamawiający jest w trakcie opracowania dokumentacji 3D budynków istniejących oraz ich bezpośredniego otoczenia, położonego w ramach własności Muzeum (model .ifc). Zamawiający przekaże scanning obiektów istniejących, w zakresie brył zewnętrznych z otworami i ogólnym, najbardziej charakterystycznym detalem, tak aby model przestrzenny projektowanego obiektu, realizowany przez Wykonawcę, przedstawiał całe założenie (obiekty istniejące i projektowane). Zamawiający dostarczy również wymodelowane miejsca połączeń obiektów istniejących Ci A/B z budynkiem projektowanym (model .ifc przedstawiający wnętrza w miejscu połączenia).” oraz Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 7.2: „Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących obiektów, które zostaną rozbudowane lub zmodernizowane i wymodelowanie elementów podlegających zmianom lub łączących się z nowoprojektowanymi komponentami w zakresie dokładności geometrycznej określonej w załączniku MPW_Z3_LOD.” Prosimy o doprecyzowanie, czy inwentaryzacja obiektów istniejących oraz zamodelowanie miejsc połączeń tych obiektów z projektowanym budynkiem leży po stronie Zamawiającego. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 196. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wymodelowanie miejsc węzłowych, jako materiał pomocniczy dla wykonawcy, został przez Zamawiającego wykonany i zostanie wykonawcy przekazany. W zakresie inwentaryzacji, Zamawiający udostępnił dokumentacje powykonawczą, jednak jej weryfikacja, w tym inwentaryzacja niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania elementów, pozostaje zadaniem wykonawcy. | BIM Inwentaryzacja 3D Modelowanie IFC Skanowanie laserowe | Załącznik nr 1 do OPZ, ust. 5.5, Załącznik nr 15 do PFU, ust. 7.2 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 244 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć podcienia na parterze(jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem. | Ściany w podcieniach należy wykonać zgodnie z zastosowanym materiałem elewacyjnym na kondygnacji przyziemia tj. z płytami włókno-cementowymi jako wykończeniem. Kolorystyka poszczególnych podcieni zgodna z pkt. 4.8.2.1 części opisowej. Wykończenie stropu w podcieniu należy wykonać zgodnie z metodą zastosowaną w tym fragmencie na elewacji z uwzględnieniem dodatkowej warstwy termicznej od spodu płyty. | Wykończenie podcieni Elewacja Płyty włókno-cementowe | pkt. 4.8.2.1 części opisowej | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 245 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 5.4.1: „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wewnętrzny podział modeli na wolumeny (kondygnacje, zadania/ worksety, systemy itp.)." Czy wymienione w nawiasie przykłady wolumenów są obowiązkowe dla modeli, czy zostały podane jedynie jako sugestie? | Zamawiający wyjaśnia, że zostały podane jako sugestie, przy czym na etapie organizacji prac wykonawcy, Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia propozycji podziału do akceptacji. | BIM Modelowanie BIM Wolumeny | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 5.4.1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 246 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 5.5: „Wykonawca przedstawi wykaz materiałów jakie zostaną zastosowane w modelu. Wymodelowane komponenty powinny mieć przypisane materiały zgodne z wykazem. Parametry wykorzystanych w modelach materiałów powinny uwzględniać rzeczywiste fizyczne właściwości materiałów. Dane te mają umożliwić wykonanie wstępnych obmiarów materiałowych, wstępnych szacunków kosztów oraz poprawną identyfikacje danych poszczególnych materiałów.” Prosimy o przedstawienie minimalnej listy wymaganych przez Zamawiającego parametrów rzeczywistych fizycznych właściwości materiałów. | Zamawiający wyjaśnia, że zostanie to ustalone na etapie organizacji prac wykonawcy. Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia propozycji do akceptacji. | BIM Parametry materiałów Właściwości fizyczne | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 5.5 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 246 | Prosimy o informację, jak należy wykończyć daszek-nad strefą odbioru zwłok (jaki rodzaj elewacji, jaka przegroda) zgodnie z poniższym rysunkiem. | Dach nad strefą odbioru zwłok należy wykonać jako stropodach monolityczny zgodnie z pkt. 4.8.3. opisu KW. Warstwę izolacji termicznej należy zminimalizować w stosunku do pozostałych stropodachów jednak tak, aby zapewnić brak mostka termicznego. Jako warstwy wykończeniowe należy przyjąć warstwy zgodne z pkt. 4.8.3.3 z dodatkowymi płytami betonowymi chodnikowymi ułożonymi miejscowo dla obsługi przedmiotowego dachu. Zamawiający zaznacza, iż należy uwzględnić balustrady ochronne na dachu ze względu na różnicę poziomów na wysokość 1,1m i zgodne z pkt. 4.8.2.11 opisu KW. Ściany oporowe wykonać jako betonowe prefabrykaty. | Daszek Strefa odbioru zwłok Stropodach Balustrady | pkt. 4.8.3. opisu KW, pkt. 4.8.3.3, pkt. 4.8.2.11 opisu KW | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 247 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 5.6: „Wszystkie procesy związane z obsługą platformy powinny zostać zamieszczone w dokumencie BEP.” Czy Zamawiający jako dostawca platformy CDE będzie odpowiedzialny za przygotowanie części BEP dotyczącej zasad jej obsługi? | Zamawiający potwierdza. | BIM Platforma CDE BEP (BIM Execution Plan) | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 5.6 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 248 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 6.3: „Przykładowa tabela przekazania modeli 3D przedstawiona jest w załączniku." Do jakiego załącznika odnosi się Zamawiający w pkt. 6.3? Prosimy o sprecyzowanie zapisu oraz przekazanie wspomnianego załącznika. | Zamawiający prosi o pominięcie. Załącznik został usunięty z dokumentacji. | BIM Dokumentacja przetargowa Załączniki do PFU | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 6.3 | Zmiana treści dokumentu
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 248 | W opisie wielobranżowym, znajduje się opis logo, który mówi iż wielkość liter ma mieć wysokość 2,5m natomiast na elewacji wrysowane są litery o wysokości 1m. Prosimy o informację jakiej wielkości mają znajdować się litery na elewacji. | Zamawiający informuje, że napis wskazany w dokumentacji jest poglądowy. Należy przyjąć do oferty min. 35 liter o wielkości minimum 2m. Stosować materiały które zapewnią trwałe połączenie z osłoną. Zastosowany materiał musi być odporny na warunki atmosferyczne. | Logo Elewacja Oznakowanie | Opis wielobranżowy | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 249 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego", ust. 7.1: „Modele na etapie budowy będą rozwijane przez aktualizację geometrii i położenia elementów oraz przez dalsze zwiększanie poziomu nasycenia dostępną informacją w celu stworzenia bazy pod model służący następnie do zarządzania Inwestycją (BIM 7D).” Czy Zamawiający określił jakie oprogramowanie będzie wykorzystywane do zarządzania nieruchomością (FM)? | Nie, Zamawiający nie określił oprogramowania. | BIM BIM 7D Facility Management (FM) Oprogramowanie | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 7.1 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 249 | Zamawiający w umowie nie dokonuje pełniej zmiany, wnioskujemy o korektę i wykreślenie zapisów ,, formuła „zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj" wskazanych poniżej oraz jasne sprecyzowanie, że formułą niniejszego postępowania jest formuła zaprojektuj i wybuduj a nie jak poniżej wskazano „sfinansuj' 'Analogicznie, prosimy o korekty i wykreślenie zwrotów o dofinansowaniu z pozostałej dokumentacji w tym z w PFU. " 3.1.1 W zamian za Wynagrodzenie, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługi, Dostawy i Roboty Budowlane, w tym zaprojektować i wybudować (z zapewnionych przez siebie materiałów i urządzeń)w zakresie wynikającym z treści oferty Szpital w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w formule „pod klucz", tak aby Szpital miał właściwości określone w Kontrakcie. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować cały Szpital, wraz z wyposażeniem i sprzętem potrzebnym do prawidłowego funkcjonowania Szpitala. Wykonawca w procesie projektowania musi uwzględnić Dostawy Zamawiającego opisane w Koncepcji Wielobrażowej, a podczas sporządzania Dokumentacji, dokonać podziału na branże i funkcjonalności, tak aby Zamawiający mógł zrealizować Dostawy Zamawiającego. Wykonawca ponadto wskaże terminy, w których Zamawiający powinien dostarczyć Dostawy Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę sprzętu i wyposażenia, które obecnie eksploatuje, w celu ustalenia jakie wyposażenie może być przeniesione do Szpitala. Wykonawca będzie koordynował Dostawy Zamawiającego zgodnie z pkt 3.8.8. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, zobowiązuje się również usuwać Wady i ich skutki w Okresie Gwarancji. Formuła „Zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj" oznacza również opracowanie całości niezbędnej Dokumentacji. Do zobowiązań Wykonawcy należą również czynności, których konieczność wykonania ujawni się dopiero w trakcie wykonywania Kontraktu, lecz które Wykonawca mógł przewidzieć przed zawarciem Kontraktu działając z należytą starannością wymaganą od profesjonalnego podmiotu zajmującego się zawodowo wykonywaniem prac i czynności objętych niniejszym Kontraktem, a które mieszczą się w zakresie Przedmiotu Kontraktu." | Zamawiający publikuje zmienioną Umowę i dokonuje wykreśleń zwrotu "sfinansuj". Pozostałe dokumenty, w tym PFU nie zawierają zwrotu | Formuła zamówienia Umowa PFU | Umowa, PFU, pkt 3.1.1, pkt 3.8.8 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 250 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 7.1: „Dane wytworzone przez Wykonawcę w modelach powinny posłużyć do przeprowadzenia analiz energetycznych.” Która strona odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie analiz energetycznych? | Za przeprowadzenie niezbędnych analiz odpowiedzialny jest wykonawca. | BIM Analizy energetyczne | Załącznik nr 15 do PFU, ust. 7.1 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 250 | Prosimy o potwierdzenie, że opłatę za przyłączenie do zewnętrznej sieci gazowej ponosi Inwestor. | Zamawiający potwierdza. | Sieć gazowa Opłaty przyłączeniowe Koszty |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 251 | Załącznik nr 15 do PFU „Wymagania BIM Zamawiającego dla projektu Rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego”, ust. 10.: „Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustalą czas na „Fazę Rozruchu” podczas której Wykonawca będzie wdrażać opracowane warunki brzegowe dla wymagań BIM (ustawienie CDE, plany koordynacji międzybranżowej, testy eksportów i mapowania parametrów itp.).” oraz ust. 5.6.: „(...) Zamawiający odpowiada za konfigurację platformy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych i przechowywanych danych." Prosimy o sprecyzowanie, która strona odpowiedzialna będzie za konfigurację platformy CDE oraz jej administrowanie. | Za konfigurację platformy CDE oraz jej administrowanie będzie odpowiadał Zamawiający. | Platforma CDE BIM Administracja CDE | PFU: Załącznik nr 15, ust. 10, PFU: Załącznik nr 15, ust. 5.6 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 251 | W związku ze zrównanym w punkcie 8.14 Wzoru umowy okresem gwarancji i rękojmi zwracamy się z prośbą o rozdzielenie Okresu gwarancji od okresu rękojmi. Zgodnie z zapisami wzoru umowy okres rękojmi wymagał będzie od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia, jednak przy tak długich wymaganych przez Zamawiającego okresach gwarancji uzyskanie zabezpieczenia w postaci np. gwarancji ubezpieczeniowej (forma dopuszczona przez PzP) może być niemożliwe, ponieważ istotnie wykracza poza standardy rynkowe. Uzyskanie gwarancji o tak istotnie wydłużonych okresach gwarancyjnych będzie bardzo kosztotwórcze i Wykonawca zmuszony będzie do istotnego podwyższenia oferty cenowej na realizację przedmiotowego kontraktu. W związku z powyższym zwracamy się z prośba o wyznaczenie okresu rękojmi na okres 5-ciu lat, jak ma to miejsce w przypadku standardowych kontraktów budowlanych. | Zamawiający skraca okres rękojmi do 5 lat, pozostawiając postanowienia dotyczące gwarancji jakości. | Rękojmia Gwarancja Umowa | Wzór umowy pkt 8.14 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 252 | W wytycznych przekazanych od Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ZZW.ZSZ.6220.20.2019.MR z 25.06.2019 jest zapis, aby wytypowane drzewa do przesadzenia przygotowywać przez kilka sezonów wcześniej. Prosimy o wskazanie drzew które mają zostać przesadzone z terenu działki Inwestora oraz o potwierdzenie, że w związku z tym przygotowania do przesadzenia są już prowadzone przez Zarządcę terenu. Jeśli tak, to od jakiego czasu? Jeśli przygotowania do przesadzenia nie są prowadzone, to czy prace z tym związane będą po stronie wykonawcy? | Prace związane z przesadzaniem drzew pozostają po stronie wykonawcy. | Zieleń Przesadzanie drzew | Wytyczne Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ZZW.ZSZ.6220.20.2019.MR z 25.06.2019 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 252 | Prosimy o potwierdzenie, że ściany murowane wewnętrzne należy wykonać z pustaków o gr. 18 cm, a ściany zewnętrzne o gr. 25 cm, zgodnie z dostarczonym modelem BIM. | Zamawiający potwierdza, że jako podstawowe ściany wewnętrzne murowane przyjęto ściany grubości 15cm z obustronnym tynkiem (18cm), a ściany zewnętrzne grubości 25cm (z tynkiem od wewnątrz - 26,5cm). Jednocześnie wskazuje na pkt. 4.8.5 opisu KW, że przedstawione parametry moga ulec zmianie po wykonaniu analizy akustycznej całego obiektu, do której GW jest zobligowany. Zaprojektowane przegrody mają spełniać zarówno parametry akustyczne jak i statyczne. | Ściany murowane Model BIM Parametry akustyczne | Model BIM, Opis KW: pkt 4.8.5 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 253 | Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew kolidujących z planowaną Inwestycją. Jeżeli tak - prosimy o jej przekazanie. | Zamawiający nie posiada zgody na wycinkę. Zadanie to pozostaje po stronie wykonawcy, jak również koszty wycinki. | Zieleń Wycinka drzew Pozwolenia |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 253 | W załączonym przez Państwa modelu BIM ,ściany wewnętrzne żelbetowe mają grubość 25 cm, natomiast zgodnie z Opisem Wielobranżowym oprócz ścian dylatacyjnych i stanowiących osłonę radiologiczną pozostałe ściany żelbetowe mają mieć grubość 28 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. | Ściany żelbetowe założono jako 25cm. W części opisowej we wskazanym fragmencie ujęto warstwy tynku. Jednocześnie Zamawiający oczekuje i wyraża zgodę na optymalizację konstrukcji zgodnie z pkt. 5.3.4. opisu KW. | Ściany żelbetowe Model BIM Konstrukcja | Model BIM, Opis Wielobranżowy, Opis KW: pkt 5.3.4 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 254 | W Programie Funkcjonalno Użytkowym w punkcie 2.3 Główne problemy projektowe (podpunkt Zamawiający odstępuje od ujętych w koncepcji zmian w Parku Wolności oraz otoczenia budynku A/B z wyjątkiem infrastruktury. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez ingerencję tylko w infrastrukturę w Parku Wolności? Jaki jest rodzaj i zakres ingerencji? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 174. | Zakres prac Infrastruktura Park Wolności | Program Funkcjonalno Użytkowy: pkt 2.3 | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 254 | Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z załącznikiem 14 KW w 2 salach operacyjnych na kondygnacji 01, 12 pomieszczeniach przygotowania personelu na kondygnacji 02, 2 pomieszczeniach przygotowania pacjentów na kondygnacji 01 oraz 2 pomieszczeniach przygotowania pacjentów na kondygnacji 01 mają być wykonane systemowe zabudowy panelowe. Z kolei według załącznika 08_KW_Zestawienie pomieszczeń ściany tych pomieszczeń mają być wykończone okładziną PCV. Jaki rodzaj wykończenia ścian należy przyjąć w tych pomieszczeniach. | Nadrzędnym dokumentem w zakresie wykończenia sal operacyjnych i związanych z nimi pomieszczeń przygotowania pacjentów i personelu jest załącznik nr 14 KW. | Wykończenie ścian Sale operacyjne Zabudowy panelowe | Załącznik 14 KW, Załącznik 08_KW_Zestawienie pomieszczeń | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 255 | Na rysunku KONCEPCJA – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pokazana jest granica opracowania. Prosimy o informację czy teren zielony od strony ul. Grzybowskiej wzdłuż schodów zewnętrznych jest w zakresie opracowania? | Zamawiający wyjaśnia, że ten fragment nie leży na terenie własności Zamawiającego. Jednak jego uporządkowanie, w porozumieniu z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy leży po stronie Wykonawcy. | Zagospodarowanie terenu Zieleń Zakres prac | Koncepcja - Projekt Zagospodarowania Terenu | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 255 | Prosimy o informację, czy dostawa i montaż osłon radiologicznych są w zakresie GW. Jeśli tak prosimy o wskazanie punktu w Specyfikacji cenowej, gdzie należy to uwzględnić. | Zamawiający informuje, że montaż osłon radiologicznych jest w zakresie umowy GW. Zamawiający dodaje właściwy punkt w specyfikacji cenowej. | Osłony radiologiczne Zakres prac GW Specyfikacja cenowa | Specyfikacja cenowa | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 256 | Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynków C, E, D, A, B będących w sąsiedztwie nowo realizowanego budynku, bądź czy posiadają Państwo ich dokumentację archiwalną? Jeżeli tak, to prosimy o udostepnienie. | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą istniejących budynków. | Dokumentacja Inwentaryzacja budynków |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 256 | Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o podanie ilości kolumn anestezjologicznych, które należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z tabelką w załączniku 8 KW - Zestawienie wyposażenia jest mowa o 14 szt, natomiast w załączniku nr 15a KW jest wskazane 24 lokalizacji, gdzie to urządzenie ma się znajdować. Prosimy zatem o ostateczną informację, ile urządzeń należy przyjąć w ofercie? | Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15a. | Kolumny anestezjologiczne Wyposażenie medyczne | Załącznik 8 KW, Załącznik 15a KW | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 257 | Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje i dopuszcza całkowite wyburzenie żelbetowego muru pamięci po uprzednim demontażu tablic pamięci (odpowiednio je segregując i zabezpieczając) oraz odtworzenie go na etapie robót wykończeniowych (oraz ponowne zamontowanie tablic i okładziny kamiennej)? Zwracamy uwagę na fakt, że pozostawienie muru pamięci oraz ewentualne podchwycenie go przed realizacją konstrukcji żelbetowej budynku zdecydowanie spowolni realizację stanu „0” budynku oraz co najważniejsze, może spowodować niekontrolowane osiadania/zarysowania muru. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 102,103. | Mur Pamięci Roboty rozbiórkowe Roboty odtworzeniowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 258 | Dot. Pokoju na Lato - Prosimy o podanie źródła ciepła (rozbudowa istniejącego węzła, kotłownia gazowa, pompa ciepła) dla części całorocznej. | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zadanie wykonawcy. | Instalacje HVAC Pokój na Lato Źródło ciepła |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 258 | Prosimy o potwierdzenie ilości kolumn do sal wybudzeń, które należy przyjąć do oferty. Według załącznika 15c KW: kolumna do sal wyburzeń jednostanowiskowa - 3 szt, dwustanowiskowa - 19 szt. | Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15c. | Kolumny do sal wybudzeń Wyposażenie medyczne | Załącznik 15c KW | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 259 | Dot. Pokoju na Lato - Prosimy o podanie źródła chłodu (woda lodowa, systemy freonowe) dla części całorocznej. | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zadanie wykonawcy. | Instalacje HVAC Pokój na Lato Źródło chłodu |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 259 | Prosimy o potwierdzenie ilości mostów sufitowych, które należy uwzględnić w ofercie. Według załącznika 15d KW - 11 szt. | Zamawiający informuje, że właściwa liczba urządzeń znajduje się w załącznikach 15d. | Mosty sufitowe Wyposażenie medyczne | Załącznik 15d KW | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 260 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o podanie źródła ciepła (rozbudowa istniejącego węzła, kotłownia gazowa, pompa ciepła). | Do rozwiązania na etapie projektowania, ale Zamawiający przewiduje budowę nowego węzła dla budynku F | Instalacje HVAC Pawilon F Źródło ciepła |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 260 | Prosimy o potwierdzenie ilości paneli przyłóżkowych pionowych, które należy przyjąć w ofercie. Według załącznika 15e KW - 85 szt. | ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 15e. | Panele przyłóżkowe pionowe Wyposażenie medyczne | Załącznik 15e KW | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 261 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o podanie źródła chłodu (woda lodowa, systemy freonowe). | Do rozwiązania na etapie projektowania. Zamawiający oczekuje wykonania instalacji freonowej. | Instalacje HVAC Pawilon F Źródło chłodu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 262 | Dot. Pawilonu F - Prosimy o informację jaka będzie wymagana temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach, w których będą znajdowały się dzieła sztuki. | W PFU temperaturę w pomieszczeniach magazynowych opisano w przedziale 18-20 stopni C. | Instalacje HVAC Pawilon F Warunki klimatyczne Pomieszczenia magazynowe | PFU | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 262 | Prosimy o potwierdzenie ilości kolumn intensywnej terapii, które należy przyjąć w ofercie. Według załącznika 15g KW - 6 szt. | ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z załacznikiem nr 15g. | Kolumny intensywnej terapii Wyposażenie medyczne | Załącznik 15g KW | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 263 | Prosimy o wyznaczenie standardu materiałowego stosowanych systemów sanitarnych i HVAC. | Określenie parametrów będzie możliwe na etapie uzgodnień projektowych. | Instalacje sanitarne Instalacje HVAC Standard materiałowy |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 263 | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wykładziny kauczukowej jest poza zakresem GW, zgodnie z tabelą "Zestawienie wykończeń posadzek" (Załącznik 8 KW). | Zgodnie z zestawieniem wykończeń posadzek - Załącznik 8 KW oraz z punktem 4.8.6.6 opisu koncepcji wielobranżowej posadzka kauczukowa elektroprzewodząca na salach operacyjnych jest poza zakresem dostaw i montażu Generalnego Wykonawcy. | Wykładzina kauczukowa Wykończenie posadzek Zakres prac GW | Załącznik 8 KW, Opis koncepcji wielobranżowej: pkt 4.8.6.6 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 264 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania budynku magazynowego w lokalizacji przy południowo-wschodniej elewacji budynku AB, natomiast w wycenie należy założyć pogłębienie południowego krańca nowoprojektowanego budynku F i umiejscowienie dodatkowej powierzchni magazynowej na poziomie -2 w osiach 9-10. | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 29 i 32. | Budynek magazynowy Zakres prac Wycena |  | Informacja
zastaw_nr_6.pdf | 2022-09-27 | EZ/984/22 | 264 | W Opisie technicznym wielobranżowym w tabeli pkt 4.8.7 (20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy) drzwi wewnętrzne o symbolu DW-L opisane są jako drzwi do pomieszczeń biurowych. Natomiast na rysunkach drzwi DW-L oznaczone są w pomieszczeniach sanitarnych (umywalnie, WC). Prosimy o potwierdzenie, czy w opisie jest błąd i w wyżej wymienionych pomieszczeniach powinny być systemowe kabiny sanitarne. Prosimy również o podanie prawidłowej specyfikacji i lokalizacji drzwi o symbolu DW-L. | Drzwi DW-L przeznaczone są do pomieszczeń biurowych oraz administracyjnych, dodatkowo część drzwi do pomieszczeń w dziale administracyjnym nie została oznakowana gdyż stanowią fragment ściany wewnętrznej w formie ściany aluminiowej przeszklonej (EI30 - obudowa drogi ewakuacyjnej). Zatem drzwi pełne do pomieszczeń biurowych należy wykonać jako DW-L a drzwi do łazienek zlokalizowane w ścianach murowanych jako DW-LB*. Systemowej ściany giszetowy wraz z drzwiami należy wykonać w miejscach gdzie znajdują się zwielokrotnione kabiny sanitarne , np. w umywalniach przy szatniach ogólnych. Zamawiający koryguje w opisie zdublowaną nazwę przy drzwiach łazienkowych z DW-LB na DW-LB*. | Drzwi wewnętrzne Kabiny sanitarne Stolarka drzwiowa | Opis techniczny wielobranżowy: pkt 4.8.7, 20008_GIT_WB_TD_ZA_LX_02101_Opis Wielobranżowy | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 265 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania zapasowej bramy i tymczasowego wejścia w lokalizacji od ul. Towarowej w południowo-wschodnim narożniku ogrodzenia. | Zamawiający potwierdza. | Wejście tymczasowe Brama zapasowa Zakres prac |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 266 | Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy uwzględniać przenoszenia murali oraz wykonywania ogrodu różanego w innej, nowej lokalizacji. | Zamawiający potwierdza. | Murale Ogród różany Zakres prac |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 267 | Prosimy o informację czy zamawiający wyraża zgodę na pogrubienie płyty fundamentowej konstrukcji budynku w celu zrównoważenia sił wyparcia nowego budynku przez wody gruntowe. | Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcyjne parametry obiektu zostaną określone na etapie projektowania. Parametry płyty opisane w warunkach przetargowych, mają charakter koncepcji. | Płyta fundamentowa Konstrukcja Wody gruntowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 268 | Prosimy o dookreślenie (wyszczególnienie) oraz opracowanie na rysunku PZT obszaru opracowania koncepcji oraz obszaru objętego przedmiotem prac budowlanych. Pytanie wynika z przebiegu granic działki 43/1, gdzie ściana wschodnia działki jest również „ostrą granicą" prowadzenia prac budowlanych budynku F, natomiast sąsiadująca działka nr 43/2 – projekty na działce obejmują jedynie w formie koncepcji opracowanie projektu drogowego, zieleni, małej architektury oraz sieci i infrastruktury technicznej, tj. nie przewiduje się prac budowlanych. | Granice zostały określone w PFU oraz załącznikach. | Zakres prac Granice opracowania PZT | PFU, Załączniki do PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 269 | Prosimy o przekazanie dostępnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej budynków leżących w granicach obszaru opracowania (bud. A, B, C, E, mur pamięci – a zwłaszcza rysunki pokazujące rodzaj, rzędne posadowienia. Niniejsza dokumentacja niezbędna jest z uwagi na planowane wykonanie łączników pomiędzy budynkami istniejącymi a nowoprojektowanymi). | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. | Dokumentacja powykonawcza Budynki istniejące |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 270 | Prosimy o przekazanie dokumentacji dot. istniejących dróg pożarowych do budynków zlokalizowanych w granicach opracowania (lokalizacja, zastosowane warstwy podbudowy) | Zamawiający udostępnił dokumentację powykonawczą. Jeśli w tym aspekcie nie będzie wystarczająca, po stronie Wykonawcy pozostaje rozpoznanie tematu. | Drogi pożarowe Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 271 | Prosimy o informację czy na etapie realizacji przewidują Państwo osoby z ramienia działu technicznego MPW wyznaczone do prac związanych z włączeniem rozbudowanych instalacji do działających systemów sanitarnych i HVAC. | Zamawiający deklaruje współpracę, w tym zakresie osób z Działu Technicznego MPW z Wykonawcą. | Koordynacja prac Instalacje sanitarne HVAC Personel Zamawiającego |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 272 | Prosimy o informację, czy zostały wydane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jeżeli tak prosimy o przekazanie. | Zamawiający udostępnił wszystkie Warunki jakimi dysponuje. | Warunki techniczne przyłączenia Sieć wodociągowo-kanalizacyjna |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 273 | Prosimy o potwierdzenie braku konieczności zastosowania zbiornika retencyjnego z regulatorem przepływu. | Zamawiający nie potwierdza. Rozeznanie tej kwestii pozostaje częścią zadania projektowego po stronie wykonawcy. | Zbiornik retencyjny Instalacje sanitarne |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 274 | Prosimy o informację, kto ponosi koszt odwodnienia i napełnienia sieci cieplnej. | Koszty będzie ponosił Wykonawca. | Koszty Sieć cieplna Zakres prac |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 275 | Prosimy wskazać wszystkie istniejące systemy nadzoru / kontroli / sterowania lub inne na istniejącym obiekcie, które należy przewidzieć w integracji z nową częścią. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą. | Systemy nadzoru Integracja systemów Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 276 | Prosimy o wskazanie producentów oraz linii producenckich obecnych systemów teletechnicznych na istniejącym obiekcie | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą. | Systemy teletechniczne Producenci Dokumentacja powykonawcza |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 278 | Prosimy o informację czy na cz. istniejącej obiektu systemy teletechniczne są wciąż objęte okresem gwarancji. Prosimy podać jakie systemy, w jakim zakresie oraz do kiedy obowiązuje gwarancja. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, także obejmująca instalacje. Obiekt został oddany do użytkowania 20 lat temu. | Gwarancja Systemy teletechniczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 279 | Prosimy o informację czy w przypadku zastosowania rozbudowy istniejących systemów lub ich integracji, gwarancja ma zostać rozszerzona. | Gwarancja ma obejmować prace wykonane przez wykonawcę. | Gwarancja Integracja systemów Zakres prac |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 280 | Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych, w zakresie integracji. | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, jej rewizja leży po stronie Wykonawcy. | Dokumentacja powykonawcza Instalacje elektryczne Systemy teletechniczne Integracja systemów |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 281 | Prosimy o określenie stopnia integracji istniejących systemów Teletechnicznych. Czy Zamawiającym dopuszcza, w przypadku zastosowania innych systemów niż na istniejącym obiekcie, zastosowania nowego oprogramowania Integracyjnego? | Zamawiający przekazał dokumentację powykonawczą, jej rewizja leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów w przypadku braku dostępności istniejących na obiekcie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowego oprogramowania integracyjnego, przy czym wszelkie decyzje dotyczące wyboru systemów i ich integracji, będą podlegały uzgodnieniom z Zamawiającym. | Systemy teletechniczne Integracja systemów Oprogramowanie integracyjne |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 282 | Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowych rozwiązań, producenckich lub linii produktowych w systemach teletechnicznych. | Jak odpowiedź na pytanie 281 | Systemy teletechniczne Nowe rozwiązania | Odpowiedź na pytanie 281 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 283 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający dopuszcza oraz czy istnieje wystarczająca rezerwa miejsca w istniejącej stacji SN, aby rozbudować rozdzielnicę o nowe pole liniowe – celem wyprowadzenia zasilania do stacji transformatorowej nowego obiektu? | Zamawiający wyjaśnia, że rozbudowa stacji transformatorowej SN nie będzie potrzebna, trzeba się jednak liczyć z tym, że będzie konieczna wymiana transformatorów na mocniejsze, wraz z niezbędnym okablowaniem. Konieczna będzie budowa podstacji NN w budynku F. | Instalacje elektryczne Stacja transformatorowa Warunki przyłączenia |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 284 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego - Czy Zamawiający weryfikował z OSD, czy na istniejącym przyłączu SN istnieje technicznie wystarczająca rezerwa energetyczna na przyłączenie rozbudowy? | Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 208 oraz informuje, że rozeznanie tematu pozostaje w zakresie Wykonawcy. | Instalacje elektryczne Warunki przyłączenia Rezerwa energetyczna | Odpowiedź na pytanie 208 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 285 | Dot. warunków przyłączenia elektrycznego Czy Zamawiający dopuszcza pozyskanie warunków przyłączenia z istniejącej linii SN zasilającej istniejącą część MPW? | Jak odpowiedź 283. | Instalacje elektryczne Warunki przyłączenia Linia SN | Odpowiedź na pytanie 283 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 286 | Prosimy o informację czy istnieje możliwość zasilenia zaplecza oraz potrzeb budowy z istniejącej rozdzielnicy głównej Nn MPW. | Zamawiający wyjaśnia, że nie ma możliwości zasilenia budowy z istniejącej rozdzielnicy. | Zaplecze budowy Zasilanie budowy Instalacje elektryczne |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 287 | Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo w pomieszczeniach technicznych oraz strefach nad sufitowych i podpodłogowych. | Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji natynkowo W pomieszczeniach magazynowych (poza magazynem na zbiorów muzeum), pod podłogami podniesionymi (serwerownia), w pomieszczeniach technicznych typu wentylatornia, nad sufitami podwieszonymi. | Instalacje elektryczne Instalacje natynkowe Pomieszczenia techniczne |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 288 | Proszę o potwierdzenie, że w związku z zapisem: „Należy rozważyć zastosowanie niskoemisyjnych technologii, w tym kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, paneli fotowoltaicznych do generowania energii elektrycznej (m.in. do oświetlenia zewnętrznego), pomp ciepła. W tym celu rekomenduje się wykonanie studium wykonalności.” – dokument: „ANALIZA MEDIÓW I KOLIZJI UZBROJENIA TERENU Z ELEMENATAMI PLANOWANEJ ROZBUDOWY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE str. 19. powyższe nie narzuca konieczności wykonania wymienionych systemów oraz, że wystarczającym będzie wykonanie analizy. | Zamawiający potwierdza, że konieczne będzie wykonanie analizy. Należy także pamiętać o zastosowaniu Standarów Warszawski Standard Zielonego Budynku. Jeśli zgodnie z przyjętymi w ramach Standardu punktami, konieczne będzie wykonanie elementów, systemów nie ujętych w PFU, a wynikających ze Standardów, Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać. | Technologie niskoemisyjne Studium wykonalności Standard Zielonego Budynku | ANALIZA MEDIÓW I KOLIZJI UZBROJENIA TERENU Z ELEMENATAMI PLANOWANEJ ROZBUDOWY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE str. 19, PFU, Warszawski Standard Zielonego Budynku | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 289 | Prosimy o podanie wymaganych parametrów spektrometrycznych fasad (g, Lt). | Zamawiający nie określa parametrów spektrometrycznych fasad. | Fasady Parametry spektrometryczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 290 | Prosimy o podanie wymaganych parametrów akustycznych fasad. | Rw nie może być mniejsza niż 40 dB. | Fasady Parametry akustyczne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 291 | Prosimy o potwierdzenie, że wypełnienia szklane w fasadach zewnętrznych pawilonu F należy wykonać ze szkła odżelazionego. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych"). | Fasady Szkło odżelazione Pawilon F | PFU: p. 2.2.2, str. 32-33 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 292 | Prosimy o potwierdzenie, że system fasadowy należy wycenić w klasie odporności na ostrzał FB4 zgodnie z normą PN-EN 1522. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych"). | Fasady Odporność na ostrzał Klasa FB4 | PN-EN 1522, PFU: p. 2.2.2, str. 32-33 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 293 | Prosimy o doprecyzowanie klasy odporności szkła kuloodpornego na ostrzał z broni krótkiej według normy PN-EN 1063. Czy oszklenie musi mieć klasę odporności na fale uderzeniowe powstające w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych? | Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych"). | Szkło kuloodporne Odporność na ostrzał Odporność na wybuch | PN-EN 1063, PFU: p. 2.2.2, str. 32-33 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 294 | Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jest zastosowanie systemu fasadowego o klasie odporności na włamanie RC4, zgodnie z normą PN-EN 1627. | Zamawiający potwierdza i odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych"). | Fasady Odporność na włamanie Klasa RC4 | PN-EN 1627, PFU: p. 2.2.2, str. 32-33 | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 295 | Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jaka klasa odporności na ostrzał (zgodnie z normą PN-EN 1063) jest wymagana dla balustrady szklanej zlokalizowanej na dachu budynku F. | Zamawiający odstępuje od wymagania stosowania na dachu szkła kuloodpornego. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7: „"Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*". Przy czym należy przyjąć wysokość balustrad 120 cm. | Balustrady szklane Dach Odporność na ostrzał Szkło kuloodporne | PN-EN 1063, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1: str. 7 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 296 | W związku z oznaczeniem na rysunku MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 „SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA”, w którym fasada szklana została określona jako przeciwwybuchowa, prosimy o doprecyzowanie tego wymagania tj. podanie wymaganych parametrów odporności na wybuch, takich jak: -klasa odporności (np. EXV 25, EXV 33) zgodnie z normą ISO 16933 lub PN-EN 13541, -czy wymagania dotyczą również konstrukcji nośnej fasady (system słupowo-ryglowy, mocowania, okucia). | Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”), w którym opisał wymagania da systemu elewacyjnego (konstrukcja i szklenie). Zatem Zamawiający potwierdza, że wymagania dotyczą także konstrukcji. | Fasada szklana Odporność na wybuch Konstrukcja fasady | MPWA_KON_NDI_ARCH_00_0701 SCHEMAT BEZPIECZEŃSTWA, PFU: p. 2.2.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 297 | Prosimy o podanie zakresu monitorowania i sterowania systemu BMS (jakie systemy/instalacje i w jakim zakresie). | W nowym budynku F Zamawiający przewiduje monitorowanie w ramach BMS: temperatury, wilgotności, zużycia energii, kontroli bytności (powiązany z kontaktronami), czujek ruchu na ciągach ogólnych, natężenia światła i czasu działania, monitoringu systemów alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, CCTV i innych systemów bezpieczeństwa, instalacji mechanicznych (monitorowanie i sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, windami i innymi instalacjami mechanicznymi), systemów zasilania. Dobrany system musi być elastyczny i kompatybilny z istniejącym. | System BMS Monitorowanie Sterowanie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 298 | Czy Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego systemu BMS, czy jego rozbudowę? | Jak odpowiedź na pytanie 297 | System BMS Rozbudowa systemu |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 299 | Jaki protokół komunikacyjny dla BMS preferuje Zamawiający - BACnet IP, Modbus TCP IP, istniejący LON ? | Zamawiający wymaga zastosowania protokołu komunikacyjnego kompatybilnego z istniejącym. | System BMS Protokół komunikacyjny |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 300 | Czy istnieją szczegółowe wymagania dotyczące parametrów powietrza (temperatura, wilgotność) w pomieszczeniach magazynowych, wystawienniczych i konserwatorskich? | Zamawiający wymagania w tym zakresie opisał w PFU. Zamawiający odsyła także do odpowiedzi na pytanie 172. | Parametry powietrza Pomieszczenia magazynowe Pomieszczenia wystawiennicze Pomieszczenia konserwatorskie | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 301 | Czy instalacja ogrzewania ma być strefowana? | Zamawiający potwierdza, że instalacja ogrzewania ma być strefowana. | Instalacja ogrzewania Strefowanie |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 302 | Czy Zamawiający dysponuje warunkami ochrony pożarowej? | Zamawiający nie dysponuje materiałami innymi niż przekazane | Ochrona pożarowa Dokumentacja |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 303 | Czy i jakie pomieszczenia/strefy maja być oddymiane? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja oddymiania |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 304 | Czy wymagane są systemy oddymiania/różnicowania ciśnień na klatkach schodowych? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja oddymiania Różnicowanie ciśnienia Klatki schodowe |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 305 | Czy wymagane są stałe urządzenia gaśnicze w serwerowniach i technicznych? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Przy czym Zamawiający w PFU opisał wymaganie dotyczące konieczności zastosowania systemu gaszenia gazem w serwerowni. | Urządzenia gaśnicze Serwerownia Pomieszczenia techniczne | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 306 | Czy możliwa jest lokalizacja central wentylacyjnych na dachu? | Zamawiający wyjaśnia, że dach budynku F, ma stanowić zieloną przestrzeń dostępną dla użytkowników przez cały rok. Lokalizacja dużych elementów instalacji na dachu, stoi w sprzeczności z tym założeniem. | Centrale wentylacyjne Lokalizacja Dach |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 307 | Czy planowana jest certyfikacja środowiskowa (np. BREEAM, LEED)? | Zamawiający nie przewiduje certyfikacji BREEAM oraz LEED. Przypominamy jednak o konieczności dostosowania do Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku. | Certyfikacja środowiskowa BREEAM LEED | Warszawski Standard Zielonego Budynku | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 308 | Instalacja klimatyzacji ma być freonowa czy na wodzie lodowej? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja klimatyzacji Instalacja freonowa Woda lodowa |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 309 | Czy zamawiający przewiduje miejską sieć ciepłowniczą jako jedyne źródło ciepła? | Zamawiający potwierdza. | Sieć ciepłownicza Źródło ciepła |  | Zgoda
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 310 | Czy instalacje centralnego ogrzewania Zamawiający przewiduje jako grzejnikową czy ogrzewanie podłogowe? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający jednak wyjaśnia, że dopuszcza stosowanie instalacji grzejnikowej, przy czym w przestrzeniach publicznych, do których dostęp będą mieli zwiedzający, Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na dobór grzejników, które powinny korespondować z innymi elementami wyposażenia. W Sali wielofunkcyjnej, hallu wejściowym, przestrzeni wystaw czasowych, Zamawiający nie dopuszcza stosowania grzejników. Finalne decyzje zostaną podjęte na etapie projektowania. | Centralne ogrzewanie Ogrzewanie podłogowe Grzejniki |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 311 | Czy Zamawiający przewiduje chłodnice w centralach wentylacyjnych na wodę lodową czy freonowe? | Zostanie to rozstrzygnięte na etapie projektowania. Zamawiający nie doprecyzowuje tej kwestii. | Instalacja chłodnicza Centrale wentylacyjne |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 312 | Czy wymagane jest doprowadzenie gazu dla technologii kuchni? | Zamawiający nie wymaga dostarczenia do budynku gazu. Technologia kuchenna musi zostać oparta o zasilenie z instalacji elektrycznej. | Instalacja gazowa Technologia kuchenna |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 313 | Czy Zamawiający przewiduje lokalizacje urządzeń oddymiających na dachu budynku? | Zamawiający wyjaśnia, że dach budynku F, ma stanowić zieloną przestrzeń dostępną dla użytkowników przez cały rok. Lokalizacja dużych elementów instalacji na dachu, stoi w sprzeczności z tym założeniem. | Instalacja oddymiająca Dach zielony |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 314 | Czy należy przewidzieć zbiornik retencyjny wód deszczowych, również do podlewania zieleni? | Jeżeli w toku analiz projektowych i w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie nawadniania, taka potrzeba wystąpi, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Zbiornik retencyjny Wody deszczowe Nawadnianie |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 315 | Czy woda deszczowa i/lub woda szara będzie wykorzystywana do np. spłukiwania toalet? | Jeśli w toku analiz projektowych i w celu wypełnienia wymogów Warszawskiego Standardu Zielonego Budynku takie rozwiązanie będzie konieczne, będzie to stanowiło zadanie Wykonawcy. | Woda szara Wody deszczowe Warszawski Standard Zielonego Budynku | Warszawski Standard Zielonego Budynku | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 316 | W PFU pojawiają się zapisy o stacji transformatorowej. Czy Zamawiający dysponuje Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla planowanej rozbudowy? Czy przeprowadzona została analiza możliwości jej zasilania z istniejącej infrastruktury Muzeum? | Zamawiający nie jest w posiadaniu Warunków Przyłączenia do sieci energetycznej. W zakresie możliwości zasilania z istniejącej infrastruktury, Zamawiający informuje, że nie przewiduje takiej możliwości z uwagi na jej obecne ograniczenia. | Stacja transformatorowa Warunki przyłączenia Instalacja elektryczna | PFU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 317 | Czy Zamawiający posiada dane kanałowe od Veolia s.a. sieci ciepłowniczej? | Zamawiający nie jest w ich posiadaniu. | Sieć ciepłownicza Veolia |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 318 | Czy Zamawiający posiada warunki MPWİK? | Nie, zamawiający nie jest w posiadaniu warunków MPWiK. | Warunki przyłączenia MPWiK |  | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 319 | Dotyczy SWZ cz. III ust. 1 i Umowa §1 ust. 1 i i Umowa §5 ust. 7: a) czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy? b) czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe? | Warunki płatności za dokumentacje projektową określa § 14 ust 1, który przewiduje płatności częściowe. | Warunki płatności Pozwolenie na budowę Umowa | SWZ cz. III ust. 1, Umowa §1 ust. 1, Umowa §5 ust. 7, Umowa § 14 ust 1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 320 | Dotyczy Umowa §5 ust. 8: czy Zamawiający pokryje udokumentowane koszty zmian Dokumentacji projektowej niewynikające z nienależytego wykonania Dokumentacji Projektowej? | Zamawiający pokryje koszty wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej, tylko w przypadku gdy będą one się kwalifikowały do zmiany umowy. | Koszty Zmiana dokumentacji Umowa | Umowa §5 ust. 8 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 321 | Dotyczy Umowa §8: w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy? Proponuje się 14 dni. | Zgodnie z § 8 ust. 5 Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia do odbioru oraz przekaże harmonogram odbiorów. | Odbiór końcowy Terminy Umowa | Umowa §8, Umowa § 8 ust. 5 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 322 | Dotyczy Umowa §8 ust. 13 pkt 3: czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta? | Obniżenie wynagrodzenia będzie odpowiadało wadom stwierdzonym w obiekcie. | Wynagrodzenie Wady Umowa | Umowa §8 ust. 13 pkt 3 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 323 | Dotyczy Umowa §14 ust. 10: a) czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych za faktury z poprzedniego miesiąca rozliczeniowego, co pozwoli Wykonawcy na uniknięcie konieczności zapłaty podwykonawcom za roboty jeszcze nie odebrane? b) czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę? c) czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych? | Zamawiający nie wyraża zgody. | Płatności dla podwykonawców Kaucja gwarancyjna Umowa | Umowa §14 ust. 10 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 324 | Dotyczy Umowa §14 ust. 10: czy Zamawiający potwierdza, iż wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na kwotę nie wyższą niż równowartość wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom? | Celem przepisu jest zapewnienie płatności podwykonawcom za wykonane prace. | Płatności dla podwykonawców Wstrzymanie zapłaty Umowa | Umowa §14 ust. 10 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 325 | Dotyczy Umowa §15 ust. 1 pkt 5: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia netto? | Postanowienia pozostają bez zmian | Kary umowne Umowa | Umowa §15 ust. 1 pkt 5 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 327 | Dotyczy Umowa §19 ust. 1 pkt 1: czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy? | Postanowienia pozostają bez zmian. | Odstąpienie od umowy Warunki umowy | Umowa §19 ust. 1 pkt 1 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 328 | Dotyczy Umowa §20 ust. 3: czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? | § 20 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. W okresie gwarancji lub rękojmi za wady Wykonawca zapewni niezwłoczne przystąpienie do usunięcia wad Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego. W przypadku gdy usuniecie wady w tym terminie jest obiektywnie niemożliwe Zamawiający wyznaczy termin dłuższy. | Gwarancja i rękojmia Usuwanie wad Warunki umowy | Umowa §20 ust. 3 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 329 | Wnosi się o wprowadzenie waloryzacji po 6 miesiącu. Wprowadzenie prawa do waloryzacji po 12 miesiącach stanowi obejście ustawy PZP, która wprowadza obowiązek waloryzacji w umowach trwających powyżej 6 miesięcy. | Umowa w etapie pierwszym przewiduje wyłącznie realizację prac projektowych. Waloryzacja dokonywana jest co kwartał. | Waloryzacja wynagrodzenia Warunki umowy | Ustawa PZP | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 330 | Wnosi się o obniżenie limitu kar do 20%. | Postanowienia pozostają bez zmian | Kary umowne Warunki umowy |  | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 331 | Wnosi się o obniżenie kar umownych w par 15 ust.1 pkt 6 z 5000 zł do 500 zł | Postanowienia pozostają bez zmian. | Kary umowne Warunki umowy | Umowa §15 ust.1 pkt 6 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 332 | Wnosi się o zmianę treści par 8 ust.13 pkt.2 o treści: 2) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru obiektu w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nieistotnych, wyznaczając termin na ich usunięcie na treść: 2)Zamawiający dokona warunkowego odbioru obiektu w przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nieistotnych, wyznaczając termin na ich usunięcie. | Postanowienia pozostają bez zmian | Odbiór robót Warunki umowy | Umowa §8 ust.13 pkt.2 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 333 | Wnosi się o zmianę par 20 ust.7 o treści: "Skorzystanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady z usług serwisowych innego podmiotu niż Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiającego usunięcia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy" na treść: Skorzystanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady z usług serwisowych innego podmiotu niż Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiającego usunięcia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, o ile ujawniona wada nie jest wynikiem wadliwie wykonywanego serwisu lub naprawy przez inny podmiot niż Wykonawca. | Postanowienia pozostają bez zmian | Gwarancja i rękojmia Usługi serwisowe Warunki umowy | Umowa §20 ust.7 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 334 | Wnosi się o wykreślenie w par 10 ust.3 o treści: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 2.1. lub 2.2 do Umowy, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem podwykonawcy do wykonywania robót. | Postanowienia pozostają bez zmian | Podwykonawstwo Warunki umowy | Umowa §10 ust.3 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 335 | Wnosi się o zmianę par 18 ust. 1 pkt.1 poprzez wykreślenie "lub wydania przez komornika nakazu zajęcia składników majątku Wykonawcy" albo pozostawienie tego i dodanie na końcu (które były niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy i ich zajęcie uniemożliwia realizację umowy. Pozostawienie postanowienia w brzemieniu dotychczasowym jest postanowieniem nadmiarowym, w swoich sankcjach. | Postanowienia pozostają bez zmian | Warunki umowy Zajęcie majątku | Umowa §18 ust. 1 pkt.1 | Odmowa
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 336 | Wnosi się o zmianę w treści par 26 w tytule (upchnąć). | Słowa „+ upchnąć doręczenia” wykreśla się. | Warunki umowy Doręczenia | Umowa §26 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 337 | Wnosi się o wykreślenie w par 26 ust.1 pkt.1 - formy doręczenia do rak własnych, ewentualnie zdefiniowanie pojęcia do rak własnych poprzez - złożenie do siedziby za potwierdzeniem przyjęcia. | Przez doręczenie do rąk własnych należy rozumieć przyjęcie pisma przez uprawnionego przedstawiciela lub złożenie pisma w siedzibie podmiotu za potwierdzeniem wpływu. | Warunki umowy Doręczenia | Umowa §26 ust.1 pkt.1 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 338 | W części opisowej PFU (zał. Nr 1) na stronie 40 jest zapis: W pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7 jest zapis: "Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*" W wytycznych dotyczących zabezpieczenia antyterrorystycznego nie ma wyspecyfikowanych wymagań dotyczących balustrad. W części opisowej koncepcji (MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26) na stronach 5 i 6 są zapisy: "Ponadto w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przypadku ataku strzeleckiego zaproponowano następujące rozwiązania umożliwiające schronienie; - balustrady szklane kuloodporne na krawędziach dachu (...) Krawędź dachu będzie zabezpieczona szklaną balustradą o wysokości 120cm, stanowiącą jednocześnie kurtynę ochronną przed atakiem strzeleckim". Ponieważ szkło bezpieczne nie jest tożsame ze szkłem kuloodpornym prosimy o wskazanie jakie szkło ma być zastosowane w balustradach zewnętrznych na dachu. Ponadto prosimy o informację czy mamy zaprojektować i wykonać balustrady wewnętrzne spełniających szczególne wymagania bezpieczeństwa. | Zamawiający odstępuje od wymagania stosowania na dachu szkła kuloodpornego. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pliku SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 na str. 7: „"Na użytkowym stropodachu budynku przewiduje się zastosowanie systemowych balustrad szklanych samonośnych mocowanych dołem w profilach systemowych zlicowanym ze zwieńczeniem attyki mocowanych od strony dachu zielonego. Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min. 18 mm. Dobór szkła i sposób mocowania wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*". Przy czym należy przyjąć wysokość balustrad 120 cm. Zamawiający nie oczekuje stosowania we wnętrzach balustrad szklanych o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. | Balustrady szklane Szkło kuloodporne Stropodach Bezpieczeństwo | PFU (zał. Nr 1) str. 40, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1 str. 7, MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26 | Zmiana treści dokumentu
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 339 | "W zakresie parametrów antywłamaniowych - System elewacyjny (konstrukcja i szklenie) musi spełniać wymagania klasy RC4. W zakresie funkcji ochronnej fasady System elewacyjny dostosowany do ostrzału z broni krótkiej – klasa FB4 (zgodnie z normy PN-EN 1063:2002 „Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku”). Zastosowane w elewacji szkło musi być odżelazione. Wymagania dla fasad opisano również w załączniku 14." W załączniku 14 na stronie 17 i 18 jest potwierdzenie powyższych wymagań: "W kontekście MPW, szczególnie istotnym zagadnieniem jest wzmocnienie drzwi wejściowych oraz okien, zwłaszcza tych usytuowanych od strony ulicy Towarowej, gdzie ruch pieszych może zwiększać ryzyko nieautoryzowanego dostępu. (...) W zakresie parametrów antywłamaniowych - System elewacyjny (konstrukcja i szklenie) musi spełniać wymagania klasy RC4 wynikającej z PN-EN 1627:2011. lub równoważnej W zakresie funkcji ochronnej fasady – System elewacyjny dostosowany do ostrzału z broni krótkiej klasa FB4 (zgodnie z normy PN-EN 1063:2002 „Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku") lub równoważnej. Zastosowane w elewacji szkło musi być odżelazione." W pliku „SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1" jest zapis: „Elewacja szklana wykonana w systemie ścian kurtynowych na konstrukcji stalowej słupowej lub słupowo-ryglowej. Profile stalowe w kolorze czarnym z efektem surowej stali gorącowalcowanej. System powinien zapewniać odporność na obciążenia dynamiczne wynikające z wymagań określonych przez Zamawiającego. Podziały elewacji, dobór szkła oraz kolorystyka i tekstura wykończenia profili wymagają uzgodnienia* i zatwierdzenia*." W związku z powyższymi zapisami mamy pytania: a) Czy powyższe zapisy dotyczą również świetlika i okien budynku E? a) Ze względu na duże koszty wykonania takich przegród prosimy o informację czy powyższe wymagania (RC4 i FB4) dotyczą tylko jednej fasady od ul. Towarowej (elewacja wschodnia) czy również dotyczą elewacji od strony wewnętrznego dziedzińca (elewacja zachodnia)? b) Ze względu na duże koszty wykonania takich przegród prosimy o informację czy dopuszczalne jest zastosowanie elewacji z aluminium zamiast stali? c) Czy wymóg klasy odporności na włamanie RC4 jest obligatoryjny czy też będzie możliwa zamiana na RC3 w trakcie prac projektowych po odpowiednim uzasadnieniu Wykonawcy i zgodzie Zamawiającego? | Ad a) Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zabezpieczenia nie dotyczą świetlika i okien budynku E, przy czym świetlik musi spełniać wymagania umożliwiające bezpieczne poruszanie się po nim, w tym także przejazd samochodem osobowym o DMC poniżej 3,5t. Ad a) (tu był zapewne błąd w numeracji) Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczą fasady od ul. Towarowej, przy czym istotne jest, aby fasada od strony dziedzińca nie różniła się znacząco. Doprecyzowując, podziały, szerokości profili, kolorystyka, materiał konstrukcji, kolor szklenia (odżelazione) powinny zostać wykonane jako tożsame. Dobór systemu i rozwiązań, będzie stanowił element uzgodnień na etapie projektowania. Ad b) Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili aluminiowych, pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w PFU, a mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu. Zamawiający odsyła do p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych"). Ad c) Zamawiający nie dopuszcza zmiany. | Elewacja System elewacyjny Bezpieczeństwo Klasa odporności RC4 Klasa odporności FB4 Świetlik Okna | Załącznik 14, SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE DO PFU_v1, PFU p. 2.2.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 340 | W części opisowej PFU na stronie 32 jest zapis: "3) Drzwi wejścia głównego przesuwane, automatyczne, z możliwością awaryjnego otworzenia ręcznie. Przy drzwiach wejściowych należy zaprojektować i wykonać kurtynę powietrzną. Zaleca się wykonanie drzwi z użyciem oprzyrządowania systemowego zapewniającego odpowiednią jakość produkcji." W załączniku nr 14 jest zapis: "Główne drzwi wejściowe muszą być rozsuwane ze względu na dużą ilość osób odwiedzających MPW" Na rysunku PZT "MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0202 RZUT PARTERU" do holu głównego są jednak 2 szt. drzwi rozwieranych: Rzut poniżej. Prosimy o wytyczne dotyczące rodzaju, ilości i wymiarów wejściowych drzwi. | Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie strefy wejścia, jak i analiza przepływów zwiedzających, stanowi element zadania projektowego. | Drzwi wejściowe Strefa wejścia Projektowanie | PFU str. 32, Załącznik nr 14, PZT MPWA_KON_NDI_ARCH_F0_0202 RZUT PARTERU | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 341 | części opisowej koncepcji (MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26) na stronach 6 jest zapis: "Wzdłuż zachodniej i wschodniej krawędzi budynek zamykają fasady szklane, których parametry będą dostosowane do wymagań związanych z ochroną przeciwwybuchową. Przyjmuje się że obiekt będzie narażony na wybuch zarówno z zewnątrz jak i od strony wnętrza. Docelowe rozwiązania na podstawie odpowiednich obliczeń będą przedstawiane na dalszych etapach projektowania." Czy Zamawiający mówiąc o wymaganiach przeciwwybuchowych ma na myśli inne wymagania niż przytoczone w załączniku 14 dotyczące odporności na włamanie i wymagania balistyczne od ostrzału z broni krótkiej? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie wymagań. | Nie, zamawiający nie przewiduje innych wymagań niż opisane w PFU w p. 2.2.2 na stronie 32 i 33 PFU („Minimalne wymagania dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych”). | Fasady szklane Ochrona przeciwwybuchowa Odporność na włamanie Odporność balistyczna | MPWA-KON-NDI-AP-OT-OPIS 2020.02.26, załącznik 14, PFU p. 2.2.2 | Informacja
05._Odpowiedzi_na_pytania_od_109_do_342_VII_1.pdf | 2025-08-07 | MPW1/GDS | 342 | Prosimy o potwierdzenie, że elewacja pawilonu na dachu budynku F czyli "Pokój na Lato" nie będzie musiała spełniać warunków bezpieczeństwa (klasy RC4 oraz FB4) ze względu na charakter konstrukcji wskazany w części opisowej PFU na stronie 32: "Zamawiający oczekuje, że część stała pawilonu, będzie zaprojektowana jako nieinwazyjna przestrzennie, trwała i elegancka, lekka konstrukcja drewniana (drewno klejone) z wypełnieniem szklanym, tak aby Pawilon z budynkiem F stanowił spójną, całościowo zaprojektowaną bryłę." | Zamawiający potwierdza, że elewacja Pawilonu nie będzie musiała spełniać wspomnianych warunków bezpieczeństwa (klasy RC4 oraz FB4), przy czym Zamawiający będzie wymagał zastosowania spójnych rozwiązań z elewacją poniżej (rytm podziałów, kolorystyka, materiał konstrukcji, kolor szklenia (odżelazione). Dobór systemu i rozwiązań, będzie stanowił element uzgodnień na etapie projektowania. | Elewacja pawilonu Pokój na Lato Warunki bezpieczeństwa Klasa RC4 Klasa FB4 | PFU strona 32 | Zgoda